## tests every 3 hours april
|  |  | theoretical values |  | 400.29-2.5
date | time (NO UTC) |  | 0 | 246.9 | 400.29 | 796.34 |  | state of ship | remarks
2018-03-30 | 9:14 | 2018-03-30 09:14 | -0.04 | 248.88 | 399.28 | 796.35 | after calibration | ship sailing |  | no data
2018-03-30 | 21:24 |  | 1.02 | 250.16 | 400.99 | 798.63 |  | ship not sailing
2018-04-01 | 20:24 |  | 0.87 | 249.74 | 400.26 | 796.84 |  | ship not sailing
2018-04-01 | 21:24 |  | 0.74 | 249.53 | 399.96 | 796.8 |  | ship not sailing
2018-04-02 | 15:24 |  | -2.41 | 245.56 | 395.69 | 791.31 |  | ship not sailing | after uploaden modified script
2018-04-02 | 21:24 |  | -2.11 | 245.8 | 395.91 | 792.17 |  | ship not sailing
2018-04-03 | 3:24 |  | -2.44 | 245.44 | 395.45 | 791.72 |  | ship not sailing |  | no data
2018-04-03 | 5:24 |  | -2.46 | 245.42 | 395.39 | 791.71 |  | ship not sailing
2018-04-03 | 10:15 | 2018-04-03 10:15 | 0.12 | 248.89 | 399.41 | 796.43 | after calibration | ship sailing
2018-04-03 | 11:24 | 2018-04-03 11:24 | -0.06 | 248.71 | 399.23 | 796.07 |  | ship sailing
2018-04-03 | 15:27 | 2018-04-03 15:27 | 0.56 | 249.71 | 400.48 | 797.61 |  | ship sailing | Reboot DAS: test of influence
2018-04-03 | 18:39 |  | 1.21 | 250.4 | 401.3 | 798.72 |  | ship not sailing
2018-04-03 | 19:07 | 2018-04-03 19:07 | 1.58 |  |  |  | before calibration | ship sailing
2018-04-03 | 19:43 | 2018-04-03 19:43 | 0.08 | 248.84 | 399.39 | 796.55 | after calibration | ship sailing |  | no data
2018-04-03 | 21:24 | 2018-04-03 21:24 | -0.06 | 248.86 | 399.39 | 796.09 |  | ship sailing | no checks anymore after this point because ship came in and went out again | NO oxygen data | [5 empty] | since the calibration has already been done, the command A8 was not given so pump did not start => pressure difference bigger than 2 => no checks
2018-04-04 | 9:06 | 2018-04-04 09:06 | 1.99 |  |  |  | before calibration | ship sailing
2018-04-04 | 9:39 | 2018-04-04 09:39 | 0.1 | 249.18 | 399.79 | 796.72 | after calibration | ship sailing | calibration planned at 07:00 (UTC) so command to start pump A8 is given
2018-04-04 | 11:24 | 2018-04-04 11:24 | 0.02 | 249.06 | 399.65 | 796.33 |  | ship sailing
2018-04-04 | 16:20 |  | 0.04 | 249 | 399.44 | 796.3 | after calibration | ship not sailing
2018-04-04 | 18:39 | 2018-04-04 18:39 | -0.19 | 248.65 | 399.09 | 795.83 |  | ship sailing
2018-04-05 | 0:24 |  | -0.84 | 247.73 | 398.01 | 794.33 |  | ship not sailing |  |  | 803.84
2018-04-05 | 3:24 |  | -0.73 | 247.82 | 398.02 | 794.46 |  | ship not sailing
2018-04-05 | 5:24 |  | -0.68 | 247.87 | 398.1 | 794.29 |  | ship not sailing
2018-04-05 | 11:24 |  | -0.27 | 248.36 | 398.51 | 794.09 |  | ship not sailing
2018-04-05 | 15:24 |  | -0.95 | 247.52 | 397.55 | 792.6 |  | ship not sailing
2018-04-05 | 18:39 |  | -1.07 | 246.97 | 396.94 | 791.87 |  | ship not sailing
2018-04-05 | 21:24 |  | -1.49 | 246.41 | 396.2 | 791.16 |  | ship not sailing
2018-04-06 | 0:24 |  | -1.85 | 246.52 | 396.35 | 791.39 |  | ship not sailing
2018-04-06 | 3:24 |  | -1.44 | 246.73 | 396.52 | 791.63 |  | ship not sailing
2018-04-06 | 5:24 |  | -1.73 | 246.39 | 396.17 | 791.18 |  | ship not sailing
2018-04-06 |  | 2018-04-06 | -0.06 | 249.11 | 399.56 | 796.09 | after calibration | ship sailing |  | water processed no atmospheric measurements
2018-04-06 | 14:02 | 2018-04-06 14:02 | 0.21 | 249.49 | 400.15 | 796.63 |  | ship sailing
2018-04-06 | 15:24 | 2018-04-06 15:24 | 0.57 | 249.79 | 400.44 | 797.04 |  | ship sailing
2018-04-06 | 18:39 |  | 1.08 | 249.97 | 400.72 | 797.72 |  | ship not sailing
2018-04-06 | 21:24 |  | -0.28 | 247.86 | 398.14 | 794.8 |  | ship not sailing
2018-04-06 | 0:24 |  | -1.69 | 246.08 | 396.07 | 792.12 |  | ship not sailing
2018-04-09 | 3:24 |  | -6.54 | 240.07 | 389.04 | 783.38 |  | ship not sailing | after a weekend doing nothing values are suddenly much lower than they were…
2018-04-09 | 5:24 |  | -6.43 | 240.26 | 389.2 | 783.75 |  | ship not sailing
2018-04-09 | 10:09 | 2018-04-09 10:09 | -0.04 | 248.95 | 399.53 | 796.55 | after calibration | ship sailing | start time cal value 1: 9/04/2018 9:46:00 | atm en water processed
2018-04-09 | 11:24 | 2018-04-09 11:24 | 0.5 | 249.77 | 400.43 | 797.63 |  | ship sailing
2018-04-09 | 15:23 | 2018-04-09 15:23 | 3.07 | 253.12 | 404.39 | 802.72 |  | ship sailing | touched solinoids when konsta and mari were filming, had an influence????
2018-04-09 | 18:39 |  | 3.88 | 254.04 | 405.48 | 804.2 |  | ship not sailing | std gas values are higher but stable…
2018-04-09 | 21:24 |  | 4.16 | 254.27 | 405.7 | 804.7 |  | ship not sailing
2018-04-10 | 0:23 |  | 4.47 | 254.68 | 406.26 | 805.51 |  | ship not sailing
2018-04-10 | 3:24 |  | 4.79 | 255.05 | 406.69 | 806.27 |  | ship not sailing
2018-04-10 | 5:24 |  | 4.8 | 255.06 | 406.68 | 806.36 |  | ship not sailing
2018-04-10 | 9:20 | 2018-04-10 09:20 | -0.06 | 248.63 | 399.12 | 796.13 | after calibration | ship sailing | start time cal value 1: 10/04/2018 9:00:00 end time cal value 1:2018-04-10 09:20:00 | atm en water processed
2018-04-10 | 11:25 | 2018-04-10 11:25 | -0.62 | 248.02 | 398.43 | 794.88 |  | ship sailing
2018-04-10 | 15:24 | 2018-04-10 15:24 | -0.37 | 248.29 | 398.8 | 795.19 |  | ship sailing
2018-04-10 | 18:38 |  | -0.3 | 248.1 | 398.6 | 794.98 |  | ship not sailing
2018-04-10 | 21:23 |  | -1.55 | 246.17 | 396.11 | 792.12 |  | ship not sailing
2018-04-11 | 0:24 |  | -2.19 | 245.57 | 395.52 | 791.49 |  | ship not sailing
2018-04-11 | 3:23 |  | -2.07 | 245.76 | 395.76 | 791.8 |  | ship not sailing
2018-04-11 | 5:23 |  | -2.04 | 245.82 | 395.83 | 791.92 |  | ship not sailing
2018-04-11 | 9:08 | 2018-04-11 09:08 | -0.05 | 248.73 | 399.27 | 796.21 | after calibration | ship sailing | TimeStamp > as.POSIXct("2018-04-11 08:47:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-04-11 10:30:00") )) | pCO2 water en schip verwerkt
2018-04-11 | 11:23 | 2018-04-11 11:23 | 0.27 | 249.29 | 399.93 | 798.83 |  | ship sailing
2018-04-11 | 15:23 |  | 1.54 | 250.92 | 401.86 | 799.11 |  | ship not sailing
2018-04-11 | 18:39 |  | 1.54 | 250.49 | 401.28 | 798.76 |  | ship not sailing
2018-04-11 | 21:24 |  | 0.78 | 249.43 | 400.02 | 797.29 |  | ship not sailing
2018-04-12 | 0:23 |  | 0.2 | 248.89 | 399.46 | 796.72 |  | ship not sailing
2018-04-12 | 3:24 |  | 0.1 | 248.83 | 399.35 | 796.59 |  | ship not sailing
2018-04-12 | 5:24 |  | -0.01 | 248.74 | 399.27 | 796.46 |  | ship not sailing
2018-04-12 | 9:11 | 2018-04-12 09:11 | -0.07 | 248.69 | 398.99 | 795.86 | after calibration | ship sailing
2018-04-12 | 11:24 | 2018-04-12 11:24 | -0.01 | 248.93 | 399.5 | 796.37 |  | ship sailing
2018-04-12 | 15:24 | 2018-04-12 15:24 | 2.06 | 251.74 | 402.86 | 800.51 |  | ship sailing
2018-04-12 | 18:39 |  | 3.17 | 252.99 | 404.2 | 802.44 |  | ship not sailing
2018-04-12 | 21:24 |  | 3.06 | 252.79 | 404 | 802.23 |  | ship not sailing
2018-04-13 | 0:24 |  | 3.53 | 253.47 | 404.79 | 803.29 |  | ship not sailing
2018-04-13 | 3:24 |  | 3.47 | 253.32 | 404.58 | 803.09 |  | ship not sailing
2018-04-13 | 5:24 |  | 3.02 | 252.65 | 403.68 | 801.96 |  | ship not sailing
2018-04-13 | 11:24 |  | 1.31 | 250.5 | 401.21 | 798.4 |  | ship not sailing
2018-04-13 | 15:24 |  | 1.38 | 250.56 | 401.31 | 798.36 |  | ship not sailing
2018-04-13 | 18:39 |  | 1.65 | 250.72 | 401.43 | 798.66 |  | ship not sailing
2018-04-13 | 21:24 |  | 1.19 | 250.12 | 400.71 | 797.74 |  | ship not sailing
2018-04-14 | 0:24 |  | 0.94 | 249.86 | 400.38 | 797.32 |  | ship not sailing |  | Strange hours of calibration: problem with DAS?
2018-04-16 | 2:24 |  | -1.69 | 246.22 | 396.18 | 791.94 |  | ship not sailing
2018-04-16 | 3:24 |  | -1.69 | 246.19 | 396.13 | 792.16 |  | ship not sailing
2018-04-16 | 4:24 |  | -1.76 | 246.14 | 396.04 | 792.12 |  | ship not sailing
2018-04-16 | 5:24 |  | -1.8 | 246.12 | 396.06 | 792.14 |  | ship not sailing
2018-04-16 | 10:07 | 2018-04-16 10:07 | 0.03 | 248.95 | 399.48 | 796.33 | after calibration | ship sailing | Jerico next cruise continuous | processed pCO2 water -pCO2 atm no oxy data
2018-04-16 | 11:25 | 2018-04-16 11:25 | -0.08 | 248.8 | 399.2 | 795.75 |  | ship sailing
2018-04-16 | 15:24 |  | -1.45 | 246.89 | 396.98 | 792.45 |  | ship not sailing
2018-04-16 | 17:39 |  | -2.85 | 244.88 | 394.75 | 789.32 |  | ship not sailing
2018-04-16 | 18:39 |  | -3.11 | 244.41 | 394.11 | 788.76 |  | ship not sailing
2018-04-16 | 20:24 |  | -3.65 | 243.54 | 393.15 | 787.74 |  | ship not sailing
2018-04-16 | 21:24 |  | -3.72 | 243.6 | 393.24 | 787.88 |  | ship not sailing
2018-04-16 | 23:24 |  | -1.5 | 246.74 | 396.98 | 792.65 |  | ship not sailing
2018-04-17 | 0:24 |  | -0.94 | 247.55 | 397.88 | 793.85 |  | ship not sailing
2018-04-17 | 3:24 |  | -0.35 | 248.37 | 398.7 | 794.93 |  | ship not sailing
2018-04-17 | 5:24 |  | 0.15 | 249 | 399.46 | 795.73 |  | ship not sailing |  |  |  | atm
2018-04-17 | 10:19 | 2018-04-17 10:19 | -0.06 | 248.93 | 399.46 | 796.02 | after calibration | ship sailing | TimeStamp > as.POSIXct("2018-04-17 09:58:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-04-17 10:30:00") )) | processed pCO2 water -pCO2 atm and oxygen data |  | TimeStamp > as.POSIXct("2018-04-16 23:04:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-04-16 23:30:00
2018-04-17 | 11:24 | 2018-04-17 11:24 | -0.76 | 247.98 | 398.31 | 794.27 |  | ship sailing
2018-04-17 | 15:24 | 2018-04-17 15:24 | -1.91 | 246.47 | 396.71 | 792.21 |  | ship sailing
2018-04-17 | 18:39 | 2018-04-17 18:39 | -1.24 | 247.18 | 397.6 | 793.52 |  | ship sailing
2018-04-17 | 21:24 | 2018-04-17 21:24 | -0.26 | 248.44 | 399 | 795.15 |  | ship sailing
2018-04-18 | 0:24 | 2018-04-18 00:24 | 0.75 | 249.7 | 400.82 | 797.38 |  | ship sailing
2018-04-18 | 3:24 | 2018-04-18 03:24 | 1.8 | 251.37 | 402.36 | 799.43 |  | ship sailing
2018-04-18 | 5:24 | 2018-04-18 05:24 | 2.26 | 251.95 | 403.1 | 800.48 |  | ship sailing
2018-04-18 | 9:42 | 2018-04-18 09:42 | 0.14 | 249.49 | 400.28 | 796.73 | after calibration | ship sailing |  | processed pCO2 water -pCO2 atm and oxygen data
2018-04-18 | 11:24 | 2018-04-18 11:24 | 0.74 | 250.02 | 400.9 | 797.25 |  | ship sailing
2018-04-18 | 15:24 | 2018-04-18 15:24 | 0.51 | 249.61 | 400.32 | 796.81 |  | ship sailing
2018-04-18 | 18:39 | 2018-04-18 18:39 | 0.4 | 249.53 | 400.29 | 796.9 |  | ship sailing
2018-04-18 | 21:24 | 2018-04-18 21:24 | -0.05 | 249.01 | 399.66 | 796.2 |  | ship sailing
2018-04-19 | 0:24 | 2018-04-19 00:24 | 0.13 | 249.48 | 400.2 | 796.73 |  | ship sailing
2018-04-19 | 3:24 | 2018-04-19 03:24 | 1.23 | 250.85 | 401.92 | 799.09 |  | ship sailing
2018-04-19 | 5:24 | 2018-04-19 05:24 | 1.44 | 251.17 | 402.23 | 799.57 |  | ship sailing
2018-04-19 | 9:42 | 2018-04-19 09:42 | 0.01 | 249.14 | 399.77 | 796.16 | after calibration | ship sailing
2018-04-19 | 11:24 | 2018-04-19 11:24 | -0.65 | 248.29 | 398.72 | 794.84 |  | ship sailing
2018-04-19 | 15:24 | 2018-04-19 15:24 | -0.97 | 247.51 | 398.19 | 793.69 |  | ship sailing
2018-04-19 | 18:39 | 2018-04-19 18:39 | -0.35 | 247.72 | 398.21 | 793.99 |  | ship sailing
2018-04-19 | 21:23 | 2018-04-19 21:23 | -1.52 | 246.72 | 396.99 | 792.68 |  | ship sailing
2018-04-20 | 0:24 | 2018-04-20 00:24 | -1.86 | 246.5 | 396.79 | 792.37 |  | ship sailing
2018-04-20 | 3:24 | 2018-04-20 03:24 | -1.6 | 246.99 | 397.33 | 793.07 |  | ship sailing
2018-04-20 | 5:23 | 2018-04-20 05:23 | -1.48 | 247.24 | 397.65 | 793.51 |  | ship sailing
2018-04-20 | 9:39 | 2018-04-20 09:39 | 0.07 | 249.24 | 399.9 | 796.36 | after calibration | ship sailing
2018-04-20 | 11:24 | 2018-04-20 11:24 | -0.03 | 249.04 | 399.67 | 795.91 |  | ship sailing
2018-04-20 | 15:23 |  | -0.84 | 247.68 | 398.19 | 793.95 |  | ship not sailing
2018-04-20 | 18:38 |  | 15.38 | 244.79 | 394.64 | 789.82 |  | ship not sailing
2018-04-20 | 21:24 |  | 13.44 | 242.87 | 392.46 | 787.15 |  | ship not sailing
2018-04-21 | 0:23 |  | -4.79 | 242.05 | 391.57 | 786 |  | ship not sailing
2018-04-22 | 6:23 |  | -6.56 | 239.79 | 388.87 | 782.98 |  | ship not sailing
2018-04-22 | 15:24 |  | -7.9 | 236.78 | 385.6 | 778.98 |  | ship not sailing
2018-04-22 | 18:39 |  | -5.89 | 236.87 | 385.7 | 779.32 |  | ship not sailing
2018-04-23 | 3:24 |  | -7.21 | 239.12 | 388.21 | 782.31 |  | ship not sailing
2018-04-23 | 5:24 |  | -6.9 | 239.7 | 388.89 | 783.24 |  | ship not sailing | TimeStamp > as.POSIXct("2018-04-23 05:03:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-04-23 05:30:00") ))
2018-04-23 | 11:24 | 2018-04-23 11:24 | -4.52 | 243 | 392.67 | 787.42 |  | ship sailing | NO CALIBRATION DONE THIS DAY, DAS CRASHED WHEN LEAVING HARBOUR
2018-04-23 | 15:24 | 2018-04-23 15:24 | -4 | 243.94 | 393.74 | 788.55 |  | ship sailing
2018-04-23 | 18:39 |  | -2.97 | 245.14 | 395.2 | 790.48 |  | ship not sailing
2018-04-23 | 21:24 |  | -2.81 | 245.2 | 395.29 | 790.72 |  | ship not sailing |  |  |  | values ship sailing
2018-04-24 | 0:24 |  | -1.59 | 246.95 | 397.32 | 793.32 |  | ship not sailing |  |  |  | 0 | 246.9 | 400.29 | 796.34
2018-04-24 | 3:24 |  | -0.16 | 248.96 | 399.7 | 796.45 |  | ship not sailing |  |  | average | -0.10955 | 248.7478 | 399.3148 | 795.845
2018-04-24 | 5:24 |  | 0.54 | 249.85 | 400.65 | 797.76 |  | ship not sailing |  |  | stdev | 1.1684 | 1.5165 | 1.7711 | 2.3287
2018-04-24 | 9:42 | 2018-04-24 09:42 | 0.04 | 249.09 | 399.65 | 796.15 | after calibration | ship sailing | 2018-04-24 09:22:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-04-24 09:25:00 |  | difference | -0.10955 | 1.8478 | -0.97516 | -0.495
2018-04-24 | 11:24 | 2018-04-24 11:24 | -0.55 | 248.2 | 398.66 | 794.62 |  | ship sailing
2018-04-24 | 15:24 | 2018-04-24 15:24 | -2.6 | 245.5 | 395.42 | 790.62 |  | ship sailing
2018-04-24 | 18:39 |  | -3.65 | 244.26 | 394.11 | 789.14 |  | ship not sailing
2018-04-24 | 21:24 |  | -4 | 243.38 | 393.13 | 788.22 |  | ship not sailing |  |  |  | values ship not sailing
2018-04-25 | 0:24 |  | -3.74 | 243.76 | 393.51 | 788.88 |  | ship not sailing |  |  |  | 0 | 246.9 | 400.29 | 796.34
2018-04-25 | 3:24 |  | -3.45 | 244.21 | 394.08 | 789.65 |  | ship not sailing |  |  | average | -0.55708 | 247.4026 | 397.678 | 793.9825
2018-04-25 | 5:24 |  | -3.32 | 244.46 | 394.36 | 789.96 |  | ship not sailing |  |  | stdev | 3.3421 | 3.5686 | 4.1437 | 5.3381
2018-04-25 | 9:15 | 2018-04-25 09:15 | 0.07 | 249.06 | 399.76 | 796.65 | after calibration | ship sailing | TimeStamp > as.POSIXct("2018-04-25 08:52:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-04-25 08:55:00") |  | difference | 0.55708 | -0.5026 | 2.612 | 2.3575
2018-04-25 | 11:24 | 2018-04-25 11:24 | 0.62 | 249.7 | 400.39 | 797.28 |  | ship sailing
2018-04-25 | 15:24 | 2018-04-25 15:24 | 0.59 | 249.62 | 400.33 | 797.07 |  | ship sailing
2018-04-25 | 18:39 |  | 0.74 | 249.86 | 400.73 | 797.67 |  | ship not sailing
2018-04-25 | 21:24 |  | 0.96 | 249.95 | 400.6 | 797.58 |  | ship not sailing
2018-04-26 | 0:24 |  | 0.78 | 249.67 | 400.32 | 797.27 |  | ship not sailing
2018-04-26 | 3:24 |  | 0.77 | 249.75 | 400.38 | 797.29 |  | ship not sailing
2018-04-26 | 5:24 |  | 0.72 | 249.7 | 400.33 | 797.32 |  | ship not sailing
2018-04-26 | 10:22 | 2018-04-26 10:22 | 0.08 | 249.25 | 399.94 | 796.5 | after calibration | ship sailing | TimeStamp > as.POSIXct("2018-04-26 10:02:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-04-26 10:05:00")
2018-04-26 | 11:24 | 2018-04-26 11:24 | 0.12 | 249.18 | 399.85 | 796.29 |  | ship sailing
2018-04-26 | 15:24 | 2018-04-26 15:24 | 0.15 | 249.2 | 399.84 | 796.37 |  | ship sailing
2018-04-26 | 18:39 |  | 0.4 | 249.39 | 400.04 | 796.81 |  | ship not sailing
2018-04-26 | 21:24 |  | 0.04 | 248.76 | 399.3 | 795.94 |  | ship not sailing
2018-04-27 | 0:24 |  | -0.09 | 248.67 | 399.16 | 795.81 |  | ship not sailing
2018-04-27 | 3:24 |  | -0.08 | 248.62 | 399.11 | 795.88 |  | ship not sailing
2018-04-27 | 5:24 |  | -0.19 | 248.64 | 399.1 | 795.9 |  | ship not sailing
2018-04-27 | 9:47 | 2018-04-27 09:47 | -0.06 | 248.88 | 399.36 | 796.09 | after calibration | ship sailing | TimeStamp > as.POSIXct("2018-04-27 09:27:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-04-27 09:30:00") ))
2018-04-27 | 11:25 | 2018-04-27 11:25 | -0.45 | 248.47 | 398.8 | 795.4 |  | ship sailing
2018-04-27 | 15:30 | 2018-04-27 15:30 | 0.16 | 249.24 | 399.96 | 796.77 |  | ship sailing
2018-04-27 | 18:39 |  | 0.7 | 249.46 | 400.18 | 797.45 |  | ship not sailing
2018-04-27 | 21:24 |  | -0.12 | 247.99 | 398.15 | 795.42 |  | ship not sailing
2018-04-28 | 0:24 |  | -1.06 | 246.97 | 397.3 | 794.01 |  | ship not sailing
2018-04-30 | 3:24 |  | 1.37 | 250.7 | 401.62 | 799.68 |  | ship not sailing
2018-04-30 | 5:24 |  | 1.51 | 250.86 | 401.82 | 800.26 |  | ship not sailing
2018-04-30 | 11:23 |  | 2.16 | 251.89 | 403.11 | 801.74 |  | ship not sailing
2018-04-30 | 15:24 |  | 2.94 | 252.97 | 404.39 | 803.24 |  | ship not sailing
2018-04-30 | 18:39 |  | 3.61 | 253.85 | 405.33 | 804.48 |  | ship not sailing
2018-04-30 | 21:24 |  | 3.87 | 254.17 | 405.7 | 804.87 |  | ship not sailing

## test every 3 hours may
theoretical values
date | time (NO UTC) | 0 | 246.9 | 400.29 | 796.34 |  | state of ship | remarks
2018-05-01 | 0:24 | 4.39 | 254.87 | 406.34 | 805.58 |  | ship not sailing
2018-05-01 | 3:24 | 4.5 | 254.95 | 406.56 | 805.78 |  | ship not sailing
2018-05-01 | 5:23 | 4.38 | 254.88 | 406.44 | 805.6 |  | ship not sailing
2018-05-01 | 11:24 | 4.43 | 254.86 | 406.34 | 805.15 |  | ship not sailing
2018-05-01 | 18:39 | 3.53 | 253.38 | 404.62 | 802.96 |  | ship not sailing
2018-05-01 | 21:24 | 2.88 | 252.39 | 403.53 | 801.57 |  | ship not sailing
2018-05-02 | 0:24 | 2.39 | 251.87 | 402.92 | 800.75 |  | ship not sailing
2018-05-02 | 3:23 | 2.15 | 251.71 | 402.71 | 800.55 |  | ship not sailing
2018-05-02 | 5:23 | 2.07 | 251.63 | 402.62 | 800.45 |  | ship not sailing
2018-05-02 | 9:46 | 0.02 | 249.05 | 399.61 | 796.4 | after calibration | ship sailing |  |  | geen oxygen |  | Water en ATM processed
2018-05-02 | 11:23 | -0.36 | 248.5 | 399 | 795.26 |  | ship sailing
2018-05-02 | 15:23 | 0.31 | 249.33 | 399.99 | 796.71 |  | ship sailing
2018-05-02 | 18:38 | 0.17 | 249.18 | 399.85 | 796.54 |  | ship not sailing
2018-05-02 | 21:23 | 0.31 | 249.26 | 399.96 | 796.58 |  | ship sailing
2018-05-03 | 0:23 | 0.24 | 249.19 | 399.83 | 796.27 |  | ship sailing
2018-05-03 | 3:23 | 0.23 | 249.22 | 399.79 | 796.31 |  | ship sailing
2018-05-03 | 5:23 | 0.12 | 249.12 | 399.64 | 796.03 |  | ship sailing | tot 8:14 |  | geen oxygen |  | Water en ATM processed
2018-05-03 | 9:57 | 0.02 | 249.07 | 399.67 | 796.33 | after calibration | ship sailing
2018-05-03 | 11:23 | -0.11 | 248.77 | 399.41 | 795.72 |  | ship sailing
2018-05-03 | 15:23 | -0.88 | 247.76 | 398.19 | 794.08 |  | ship sailing
2018-05-03 | 18:38 | -2.13 | 245.91 | 396.07 | 791.45 |  | ship not sailing
2018-05-03 | 21:23 | -3.22 | 243.79 | 393.55 | 788.31 |  | ship not sailing
2018-05-04 | 0:24 | -4.34 | 242.9 | 392.47 | 787.07 |  | ship not sailing
2018-05-04 | 3:23 | -4.41 | 243.05 | 392.64 | 787.21 |  | ship not sailing
2018-05-04 | 5:23 | -4.36 | 243.14 | 392.7 | 787.42 |  | ship not sailing
2018-05-04 | 9:31 | 0.07 | 249.16 | 399.82 | 796.44 | after calibration | ship sailing |  |  | geen oxygen |  | TimeStamp > as.POSIXct("2018-05-04 09:11:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-05-04 09:14:00"
2018-05-04 | 11:23 | 0.21 | 249.31 | 400.07 | 796.59 |  | ship sailing |  |  | Water en ATM processed
2018-05-04 | 15:23 | 0.8 | 250.02 | 400.77 | 797.4 |  | ship sailing
2018-05-04 | 18:38 | 1.34 | 250.43 | 401.46 | 798.3 |  | ship not sailing
2018-05-04 | 21:23 | 1.56 | 250.14 | 401.02 | 797.91 |  | ship not sailing
2018-05-05 | 0:23 | 0.95 | 249.87 | 400.76 | 797.57 |  | ship not sailing
2018-05-07 | 3:23 | -4.27 | 242.71 | 392.39 | 787.26 |  | ship not sailing
2018-05-07 | 5:23 | -4.73 | 242.17 | 391.76 | 786.54 |  | ship not sailing
2018-05-07 | 10:17 | 0.05 | 248.8 | 399.69 | 796.4 | after calibration | ship sailing |  |  | geen oxygen | TimeStamp > as.POSIXct("2018-05-07 09:57:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-05-07 10:01:00")
2018-05-07 | 11:23 | 0.23 | 249.01 | 399.84 | 796.39 |  | ship sailing |  |  | Water en ATM processed
2018-05-07 | 15:23 | 0.08 | 248.69 | 399.49 | 795.91 |  | ship sailing
2018-05-07 | 18:38 | 11.38 | 245.19 | 395.27 | 790.24 |  | ship not sailing
2018-05-07 | 21:23 | -3.05 | 241.51 | 391.13 | 785.66 |  | ship not sailing
2018-05-08 | 0:23 | -1.08 | 242.08 | 391.9 | 787.06 |  | ship not sailing
2018-05-08 | 3:23 | -2.84 | 243.84 | 393.88 | 789.72 |  | ship not sailing
2018-05-08 | 5:23 | -2.89 | 244.24 | 394.41 | 790.33 |  | ship not sailing
2018-05-08 | 8:46 | 0.06 | 248.56 | 399.38 | 796.6 | after calibration | ship sailing |  |  | geen oxygen | TimeStamp > as.POSIXct("2018-05-08 08:26:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-05-08 08:30:00
2018-05-08 | 11:24 | 1.2 | 250.03 | 401.14 | 798.36 |  | ship sailing |  |  | geen ATM data, waterflow = 0
2018-05-08 | 15:24 | 3.14 | 251.79 | 403.4 | 801.06 |  | ship sailing |  |  | water processed
2018-05-08 | 18:38 | 5.98 | 253.36 | 405.36 | 803.79 |  | ship not sailing
2018-05-08 | 21:23 | 8.41 | 252.05 | 403.43 | 801.79 |  | ship not sailing
2018-05-09 | 0:23 | 10.31 | 251.17 | 402.47 | 800.81 |  | ship not sailing
2018-05-09 | 3:23 | 2.73 | 251.65 | 402.93 | 801.54 |  | ship not sailing
2018-05-09 | 5:23 | 2.9 | 252.06 | 403.46 | 802.25 |  | ship not sailing
2018-05-09 | 9:47 | 0.25 | 249.1 | 400.11 | 797.25 | after calibration | ship sailing |  |  | geen oxygen | TimeStamp > as.POSIXct("2018-05-09 09:27:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-05-09 09:30:00") )
2018-05-09 | 11:24 | 2.49 | 251.96 | 403.27 | 801.21 |  | ship sailing
2018-05-09 | 15:24 | 4.28 | 254.23 | 405.98 | 804.57 |  | ship not sailing
2018-05-09 | 18:38 | 6.66 | 254.73 | 406.6 | 805.58 |  | ship not sailing
2018-05-09 | 21:23 | 12.6 | 252.87 | 404.31 | 802.92 |  | ship not sailing
2018-05-10 | 0:23 | 3.1 | 252.25 | 403.58 | 801.9 |  | ship not sailing
2018-05-10 | 3:23 | 3.2 | 252.73 | 404.1 | 802.65 |  | ship not sailing
2018-05-10 | 5:23 | 3.54 | 253.23 | 404.72 | 803.41 |  | ship not sailing
2018-05-10 | 11:24 | 6.56 | 257.3 | 409.37 | 809.08 |  | ship not sailing
2018-05-10 | 15:24 | 7.34 | 258.22 | 410.43 | 810.14 |  | ship not sailing
2018-05-10 | 18:38 | 7.78 | 258.46 | 410.83 | 810.49 |  | ship not sailing
2018-05-10 | 21:23 | 7.69 | 258.14 | 410.34 | 809.87 |  | ship not sailing
2018-05-11 | 0:23 | 7.55 | 258.32 | 410.52 | 810.11 |  | ship not sailing
2018-05-11 | 3:23 | 7.77 | 258.78 | 411.04 | 810.65 |  | ship not sailing
2018-05-11 | 5:23 | 7.83 | 258.93 | 411.19 | 810.9 |  | ship not sailing
2018-05-11 | 15:24 | 7.31 | 257.96 | 410.3 | 809.36 |  | ship not sailing
2018-05-11 | 18:38 | 8.48 | 256.33 | 408.32 | 807.26 |  | ship not sailing
2018-05-11 | 21:23 | 6.43 | 254.65 | 406.39 | 804.95 |  | ship not sailing
2018-05-12 | 0:23 | 4.91 | 253.89 | 405.53 | 803.88 |  | ship not sailing
2018-05-14 | 2:24 | 7.94 | 258.84 | 411.11 | 811.01 |  | ship not sailing
2018-05-14 | 3:24 | 7.9 | 258.86 | 411.15 | 811.3 |  | ship not sailing
2018-05-14 | 4:24 | 7.85 | 258.86 | 411.11 | 811.3 |  | ship not sailing
2018-05-14 | 5:24 | 7.84 | 258.9 | 411.2 | 811.35 |  | ship not sailing
2018-05-14 | 11:24 | 8.13 | 259.32 | 411.65 | 811.44 |  | ship not sailing
2018-05-14 | 15:25 | 6.41 | 257.07 | 409.06 | 808.12 |  | ship not sailing
2018-05-14 | 18:39 | 6.61 | 257.29 | 409.34 | 808.65 |  | ship not sailing
2018-05-14 | 21:24 | 7 | 257.72 | 409.83 | 809.42 |  | ship not sailing
2018-05-15 | 0:24 | 7.62 | 258.63 | 410.83 | 810.77 |  | ship not sailing
2018-05-15 | 3:24 | 8.04 | 259.17 | 411.46 | 811.61 |  | ship not sailing
2018-05-15 | 5:23 | 8.17 | 259.3 | 411.6 | 811.93 |  | ship not sailing
2018-05-15 | 9:18 | -0.03 | 248.86 | 399.63 | 796.23 | after calibration | ship sailing
2018-05-15 | 11:23 | 0.05 | 249.02 | 399.83 | 796.43 |  | ship not sailing
2018-05-15 | 15:23 | 3.01 | 252.87 | 404.45 | 802.12 |  | ship not sailing
2018-05-15 | 18:38 | 3.07 | 252.27 | 403.56 | 801.22 |  | ship not sailing
2018-05-15 | 21:24 | 1.2 | 249.58 | 400.42 | 797.33 |  | ship not sailing
2018-05-16 | 0:23 | -0.4 | 247.86 | 398.44 | 794.88 |  | ship not sailing
2018-05-16 | 3:24 | -0.94 | 247.36 | 397.88 | 794.25 |  | ship not sailing
2018-05-16 | 5:23 | -1.08 | 247.26 | 397.67 | 794.07 |  | ship not sailing
2018-05-16 | 11:34 | -0.01 | 248.85 | 399.55 | 796.19 | after calibration | ship sailing
2018-05-17 | 11:24 | 2.69 | 252.51 | 403.78 | 800.91 |  | ship not sailing
2018-05-17 | 14:28 | 0 | 249.06 | 399.89 | 796.23 | after calibration | ship not sailing
2018-05-17 | 15:24 | -0.15 | 248.77 | 399.5 | 795.81 |  | ship not sailing
2018-05-17 | 18:39 | -0.6 | 248.09 | 398.76 | 794.86 |  | ship not sailing
2018-05-17 | 21:24 | -1.16 | 247.16 | 397.59 | 793.5 |  | ship not sailing
2018-05-18 | 0:24 | -1.66 | 246.64 | 397.02 | 792.9 |  | ship not sailing
2018-05-18 | 3:24 | -1.65 | 246.71 | 397.08 | 793.16 |  | ship not sailing
2018-05-18 | 5:24 | -1.66 | 246.73 | 397.06 | 793.14 |  | ship not sailing
2018-05-18 | 11:24 | -1.37 | 247.29 | 397.76 | 793.57 |  | ship not sailing
2018-05-18 | 15:24 | -1.11 | 247.45 | 397.95 | 793.66 |  | ship not sailing
2018-05-18 | 18:39 | -2.39 | 245.66 | 395.88 | 791.06 |  | ship not sailing
2018-05-18 | 21:24 | -2.37 | 245.69 | 395.98 | 791.32 |  | ship not sailing
2018-05-19 | 0:24 | -1.51 | 247.02 | 397.5 | 793.38 |  | ship not sailing
2018-05-21 | 3:24 | 3 | 252.85 | 404.37 | 802.29 |  | ship not sailing
2018-05-21 | 5:23 | 2.64 | 252.38 | 403.87 | 801.94 |  | ship not sailing
2018-05-21 | 11:23 | 1.88 | 251.42 | 402.79 | 800.45 |  | ship not sailing
2018-05-21 | 15:23 | 1.35 | 250.46 | 401.76 | 799.23 |  | ship not sailing
2018-05-21 | 18:38 | 0.83 | 249.22 | 400.39 | 797.65 |  | ship not sailing
2018-05-21 | 21:23 | 0.58 | 248.23 | 399.25 | 796.15 |  | ship not sailing
2018-05-22 | 0:23 | -0.49 | 247.77 | 398.72 | 795.56 |  | ship not sailing
2018-05-22 | 3:23 | -0.57 | 247.8 | 398.74 | 795.59 |  | ship not sailing
2018-05-22 | 5:23 | -0.71 | 247.73 | 398.63 | 795.56 |  | ship not sailing
2018-05-22 | 9:52 | 0.04 | 248.86 | 399.82 | 796.41 | after calibration | ship sailing |  | geen oxygen | TimeStamp > as.POSIXct("2018-05-22 09:32:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-05-22 09:35:00"
2018-05-22 | 11:23 | -0.09 | 248.63 | 399.53 | 795.86 |  | ship sailing |  | Water en ATM processed
2018-05-22 | 15:23 | 0.11 | 248.82 | 399.85 | 796.05 |  | ship sailing
2018-05-22 | 18:38 | 0.83 | 249.23 | 400.29 | 796.87 |  | ship not sailing
2018-05-22 | 21:23 | 1.02 | 247.29 | 397.88 | 793.95 |  | ship not sailing
2018-05-23 | 0:23 | -2.59 | 244.37 | 394.44 | 789.68 |  | ship not sailing
2018-05-23 | 3:23 | -3.91 | 243.15 | 393.03 | 787.83 |  | ship not sailing
2018-05-23 | 5:23 | -4.32 | 242.7 | 392.45 | 787.14 |  | ship not sailing
2018-05-23 | 10:01 | 0.09 | 248.93 | 399.85 | 796.2 | after calibration | ship sailing
2018-05-23 | 11:23 | 0.17 | 248.97 | 399.93 | 796.42 |  | ship not sailing
2018-05-23 | 15:23 | 1.14 | 250.28 | 401.4 | 798.15 |  | ship not sailing
2018-05-23 | 18:38 | 2.41 | 251.44 | 402.91 | 800.21 |  | ship not sailing
2018-05-23 | 21:23 | 2.97 | 251.87 | 403.37 | 800.86 |  | ship not sailing
2018-05-24 | 0:24 | 3 | 252.2 | 403.72 | 801.41 |  | ship not sailing
2018-05-24 | 3:24 | 3.1 | 252.46 | 404.05 | 801.83 |  | ship not sailing
2018-05-24 | 5:24 | 3.01 | 252.43 | 403.95 | 801.74 |  | ship not sailing
2018-05-24 | 9:10 | 0.02 | 248.77 | 399.85 | 796.23 | after calibration | ship sailing |  | geen oxygen |  | TimeStamp > as.POSIXct("2018-05-24 08:50:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-05-24 08:55:00")
2018-05-24 | 11:23 | 0.39 | 249.38 | 400.5 | 796.82 |  | ship sailing |  |  |  | Water en ATM processed
2018-05-24 | 15:23 | 0.41 | 249.47 | 400.54 | 797 |  | ship sailing
2018-05-24 | 18:38 | 1.17 | 250.06 | 401.32 | 798.05 |  | ship not sailing
2018-05-24 | 21:23 | 0.2 | 248.2 | 399.01 | 795.36 |  | ship not sailing
2018-05-25 | 0:23 | -1.72 | 245.66 | 396.03 | 791.69 |  | ship not sailing
2018-05-25 | 3:23 | -3.63 | 243.29 | 393.26 | 788.14 |  | ship not sailing
2018-05-25 | 5:23 | -4.92 | 241.72 | 391.42 | 785.82 |  | ship not sailing
2018-05-25 | 9:55 | 0.07 | 248.7 | 399.63 | 796.12 | after calibration | ship sailing |  | geen oxygen |  | TimeStamp > as.POSIXct("2018-05-25 09:35:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-05-25 09:38:00") )
2018-05-25 | 11:23 | 0.09 | 248.95 | 399.95 | 796.49 |  | ship sailing |  |  |  | Water en ATM processed
2018-05-25 | 15:23 | 0.33 | 249.24 | 400.27 | 796.77 |  | ship sailing
2018-05-25 | 18:38 | 1.9 | 251.07 | 402.48 | 799.6 |  | ship not sailing
2018-05-25 | 21:23 | 1.75 | 250.29 | 401.44 | 798.58 |  | ship not sailing
2018-05-26 | 0:24 | 1.86 | 250.48 | 401.72 | 799.11 |  | ship not sailing
2018-05-27 | 3:24 | 12.45 | 243.31 | 393.44 | 788.6 |  | ship not sailing
2018-05-27 | 6:24 | -3.03 | 241.98 | 391.95 | 786.81 |  | ship not sailing
2018-05-27 | 11:24 | 17.89 | 239.61 | 389.26 | 783.14 |  | ship not sailing
2018-05-27 | 18:39 | 0.32 | 238.68 | 388.21 | 782.1 |  | ship not sailing
2018-05-27 | 21:24 | 2.75 | 239.51 | 389.14 | 783.36 |  | ship not sailing
2018-05-28 | 3:24 | -4.32 | 241.9 | 391.86 | 786.66 |  | ship not sailing
2018-05-28 | 4:23 | -4.66 | 241.68 | 391.59 | 786.4 |  | ship not sailing
2018-05-28 | 10:08 | 0.24 | 248.67 | 399.84 | 796.61 | after calibration | ship sailing |  | optode niet gewerkt |  | TimeStamp > as.POSIXct("2018-05-28 09:48:30") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-05-28 09:50:30") ))
2018-05-28 | 11:24 | 0.62 | 249.15 | 400.5 | 797 |  | ship sailing
2018-05-28 | 15:23 | 0.76 | 249.41 | 400.61 | 797.03 |  | ship sailing
2018-05-28 | 18:39 | 3.38 | 250.32 | 401.77 | 798.47 |  | ship not sailing
2018-05-28 | 21:24 | 1.59 | 248.22 | 399.3 | 795.66 |  | ship not sailing
2018-05-29 | 0:23 | 1.59 | 248.23 | 399.32 | 796.16 |  | ship not sailing
2018-05-29 | 3:24 | 12.92 | 250.07 | 401.55 | 799.22 |  | ship not sailing
2018-05-29 | 5:24 | 2.87 | 251.32 | 402.99 | 801.12 |  | ship not sailing
2018-05-29 | Systeem stop gezet/water in systeem

## test every 3 hours Juni
date | time (NO UTC) |  | 0 | 246.9 | 400.29 | 796.34 |  | state of ship | 0 std anomaly base | 250 std anomaly base | 400 std anomaly base | 800 std anomaly base | remarks
2018-06-25 | 12:04 | 2018-06-25 12:04 | -0.04 | 250.18 | 401.39 | 253.46 | after calibration | ship sailing | 0.04 | -3.28 | 1.1 | -542.88 |  | oxy processed |  | TimeStamp > as.POSIXct("2018-06-25 21:05:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-06-25 21:08:00") ))
2018-06-25 | 15:21 | 2018-06-25 15:21 | 5.19 | 261.21 | 410.13 | 260.79 |  | ship sailing | 0.04 | 0 | 9.84 | -535.55 | something wrong… michiel changed DAS so normally after this check the rest should be normal
2018-06-25 | 18:36 | 2018-06-25 18:36 | 6.64 | 259.11 | 413.19 | 810.03 |  | ship sailing | 0.04 | 11.03 | 12.9 | 13.69 | data not ok, pomp did not start, solinoid A4 did not switch on
2018-06-25 | 21:21 | 2018-06-25 21:21 | 7.93 | 261.15 | 414.41 | 813.32 |  | ship sailing | 0.04 | 8.93 | 14.12 | 16.98 |  |  |  |  | 0.49
2018-06-26 | 0:21 | 2018-06-26 00:21 | 9.57 | 263.67 | 417.36 | 817.55 |  | ship sailing | 0.04 | 10.97 | 17.07 | 21.21
2018-06-26 | 3:21 | 2018-06-26 03:21 | 11.54 | 272.53 | 422.13 | 827.28 |  | ship sailing | 0.04 | 13.49 | 21.84 | 30.94 | solinoid states wrong
2018-06-26 | 5:21 | 2018-06-26 05:21 | 758.94 | 754.56 | 269.38 | 824.59 |  | ship sailing | 0.04 | 22.35 | -130.91 | 28.25 | no idea what went wrong here… |  | solinoid states wrong
2018-06-26 | 9:35 | 2018-06-26 09:35 | 0.14 | 250.56 | 401.83 | 796.52 | after calibration | ship sailing | 0.04 | 504.38 | 1.54 | 0.18 |  | oxygen tot 9:30u
2018-06-26 | 11:21 | 2018-06-26 11:21 | 0.41 | 251.01 | 402.25 | 797.19 |  | ship sailing | 0.04 | 0.38 | 1.96 | 0.85
2018-06-26 | 15:21 | 2018-06-26 15:21 | 1.18 | 252.14 | 403.59 | 799.04 |  | ship sailing | 0.04 | 0.83 | 3.3 | 2.7
2018-06-26 | 18:36 | 2018-06-26 18:36 | 2.16 | 253.23 | 405.03 | 800.82 |  | ship sailing | 0.04 | 1.96 | 4.74 | 4.48
2018-06-27 | 0:21 | 2018-06-27 00:21 | 0.4 | 250.59 | 401.96 | 796.52 |  | ship not sailing | 0.04 | 3.05 | 1.67 | 0.18
2018-06-27 | 3:21 | 2018-06-27 03:21 | -0.39 | 249.6 | 400.66 | 795.15 |  | ship not sailing | 0.04 | 0.41 | 0.37 | -1.19
2018-06-27 | 5:21 | 2018-06-27 05:21 | -0.35 | 249.74 | 400.89 | 795.58 |  | ship not sailing | 0.04 | -0.58 | 0.6 | -0.76
2018-06-27 | 8:52 | 2018-06-27 08:52 | 0.01 | 250.38 | 401.73 | 796.38 | after calibration | ship sailing | 0.04 | -0.44 | 1.44 | 0.04 | TimeStamp > as.POSIXct("2018-06-27 08:30:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-06-27 08:35:00"
2018-06-27 | 9:35 | 2018-06-27 09:35 | 0.08 | 250.34 | 401.68 | 796.31 |  | ship sailing | 0.04 | 0.2 | 1.39 | -0.03
2018-06-27 | 11:21 | 2018-06-27 11:21 | 0.77 | 251.46 | 402.79 | 797.72 |  | ship sailing | 0.04 | 0.16 | 2.5 | 1.38 | na check opgemerkt dat sol 3 aanstond? En dat pomp DA3 niet aan ging. Sol 3 uitgezet en pomp aangezet. Waarom? Geen idee???
2018-06-27 | 15:22 | 2018-06-27 15:22 | 1.34 | 252.13 | 403.71 | 798.97 |  | ship sailing | 0.04 | 1.28 | 3.42 | 2.63
2018-06-27 | 18:37 | 2018-06-27 18:37 | 2.67 | 253.85 | 405.72 | 801.85 |  | ship sailing | 0.04 | 1.95 | 5.43 | 5.51 |  | oxygen processed
2018-06-27 | 21:21 | 2018-06-27 21:21 | 3 | 254.26 | 406.16 | 802.17 |  | ship sailing | 0.04 | 3.67 | 5.87 | 5.83
2018-06-28 | 0:21 | 2018-06-28 00:21 | 2.95 | 254.25 | 406.01 | 802.08 |  | ship sailing | 0.04 | 4.08 | 5.72 | 5.74
2018-06-28 | 3:22 | 2018-06-28 03:22 | 3.11 | 254.54 | 406.49 | 802.62 |  | ship sailing | 0.04 | 4.07 | 6.2 | 6.28
2018-06-28 | 5:21 | 2018-06-28 05:21 | 3.11 | 254.21 | 406.23 | 801.92 |  | ship sailing | 0.04 | 4.36 | 5.94 | 5.58
2018-06-28 | 16:07 | 2018-06-28 16:07 | 1.04 | 251.28 | 402.63 | 797.26 |  | ship sailing | 0.04 | 4.03 | 2.34 | 0.92 | between 5:21 and 16:07 DAS task manager "crashed" thats the reason no checks were done-started check manual and after check did calibration and check noticed that water was -0,205
2018-06-28 | 17:06 | 2018-06-28 17:06 | 0.01 | 250.09 | 401.5 | 796 | after calibration | ship sailing | 0.04 | 1.1 | 1.21 | -0.34
2018-06-28 | 18:37 | 2018-06-28 18:37 | -0.35 | 249.57 | 401.07 | 795.41 |  | ship sailing | 0.04 | -0.09 | 0.78 | -0.93 |  | oxygen processed
2018-06-28 | 21:23 | 2018-06-28 21:23 | -0.71 | 249.08 | 400.53 | 794.53 |  | ship sailing | 0.04 | -0.61 | 0.24 | -1.81
2018-06-29 | 0:21 | 2018-06-29 00:21 | -1.29 | 248.27 | 399.44 | 792.98 |  | ship sailing | 0.04 | -1.1 | -0.85 | -3.36
2018-06-29 | 3:22 | 2018-06-29 03:22 | -1.49 | 248.15 | 399.04 | 792.85 |  | ship sailing | 0.04 | -1.91 | -1.25 | -3.49
2018-06-29 | 5:21 | 2018-06-29 05:21 | -0.63 | 249.52 | 400.65 | 795.34 |  | ship sailing | 0.04 | -2.03 | 0.36 | -1
2018-06-29 | 9:36 | 2018-06-29 09:36 | 0.01 | 250.12 | 401.39 | 796.01 | after calibration | ship sailing | 0.04 | -0.66 | 1.1 | -0.33 |  | oxygen processed
2018-06-29 | 11:21 | 2018-06-29 11:21 | -0.69 | 248.91 | 400.13 | 794.01 |  | ship sailing | 0.04 | -0.06 | -0.16 | -2.33
2018-06-29 | 15:21 | 2018-06-29 15:21 | -2.51 | 246.38 | 397.38 | 790.08 |  | ship not sailing | 0.04 | -1.27 | -2.91 | -6.26
2018-06-29 | 21:21 | 2018-06-29 21:21 | -7.08 | 239.8 | 289.49 | 779.42 |  | ship not sailing | 0.04 | -3.8 | -110.8 | -16.92
2018-06-30 | 0:21 | 2018-06-30 00:21 | -8.28 | 238.21 | 387.58 | 777.13 |  | ship not sailing | 0.04 | -10.38 | -12.71 | -19.21
2018-06-30 | 3:21 | 2018-06-30 03:21 | -8.62 | 237.97 | 387.08 | 776.75 |  | ship not sailing | 0.04 | -11.97 | -13.21 | -19.59
2018-06-30 | 5:21 | 2018-06-30 05:21 | -8.57 | 238.07 | 387.18 | 777.03 |  | ship not sailing | 0.04 | -12.21 | -13.11 | -19.31
2018-07-01 | 21:22 | 2018-07-01 21:22 | -21.18 | 219.54 | 365.77 | 746.38 |  | ship not sailing | 0.04 | -12.11 | -34.52 | -49.96

## test every 3 hours July
date | time (NO UTC) |  | 0 | upper value 0 | lower value 0 | 246.9 |  |  | 400.29 |  |  | 796.34 |  |  |  | state of ship | 0 std anomaly base | 250 std anomaly base | 400 std anomaly base | 800 std anomaly base | remarks |  |  | REMARK: CONCENTRATION OF 250 and 400 gas ARE CONSTANTLY HIGHER, EVEN AFTER CALIBRATION
2018-07-01 | 21:22 | 2018-07-01 21:22 | -21.18 | 2 |  | 219.54 |  |  | 365.77 |  |  | 746.38 |  |  |  | ship not sailing | -21.18 | -27.36 | -34.52 | -49.96
2018-07-02 | 3:21 | 2018-07-02 03:21 | -23.54 | 2 |  | 217 |  |  | 362.43 |  |  | 742.86 |  |  |  | ship not sailing | -23.54 | -29.9 | -37.86 | -53.48
2018-07-02 | 5:21 | 2018-07-02 05:21 | -23.45 | 2 |  | 217.35 |  |  | 362.83 |  |  | 743.32 |  |  |  | ship not sailing | -23.45 | -29.55 | -37.46 | -53.02
2018-07-02 | 9:41 | 2018-07-02 09:41 | 0.16 | 2 | -2 | 250.26 | 248.9 | 244.9 | 401.89 | 402.29 | 398.29 | 797.51 | 798.34 | 794.34 | after calibration | ship sailing | 0.16 | 3.36 | 1.6 | 1.17 |  | TimeStamp > as.POSIXct("2018-07-02 09:22:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-07-02 09:24:00") ))
2018-07-02 | 11:21 | 2018-07-02 11:21 | 2.64 | 2 | -2 | 254.02 | 248.9 | 244.9 | 406.32 | 402.29 | 398.29 | 803.35 | 798.34 | 794.34 |  | ship sailing | 2.64 | 7.12 | 6.03 | 7.01 |  | processed oxygen
2018-07-02 | 15:21 | 2018-07-02 15:21 | 7.88 | 2 | -2 | 261.23 | 248.9 | 244.9 | 414.91 | 402.29 | 398.29 | 814.88 | 798.34 | 794.34 |  | ship sailing | 7.88 | 14.33 | 14.62 | 18.54 |  | ATM done
2018-07-02 | 18:36 | 2018-07-02 18:36 | 10.58 | 2 |  | 264.23 |  |  | 418.72 |  |  | 818.95 |  |  |  | ship not sailing | 10.58 | 17.33 | 18.43 | 22.61
2018-07-02 | 21:21 | 2018-07-02 21:21 | 9.66 | 2 |  | 262.29 |  |  | 416.22 |  |  | 815.41 |  |  |  | ship not sailing | 9.66 | 15.39 | 15.93 | 19.07
2018-07-03 | 0:21 | 2018-07-03 00:21 | 8.28 | 2 |  | 260.19 |  |  | 413.66 |  |  | 811.88 |  |  |  | ship not sailing | 8.28 | 13.29 | 13.37 | 15.54
2018-07-03 | 3:21 | 2018-07-03 03:21 | 7.14 | 2 |  | 258.88 |  |  | 411.86 |  |  | 809.72 |  |  |  | ship not sailing | 7.14 | 11.98 | 11.57 | 13.38
2018-07-03 | 5:21 | 2018-07-03 05:21 | 6.36 | 2 |  | 257.78 |  |  | 410.67 |  |  | 808.07 |  |  |  | ship not sailing | 6.36 | 10.88 | 10.38 | 11.73
2018-07-03 | 11:19 | 2018-07-03 11:19 | -0.03 | 2 |  | 249.12 |  |  | 400.82 |  |  | 795.5 |  |  | after calibration | ship not sailing | -0.03 | 2.22 | 0.53 | -0.84 | switched licors
2018-07-03 | 15:21 | 2018-07-03 15:21 | -6.82 | 2 |  | 240.29 |  |  | 390.55 |  |  | 781.71 |  |  |  | ship not sailing | -6.82 | -6.61 | -9.74 | -14.63
2018-07-03 | 18:36 | 2018-07-03 18:36 | -10.01 | 2 |  | 236.12 |  |  | 385.69 |  |  | 775.53 |  |  |  | ship not sailing | -10.01 | -10.78 | -14.6 | -20.81
2018-07-03 | 21:21 | 2018-07-03 21:21 | -12.51 | 2 |  | 232.91 |  |  | 381.88 |  |  | 770.98 |  |  |  | ship not sailing | -12.51 | -13.99 | -18.41 | -25.36
2018-07-04 | 0:21 | 2018-07-04 00:21 | -14.13 | 2 |  | 230.96 |  |  | 379.34 |  |  | 768 |  |  |  | ship not sailing | -14.13 | -15.94 | -20.95 | -28.34
2018-07-04 | 3:21 | 2018-07-04 03:21 | -14.98 | 2 |  | 229.87 |  |  | 378.02 |  |  | 766.45 |  |  |  | ship not sailing | -14.98 | -17.03 | -22.27 | -29.89
2018-07-04 | 5:21 | 2018-07-04 05:21 | -15.31 | 2 |  | 229.4 |  |  | 377.49 |  |  | 765.73 |  |  |  | ship not sailing | -15.31 | -17.5 | -22.8 | -30.61
2018-07-04 | 8:06 | 2018-07-04 08:06 | 0.12 | 2 | -2 | 249.66 | 248.9 | 244.9 | 401.14 | 402.29 | 398.29 | 796.55 | 798.34 | 794.34 | after calibration | ship sailing | 0.12 | 2.76 | 0.85 | 0.21 |  | TimeStamp > as.POSIXct("2018-07-04 07:46:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-07-04 07:50:00
2018-07-04 | 11:21 | 2018-07-04 11:21 | 2.33 | 2 | -2 | 252.79 | 248.9 | 244.9 | 404.77 | 402.29 | 398.29 | 800.92 | 798.34 | 794.34 |  | ship sailing | 2.33 | 5.89 | 4.48 | 4.58 |  | processed oxygen
2018-07-04 | 15:21 | 2018-07-04 15:21 | 4.16 | 2 |  | 255.1 |  |  | 407.6 |  |  | 804.14 |  |  |  | ship not sailing | 4.16 | 8.2 | 7.31 | 7.8 |  | ATM done
2018-07-04 | 18:36 | 2018-07-04 18:36 | 3.99 | 2 |  | 254.54 |  |  | 407.26 |  |  | 803.53 |  |  |  | ship not sailing | 3.99 | 7.64 | 6.97 | 7.19
2018-07-04 | 21:21 | 2018-07-04 21:21 | 3.76 | 2 |  | 254.38 |  |  | 406.98 |  |  | 803.43 |  |  |  | ship not sailing | 3.76 | 7.48 | 6.69 | 7.09
2018-07-05 | 0:21 | 2018-07-05 00:21 | 4.71 | 2 |  | 255.81 |  |  | 408.52 |  |  | 805.44 |  |  |  | ship not sailing | 4.71 | 8.91 | 8.23 | 9.1
2018-07-05 | 3:21 | 2018-07-05 03:21 | 6.25 | 2 |  | 257.93 |  |  | 410.89 |  |  | 808.56 |  |  |  | ship not sailing | 6.25 | 11.03 | 10.6 | 12.22
2018-07-05 | 5:21 | 2018-07-05 05:21 | 7.31 | 2 |  | 259.31 |  |  | 412.43 |  |  | 810.37 |  |  |  | ship not sailing | 7.31 | 12.41 | 12.14 | 14.03
2018-07-05 | 9:05 | 2018-07-05 09:05 | 0.04 | 2 | -2 | 249.92 | 248.9 | 244.9 | 401.48 | 402.29 | 398.29 | 796.62 | 798.34 | 794.34 | after calibration | ship sailing | 0.04 | 3.02 | 1.19 | 0.28 |  | TimeStamp > as.POSIXct("2018-07-05 08:46:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-07-05 08:50:00")
2018-07-05 | 11:21 | 2018-07-05 11:21 | 0.47 | 2 | -2 | 250.35 | 248.9 | 244.9 | 402.1 | 402.29 | 398.29 | 797.18 | 798.34 | 794.34 |  | ship sailing | 0.47 | 3.45 | 1.81 | 0.84 |  | processed oxygen
2018-07-05 | 15:21 | 2018-07-05 15:21 | -0.27 | 2 |  | 249.72 |  |  | 401.18 |  |  | 795.42 |  |  |  | ship not sailing | -0.27 | 2.82 | 0.89 | -0.92 |  | ATM done
2018-07-05 | 18:36 | 2018-07-05 18:36 | -2.69 | 2 |  | 245.71 |  |  | 397.21 |  |  | 790.4 |  |  |  | ship not sailing | -2.69 | -1.19 | -3.08 | -5.94
2018-07-05 | 21:21 | 2018-07-05 21:21 | -5.92 | 2 |  | 241.38 |  |  | 392.21 |  |  | 784.21 |  |  |  | ship not sailing | -5.92 | -5.52 | -8.08 | -12.13
2018-07-06 | 0:21 | 2018-07-06 00:21 | -8.51 | 2 |  | 238.14 |  |  | 388.2 |  |  | 779.35 |  |  |  | ship not sailing | -8.51 | -8.76 | -12.09 | -16.99
2018-07-06 | 3:21 | 2018-07-06 03:21 | -10.06 | 2 |  | 236.22 |  |  | 385.86 |  |  | 776.45 |  |  |  | ship not sailing | -10.06 | -10.68 | -14.43 | -19.89
2018-07-06 | 5:21 | 2018-07-06 05:21 | -10.76 | 2 |  | 235.35 |  |  | 384.75 |  |  | 775.23 |  |  |  | ship not sailing | -10.76 | -11.55 | -15.54 | -21.11
2018-07-06 | 9:35 | 2018-07-06 09:35 | 0.03 | 2 | -2 | 249.64 | 248.9 | 244.9 | 401.3 | 402.29 | 398.29 | 796.45 | 798.34 | 794.34 | after calibration | ship sailing | 0.03 | 2.74 | 1.01 | 0.11 |  | TimeStamp > as.POSIXct("2018-07-06 09:16:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-07-06 09:19:00
2018-07-06 | 11:21 | 2018-07-06 11:21 | 0.91 | 2 | -2 | 250.85 | 248.9 | 244.9 | 402.73 | 402.29 | 398.29 | 798.06 | 798.34 | 794.34 |  | ship sailing | 0.91 | 3.95 | 2.44 | 1.72 |  | problem with calibration at 15u took calibration values of 18u
2018-07-06 | 15:21 | 2018-07-06 15:21 | 2.92 | 2 |  | 253.5 |  |  | 406.16 |  |  | 801.84 |  |  |  | ship not sailing | 2.92 | 6.6 | 5.87 | 5.5 |  | processed oxygen
2018-07-06 | 18:36 | 2018-07-06 18:36 | 3.44 | 2 |  | 253.73 |  |  | 406.61 |  |  | 802.53 |  |  |  | ship not sailing | 3.44 | 6.83 | 6.32 | 6.19 |  | ATM done
2018-07-06 | 21:21 | 2018-07-06 21:21 | 1.83 | 2 |  | 251.58 |  |  | 404.07 |  |  | 799.72 |  |  |  | ship not sailing | 1.83 | 4.68 | 3.78 | 3.38
2018-07-07 | 0:21 | 2018-07-07 00:21 | 0.83 | 2 |  | 250.35 |  |  | 402.54 |  |  | 797.87 |  |  |  | ship not sailing | 0.83 | 3.45 | 2.25 | 1.53
2018-07-08 | 21:22 | 2018-07-08 21:22 | -4.67 | 2 |  | 242.86 |  |  | 394.15 |  |  | 786.48 |  |  |  | ship not sailing | -4.67 | -4.04 | -6.14 | -9.86
2018-07-09 | 3:21 | 2018-07-09 03:21 | -4.25 | 2 |  | 243.63 |  |  | 394.62 |  |  | 787.53 |  |  |  | ship not sailing | -4.25 | -3.27 | -5.67 | -8.81 | TimeStamp > as.POSIXct("2018-07-09 09:05:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-07-09 09:08:00")
2018-07-09 | 5:21 | 2018-07-09 05:21 | -3.74 | 2 |  | 244.38 |  |  | 395.38 |  |  | 788.66 |  |  |  | ship not sailing | -3.74 | -2.52 | -4.91 | -7.68 |  | processed oxygen
2018-07-09 | 9:23 | 2018-07-09 09:23 | 0.14 | 2 | -2 | 249.84 | 248.9 | 244.9 | 401.67 | 402.29 | 398.29 | 796.93 | 798.34 | 794.34 | after calibration | ship sailing | 0.14 | 2.94 | 1.38 | 0.59 |  | ATM done
2018-07-09 | 11:21 | 2018-07-09 11:21 | 1.59 | 2 | -2 | 251.8 | 248.9 | 244.9 | 404 | 402.29 | 398.29 | 799.42 | 798.34 | 794.34 |  | ship sailing | 1.59 | 4.9 | 3.71 | 3.08
2018-07-09 | 15:21 | 2018-07-09 15:21 | 3.81 | 2 | -2 | 254.73 | 248.9 | 244.9 | 407.38 | 402.29 | 398.29 | 803.75 | 798.34 | 794.34 |  | ship sailing | 3.81 | 7.83 | 7.09 | 7.41
2018-07-09 | 18:36 | 2018-07-09 18:36 | 4.51 |  |  | 255.42 |  |  | 408.56 |  |  | 804.88 |  |  |  | ship not sailing | 4.51 | 8.52 | 8.27 | 8.54
2018-07-09 | 21:21 | 2018-07-09 21:21 | 3.69 |  |  | 254.25 |  |  | 407.23 |  |  | 803.54 |  |  |  | ship not sailing | 3.69 | 7.35 | 6.94 | 7.2
2018-07-10 | 0:22 | 2018-07-10 00:22 | 3.36 |  |  | 253.85 |  |  | 406.63 |  |  | 803.15 |  |  |  | ship not sailing | 3.36 | 6.95 | 6.34 | 6.81
2018-07-10 | 3:22 | 2018-07-10 03:22 | 3.73 |  |  | 254.44 |  |  | 407.12 |  |  | 804.1 |  |  |  | ship not sailing | 3.73 | 7.54 | 6.83 | 7.76
2018-07-10 | 5:21 | 2018-07-10 05:21 | 4.28 |  |  | 255.09 |  |  | 407.83 |  |  | 805.15 |  |  |  | ship not sailing | 4.28 | 8.19 | 7.54 | 8.81
2018-07-10 | 9:56 | 2018-07-10 09:56 | 0.13 | 2 | -2 | 249.91 | 248.9 | 244.9 | 401.77 | 402.29 | 398.29 | 796.86 | 798.34 | 794.34 | after calibration | ship sailing | 0.13 | 3.01 | 1.48 | 0.52 |  | TimeStamp > as.POSIXct("2018-07-10 09:36:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-07-10 09:39:00"
2018-07-10 | 11:21 | 2018-07-10 11:21 | 1.43 | 2 | -2 | 251.81 | 248.9 | 244.9 | 403.89 | 402.29 | 398.29 | 799.72 | 798.34 | 794.34 |  | ship sailing | 1.43 | 4.91 | 3.6 | 3.38 |  | processed oxygen
2018-07-10 | 15:21 | 2018-07-10 15:21 | 4.9 |  |  | 256.25 |  |  | 409.03 |  |  | 806.04 |  |  |  | ship not sailing | 4.9 | 9.35 | 8.74 | 9.7 |  | ATM done
2018-07-10 | 18:36 | 2018-07-10 18:36 | 6.71 |  |  | 258.55 |  |  | 411.84 |  |  | 809.86 |  |  |  | ship not sailing | 6.71 | 11.65 | 11.55 | 13.52
2018-07-10 | 21:21 | 2018-07-10 21:21 | 7.35 |  |  | 259.32 |  |  | 412.79 |  |  | 810.99 |  |  |  | ship not sailing | 7.35 | 12.42 | 12.5 | 14.65
2018-07-11 | 0:22 | 2018-07-11 00:22 | 7.53 |  |  | 259.62 |  |  | 413.14 |  |  | 811.5 |  |  |  | ship not sailing | 7.53 | 12.72 | 12.85 | 15.16
2018-07-11 | 3:22 | 2018-07-11 03:22 | 7.91 |  |  | 260.1 |  |  | 413.72 |  |  | 812.23 |  |  |  | ship not sailing | 7.91 | 13.2 | 13.43 | 15.89
2018-07-11 | 5:21 | 2018-07-11 05:21 | 8.14 |  |  | 260.44 |  |  | 414.09 |  |  | 812.75 |  |  |  | ship not sailing | 8.14 | 13.54 | 13.8 | 16.41
2018-07-11 | 11:21 | 2018-07-11 11:21 | 8.32 |  |  | 260.59 |  |  | 414.39 |  |  | 812.99 |  |  |  | ship not sailing | 8.32 | 13.69 | 14.1 | 16.65
2018-07-11 | 15:21 | 2018-07-11 15:21 | 8.18 |  |  | 260.34 |  |  | 414.38 |  |  | 812.66 |  |  |  | ship not sailing | 8.18 | 13.44 | 14.09 | 16.32
2018-07-11 | 18:36 | 2018-07-11 18:36 | 7.66 |  |  | 259.57 |  |  | 413.67 |  |  | 811.53 |  |  |  | ship not sailing | 7.66 | 12.67 | 13.38 | 15.19
2018-07-11 | 21:21 | 2018-07-11 21:21 | 7.29 |  |  | 259.31 |  |  | 413.46 |  |  | 810.91 |  |  |  | ship not sailing | 7.29 | 12.41 | 13.17 | 14.57
2018-07-12 | 0:22 | 2018-07-12 00:22 | 8.04 |  |  | 260.2 |  |  | 414.28 |  |  | 812.37 |  |  |  | ship not sailing | 8.04 | 13.3 | 13.99 | 16.03
2018-07-12 | 3:22 | 2018-07-12 03:22 | 7.44 |  |  | 259.26 |  |  | 413.2 |  |  | 811.14 |  |  |  | ship not sailing | 7.44 | 12.36 | 12.91 | 14.8
2018-07-12 | 5:21 | 2018-07-12 05:21 | 6.97 |  |  | 258.68 |  |  | 412.42 |  |  | 810.33 |  |  |  | ship not sailing | 6.97 | 11.78 | 12.13 | 13.99
2018-07-12 | 8:03 | 2018-07-12 08:03 | -0.03 | 2 | -2 | 249.65 | 248.9 | 244.9 | 401.64 | 402.29 | 398.29 | 796.32 | 798.34 | 794.34 | after calibration | ship sailing | -0.03 | 2.75 | 1.35 | -0.02 |  | TimeStamp > as.POSIXct("2018-07-12 07:44:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-07-12 07:50:00")
2018-07-12 | 11:21 | 2018-07-12 11:21 | 1.38 | 2 | -2 | 251.64 | 248.9 | 244.9 | 403.97 | 402.29 | 398.29 | 798.92 | 798.34 | 794.34 |  | ship sailing | 1.38 | 4.74 | 3.68 | 2.58 |  | processed oxygen
2018-07-12 | 15:21 | 2018-07-12 15:21 | 2.78 | 2 | -2 | 253.38 | 248.9 | 244.9 | 406.16 | 402.29 | 398.29 | 801.54 | 798.34 | 794.34 |  | ship sailing | 2.78 | 6.48 | 5.87 | 5.2 |  | ATM done
2018-07-12 | 18:36 | 2018-07-12 18:36 | 2.38 |  |  | 252.65 |  |  | 405.63 |  |  | 800.58 |  |  |  | ship not sailing | 2.38 | 5.75 | 5.34 | 4.24
2018-07-12 | 21:21 | 2018-07-12 21:21 | 1.28 |  |  | 251.06 |  |  | 403.86 |  |  | 798.48 |  |  |  | ship not sailing | 1.28 | 4.16 | 3.57 | 2.14
2018-07-13 | 0:22 | 2018-07-13 00:22 | -0.4 |  |  | 248.89 |  |  | 401.22 |  |  | 795.31 |  |  |  | ship not sailing | -0.4 | 1.99 | 0.93 | -1.03 |  | maintenance day ship
2018-07-13 | 3:22 | 2018-07-13 03:22 | -1.25 |  |  | 247.82 |  |  | 399.88 |  |  | 793.78 |  |  |  | ship not sailing | -1.25 | 0.92 | -0.41 | -2.56
2018-07-13 | 5:21 | 2018-07-13 05:21 | -1.56 |  |  | 247.43 |  |  | 399.44 |  |  | 793.29 |  |  |  | ship not sailing | -1.56 | 0.53 | -0.85 | -3.05
2018-07-13 | 11:21 | 2018-07-13 11:21 | -1.39 |  |  | 247.8 |  |  | 399.81 |  |  | 793.61 |  |  |  | ship not sailing | -1.39 | 0.9 | -0.48 | -2.73
2018-07-13 | 15:21 | 2018-07-13 15:21 | -0.93 |  |  | 248.34 |  |  | 400.8 |  |  | 794.1 |  |  |  | ship not sailing | -0.93 | 1.44 | 0.51 | -2.24
2018-07-13 | 18:36 | 2018-07-13 18:36 | -0.2 |  |  | 249.21 |  |  | 402.03 |  |  | 795.62 |  |  |  | ship not sailing | -0.2 | 2.31 | 1.74 | -0.72
2018-07-13 | 21:21 | 2018-07-13 21:21 | -0.9 |  |  | 248.23 |  |  | 401.03 |  |  | 794.37 |  |  |  | ship not sailing | -0.9 | 1.33 | 0.74 | -1.97
2018-07-14 | 0:22 | 2018-07-14 00:22 | -1.86 |  |  | 246.94 |  |  | 399.36 |  |  | 792.54 |  |  |  | ship not sailing | -1.86 | 0.04 | -0.93 | -3.8
2018-07-15 | 20:21 | 2018-07-15 20:21 | -9.33 |  |  | 237.03 |  |  | 388.93 |  |  | 778.18 |  |  |  | ship not sailing | -9.33 | -9.87 | -11.36 | -18.16
2018-07-16 | 21:22 | 2018-07-16 21:22 | -9.59 |  |  | 236.81 |  |  | 388.64 |  |  | 778.01 |  |  |  | ship not sailing | -9.59 | -10.09 | -11.65 | -18.33
2018-07-16 | 2:22 | 2018-07-16 02:22 | -10.64 |  |  | 235.55 |  |  | 386.73 |  |  | 776.04 |  |  |  | ship not sailing | -10.64 | -11.35 | -13.56 | -20.3
2018-07-16 | 3:22 | 2018-07-16 03:22 | -10.75 |  |  | 235.41 |  |  | 386.52 |  |  | 775.91 |  |  |  | ship not sailing | -10.75 | -11.49 | -13.77 | -20.43
2018-07-16 | 4:21 | 2018-07-16 04:21 | -10.84 |  |  | 235.35 |  |  | 386.36 |  |  | 775.82 |  |  |  | ship not sailing | -10.84 | -11.55 | -13.93 | -20.52
2018-07-16 | 10:21 | 2018-07-16 10:21 | -10.97 |  |  | 235.43 |  |  | 386.25 |  |  | 775.36 |  |  |  | ship not sailing | -10.97 | -11.47 | -14.04 | -20.98
2018-07-16 | 11:21 | 2018-07-16 11:21 | -10.17 |  |  | 236.56 |  |  | 387.54 |  |  | 776.93 |  |  |  | ship not sailing | -10.17 | -10.34 | -12.75 | -19.41
2018-07-16 | 12:11 | 2018-07-16 12:11 | 0.17 | 2 | -2 | 249.89 | 248.9 | 244.9 | 403.23 | 402.29 | 398.29 | 797.05 | 798.34 | 794.34 | after calibration | ship sailing | 0.17 | 2.99 | 2.94 | 0.71 |  | TimeStamp > as.POSIXct("2018-07-16 11:51:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-07-16 11:54:00") ))
2018-07-16 | 14:21 | 2018-07-16 14:21 | 2.23 | 2 | -2 | 252.67 | 248.9 | 244.9 | 406.77 | 402.29 | 398.29 | 801.01 | 798.34 | 794.34 |  | ship sailing | 2.23 | 5.77 | 6.48 | 4.67 |  | processed oxygen
2018-07-16 | 15:21 | 2018-07-16 15:21 | 3.15 | 2 | -2 | 253.87 | 248.9 | 244.9 | 408.23 | 402.29 | 398.29 | 802.71 | 798.34 | 794.34 |  | ship sailing | 3.15 | 6.97 | 7.94 | 6.37 |  | NO ATM data
2018-07-16 | 18:37 | 2018-07-16 18:37 | 5.38 |  |  | 256.63 |  |  | 411.73 |  |  | 807.11 |  |  |  | ship not sailing | 5.38 | 9.73 | 11.44 | 10.77
2018-07-16 | 21:21 | 2018-07-16 21:21 | 5.19 |  |  | 256.02 |  |  | 411.18 |  |  | 806.43 |  |  |  | ship not sailing | 5.19 | 9.12 | 10.89 | 10.09
2018-07-17 | 0:22 | 2018-07-17 00:22 | 4.83 |  |  | 255.7 |  |  | 410.54 |  |  | 805.95 |  |  |  | ship not sailing | 4.83 | 8.8 | 10.25 | 9.61
2018-07-17 | 3:22 | 2018-07-17 03:22 | 5.4 |  |  | 256.57 |  |  | 411.27 |  |  | 807.25 |  |  |  | ship not sailing | 5.4 | 9.67 | 10.98 | 10.91
2018-07-17 | 5:21 | 2018-07-17 05:21 | 6.22 |  |  | 257.79 |  |  | 412.45 |  |  | 808.84 |  |  |  | ship not sailing | 6.22 | 10.89 | 12.16 | 12.5 |  | TimeStamp > as.POSIXct("2018-07-17 08:43:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-07-17 09:50:00") )
2018-07-17 | 9:03 | 2018-07-17 09:03 | 0.07 | 2 | -2 | 249.71 | 248.9 | 244.9 | 402.93 | 402.29 | 398.29 | 796.61 | 798.34 | 794.34 | after calibration | ship sailing | 0.07 | 2.81 | 2.64 | 0.27 |  | processed oxygen
2018-07-17 | 11:21 | 2018-07-17 11:21 | 1.2 | 2 | -2 | 251.38 | 248.9 | 244.9 | 404.91 | 402.29 | 398.29 | 798.77 | 798.34 | 794.34 |  | ship sailing | 1.2 | 4.48 | 4.62 | 2.43 |  | ATM done
2018-07-17 | 15:21 | 2018-07-17 15:21 | 3.02 | 2 | -2 | 253.74 | 248.9 | 244.9 | 407.86 | 402.29 | 398.29 | 802.16 | 798.34 | 794.34 |  | ship sailing | 3.02 | 6.84 | 7.57 | 5.82
2018-07-17 | 18:36 | 2018-07-17 18:36 | 4.03 |  |  | 254.88 |  |  | 409.6 |  |  | 804.03 |  |  |  | ship not sailing | 4.03 | 7.98 | 9.31 | 7.69
2018-07-17 | 21:21 | 2018-07-17 21:21 | 3.43 |  |  | 254.03 |  |  | 408.78 |  |  | 802.86 |  |  |  | ship not sailing | 3.43 | 7.13 | 8.49 | 6.52
2018-07-18 | 0:22 | 2018-07-18 00:22 | 3.13 |  |  | 253.66 |  |  | 408.13 |  |  | 802.33 |  |  |  | ship not sailing | 3.13 | 6.76 | 7.84 | 5.99
2018-07-18 | 3:22 | 2018-07-18 03:22 | 3.18 |  |  | 253.72 |  |  | 407.88 |  |  | 802.41 |  |  |  | ship not sailing | 3.18 | 6.82 | 7.59 | 6.07
2018-07-18 | 5:21 | 2018-07-18 05:21 | 3.32 |  |  | 253.97 |  |  | 408 |  |  | 802.78 |  |  |  | ship not sailing | 3.32 | 7.07 | 7.71 | 6.44 |  | TimeStamp > as.POSIXct("2018-07-18 08:55:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-07-18 09:50:00")
2018-07-18 | 9:15 | 2018-07-18 09:15 | 0.08 | 2 | -2 | 249.95 | 248.9 | 244.9 | 403.25 | 402.29 | 398.29 | 796.71 | 798.34 | 794.34 | after calibration | ship sailing | 0.08 | 3.05 | 2.96 | 0.37 |  | processed oxygen
2018-07-18 | 11:21 | 2018-07-18 11:21 | 1.04 | 2 | -2 | 251.22 | 248.9 | 244.9 | 405.13 | 402.29 | 398.29 | 798.53 | 798.34 | 794.34 |  | ship sailing | 1.04 | 4.32 | 4.84 | 2.19 |  | ATM done
2018-07-18 | 15:21 | 2018-07-18 15:21 | 1.99 | 2 | -2 | 252.46 | 248.9 | 244.9 | 407.55 | 402.29 | 398.29 | 800.22 | 798.34 | 794.34 |  | ship sailing | 1.99 | 5.56 | 7.26 | 3.88
2018-07-18 | 18:36 | 2018-07-18 18:36 | 2.47 |  |  | 252.94 |  |  | 409.38 |  |  | 801.25 |  |  |  | ship not sailing | 2.47 | 6.04 | 9.09 | 4.91
2018-07-18 | 21:21 | 2018-07-18 21:21 | 1.31 |  |  | 251.2 |  |  | 407.89 |  |  | 798.84 |  |  |  | ship not sailing | 1.31 | 4.3 | 7.6 | 2.5
2018-07-19 | 0:22 | 2018-07-19 00:22 | -0.16 |  |  | 249.33 |  |  | 405.24 |  |  | 796.08 |  |  |  | ship not sailing | -0.16 | 2.43 | 4.95 | -0.26
2018-07-19 | 3:22 | 2018-07-19 03:22 | -0.99 |  |  | 248.35 |  |  | 403.74 |  |  | 794.64 |  |  |  | ship not sailing | -0.99 | 1.45 | 3.45 | -1.7
2018-07-19 | 5:21 | 2018-07-19 05:21 | -1.14 |  |  | 248.12 |  |  | 403.4 |  |  | 794.34 |  |  |  | ship not sailing | -1.14 | 1.22 | 3.11 | -2 |  | TimeStamp > as.POSIXct("2018-07-19 08:55:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-07-19 09:50:00
2018-07-19 | 9:13 | 2018-07-19 09:13 | 0.04 | 2 | -2 | 249.61 | 248.9 | 244.9 | 405.18 | 402.29 | 398.29 | 796.34 | 798.34 | 794.34 | after calibration | ship sailing | 0.04 | 2.71 | 4.89 | 0 |  | processed oxygen
2018-07-19 | 11:21 | 2018-07-19 11:21 | 0.84 | 2 | -2 | 250.94 | 248.9 | 244.9 | 418.51 | 402.29 | 398.29 | 798.22 | 798.34 | 794.34 |  | ship sailing | 0.84 | 4.04 | 18.22 | 1.88
2018-07-19 | 15:21 | 2018-07-19 15:21 | 2.83 | 2 | -2 | 253.54 | 248.9 | 244.9 | 419.54 | 402.29 | 398.29 | 800.45 | 798.34 | 794.34 |  | ship sailing | 2.83 | 6.64 | 19.25 | 4.11
2018-07-19 | 18:36 | 2018-07-19 18:36 | 2.65 |  |  | 253.02 |  |  | 413.33 |  |  | 801.39 |  |  |  | ship not sailing | 2.65 | 6.12 | 13.04 | 5.05
2018-07-19 | 21:21 | 2018-07-19 21:21 | 1.27 |  |  | 251.02 |  |  | 412.6 |  |  | 798.59 |  |  |  | ship not sailing | 1.27 | 4.12 | 12.31 | 2.25
2018-07-20 | 0:21 | 2018-07-20 00:21 | -0.25 |  |  | 249.11 |  |  | 410.43 |  |  | 795.83 |  |  |  | ship not sailing | -0.25 | 2.21 | 10.14 | -0.51
2018-07-20 | 3:21 | 2018-07-20 03:21 | -1.17 |  |  | 248 |  |  | 409.18 |  |  | 794.23 |  |  |  | ship not sailing | -1.17 | 1.1 | 8.89 | -2.11
2018-07-20 | 5:21 | 2018-07-20 05:21 | -1.45 |  |  | 247.64 |  |  | 409.64 |  |  | 793.65 |  |  |  | ship not sailing | -1.45 | 0.74 | 9.35 | -2.69 |  | TimeStamp > as.POSIXct("2018-07-20 09:31:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-07-20 09:35:00") ))
2018-07-20 | 9:51 | 2018-07-20 09:51 | 0.06 | 2 | -2 | 249.73 | 248.9 | 244.9 | 413.87 | 402.29 | 398.29 | 796.57 | 798.34 | 794.34 | after calibration | ship sailing | 0.06 | 2.83 | 13.58 | 0.23 |  | processed oxygen
2018-07-20 | 11:21 | 2018-07-20 11:21 | 0.84 | 2 | -2 | 250.94 | 248.9 | 244.9 | 418.51 | 402.29 | 398.29 | 798.22 | 798.34 | 794.34 |  | ship sailing | 0.84 | 4.04 | 18.22 | 1.88 |  | ATM done
2018-07-20 | 15:21 | 2018-07-20 15:21 | 2.83 | 2 | -2 | 253.54 | 248.9 | 244.9 | 419.54 | 402.29 | 398.29 | 800.45 | 798.34 | 794.34 |  | ship sailing | 2.83 | 6.64 | 19.25 | 4.11
2018-07-20 | 18:36 | 2018-07-20 18:36 | 3.84 |  |  | 254.7 |  |  | 419.32 |  |  | 804.07 |  |  |  | ship not sailing | 3.84 | 7.8 | 19.03 | 7.73
2018-07-20 | 21:21 | 2018-07-20 21:21 | 3.35 |  |  | 253.9 |  |  | 25.55 |  |  | 803.12 |  |  |  | ship not sailing | 3.35 | 7 | -374.74 | 6.78 |  | 399.1
2018-07-21 | 0:21 | 2018-07-21 00:21 | 2.59 |  |  | 252.96 |  |  | 361.03 |  |  | 801.68 |  |  |  | ship not sailing | 2.59 | 6.06 | -39.26 | 5.34
2018-07-23 | 15:22 | 2018-07-23 15:22 | 1.59 |  |  | 251.66 |  |  | 402.29 |  |  | 798.84 |  |  |  | ship not sailing | 1.59 | 4.76 | 2 | 2.5
2018-07-23 | 18:36 | 2018-07-23 18:36 | 2.91 |  |  | 253.32 |  |  | 415.2 |  |  | 801.85 |  |  |  | ship not sailing | 2.91 | 6.42 | 14.91 | 5.51
2018-07-23 | 21:21 | 2018-07-23 21:21 | 2.86 |  |  | 253.26 |  |  | 418.73 |  |  | 801.91 |  |  |  | ship not sailing | 2.86 | 6.36 | 18.44 | 5.57
2018-07-24 | 0:22 | 2018-07-24 00:22 | 3.04 |  |  | 253.62 |  |  | 397.99 |  |  | 802.52 |  |  |  | ship not sailing | 3.04 | 6.72 | -2.3 | 6.18
2018-07-24 | 3:21 | 2018-07-24 03:21 | 3.82 |  |  | 254.64 |  |  | 420.27 |  |  | 804.12 |  |  |  | ship not sailing | 3.82 | 7.74 | 19.98 | 7.78
2018-07-24 | 5:21 | 2018-07-24 05:21 | 4.33 |  |  | 255.36 |  |  | 417.84 |  |  | 805.06 |  |  |  | ship not sailing | 4.33 | 8.46 | 17.55 | 8.72
2018-07-24 | 10:32 | 2018-07-24 10:32 | 0 | 2 | -2 | 249.77 | 248.9 | 244.9 | 6.79 | 402.29 | 398.29 | 796.47 | 798.34 | 794.34 | after calibration | ship sailing | 0 | 2.87 | -393.5 | 0.13 |  | bottle 400 empty
2018-07-24 | 11:22 | 2018-07-24 11:22 | 0.13 | 2 | -2 | 249.98 | 248.9 | 244.9 | 152.48 | 402.29 | 398.29 | 796.74 | 798.34 | 794.34 |  | ship sailing | 0.13 | 3.08 | -247.81 | 0.4 |  | oxy processed
2018-07-24 | 18:36 | 2018-07-24 18:36 | 1.12 |  |  | 251.52 |  |  | 393.89 |  |  | 800 |  |  |  | ship not sailing | 1.12 | 4.62 | -0.21 | 3.66 |  | replaced bottle 400 (394,1) |  | blackout ship
2018-07-24 | 21:21 | 2018-07-24 21:21 | 184.93 |  |  | 502.09 |  |  | 680.91 |  |  | 1162.44 |  |  |  | ship not sailing | 184.93 | 255.19 | 286.81 | 366.1 |  | no idea what went wrong water during checks, water suddenly went from 0 to 11
2018-07-25 | 0:22 | 2018-07-25 00:22 | 182.66 |  |  | 498.72 |  |  | 677.35 |  |  | 1157.87 |  |  |  | ship not sailing | 182.66 | 251.82 | 283.25 | 361.53
2018-07-25 | 3:21 | 2018-07-25 03:21 | 180.88 |  |  | 496.25 |  |  | 674.55 |  |  | 1154.46 |  |  |  | ship not sailing | 180.88 | 249.35 | 280.45 | 358.12
2018-07-25 | 5:22 | 2018-07-25 05:22 | 179.79 |  |  | 494.49 |  |  | 672.9 |  |  | 1152.04 |  |  |  | ship not sailing | 179.79 | 247.59 | 278.8 | 355.7
2018-07-25 | 9:27 | 2018-07-25 09:27 | 0.01 | 2 | -2 | 249.15 | 248.9 | 244.9 | 392.03 | 396.1 | 392.1 | 795.84 | 798.34 | 794.34 | after calibration | ship sailing | 0.01 | 2.25 | -2.07 | -0.5 |  | TimeStamp > as.POSIXct("2018-07-25 09:07:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-07-25 09:50:00")
2018-07-25 | 11:21 | 2018-07-25 11:21 | -0.12 | 2 | -2 | 249.23 | 248.9 | 244.9 | 391.86 | 396.1 | 392.1 | 795.7 | 798.34 | 794.34 |  | ship sailing | -0.12 | 2.33 | -2.24 | -0.64 |  | oxy processed
2018-07-25 | 15:22 | 2018-07-25 15:22 | -1.85 | 2 | -2 | 246.71 | 248.9 | 244.9 | 389.19 | 396.1 | 392.1 | 791.64 | 798.34 | 794.34 |  | ship sailing | -1.85 | -0.19 | -4.91 | -4.7 |  | ATM done
2018-07-25 | 18:36 | 2018-07-25 18:36 | -4.3 |  |  | 243.43 |  |  | 385.29 |  |  | 787.03 |  |  |  | ship not sailing | -4.3 | -3.47 | -8.81 | -9.31
2018-07-25 | 21:21 | 2018-07-25 21:21 | -6.35 |  |  | 240.86 |  |  | 382.26 |  |  | 783.67 |  |  |  | ship not sailing | -6.35 | -6.04 | -11.84 | -12.67
2018-07-26 | 0:22 | 2018-07-26 00:22 | -6.25 |  |  | 241.11 |  |  | 382.5 |  |  | 784.24 |  |  |  | ship not sailing | -6.25 | -5.79 | -11.6 | -12.1
2018-07-26 | 3:21 | 2018-07-26 03:21 | -5.81 |  |  | 241.69 |  |  | 383.21 |  |  | 785.22 |  |  |  | ship not sailing | -5.81 | -5.21 | -10.89 | -11.12
2018-07-26 | 5:22 | 2018-07-26 05:22 | -5.35 |  |  | 242.26 |  |  | 383.88 |  |  | 786.1 |  |  |  | ship not sailing | -5.35 | -4.64 | -10.22 | -10.24
2018-07-26 | 8:59 | 2018-07-26 08:59 | -0.05 | 2 | -2 | 249.25 | 248.9 | 244.9 | 391.9 | 396.1 | 392.1 | 796.37 | 798.34 | 794.34 | after calibration | ship sailing | -0.05 | 2.35 | -2.2 | 0.03 |  | TimeStamp > as.POSIXct("2018-07-26 08:40:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-07-26 09:50:00")
2018-07-26 | 11:21 | 2018-07-26 11:21 | 0.92 | 2 | -2 | 250.61 | 248.9 | 244.9 | 393.51 | 396.1 | 392.1 | 798.11 | 798.34 | 794.34 |  | ship sailing | 0.92 | 3.71 | -0.59 | 1.77 |  | ATM done
2018-07-26 | 15:21 | 2018-07-26 15:21 | 0.84 | 2 | -2 | 250.5 | 248.9 | 244.9 | 393.4 | 396.1 | 392.1 | 797.51 | 798.34 | 794.34 |  | ship sailing | 0.84 | 3.6 | -0.7 | 1.17 |  | oxy processed
2018-07-26 | 16:31 | 2018-07-26 16:31 | 0.05 |  |  | 249.64 |  |  | 392.37 |  |  | 796.52 |  |  | after calibration | ship not sailing | 0.05 | 2.74 | -1.73 | 0.18
2018-07-26 | 18:36 | 2018-07-26 18:36 | 0.67 |  |  | 250.36 |  |  | 393.36 |  |  | 797.8 |  |  |  | ship not sailing | 0.67 | 3.46 | -0.74 | 1.46
2018-07-26 | 21:21 | 2018-07-26 21:21 | 0.7 |  |  | 250.11 |  |  | 393.02 |  |  | 797.73 |  |  |  | ship not sailing | 0.7 | 3.21 | -1.08 | 1.39
2018-07-27 | 0:22 | 2018-07-27 00:22 | 0.14 |  |  | 249.35 |  |  | 392.19 |  |  | 796.87 |  |  |  | ship not sailing | 0.14 | 2.45 | -1.91 | 0.53
2018-07-27 | 3:21 | 2018-07-27 03:21 | -0.47 |  |  | 248.56 |  |  | 391.34 |  |  | 795.79 |  |  |  | ship not sailing | -0.47 | 1.66 | -2.76 | -0.55
2018-07-27 | 5:22 | 2018-07-27 05:22 | -0.94 |  |  | 247.97 |  |  | 390.57 |  |  | 794.88 |  |  |  | ship not sailing | -0.94 | 1.07 | -3.53 | -1.46
2018-07-27 | 11:21 | 2018-07-27 11:21 | 0.66 | 2 | -2 | 250.31 | 248.9 | 244.9 | 393.12 | 396.1 | 392.1 | 797.71 | 798.34 | 794.34 |  | ship sailing | 0.66 | 3.41 | -0.98 | 1.37 |  | TimeStamp > as.POSIXct("2018-07-27 08:54:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-07-27 09:50:00") ))
2018-07-27 | 15:21 | 2018-07-27 15:21 | 2.82 | 2 | -2 | 253.16 | 248.9 | 244.9 | 396.74 | 396.1 | 392.1 | 801.81 | 798.34 | 794.34 |  | ship sailing | 2.82 | 6.26 | 2.64 | 5.47 |  | oxy processed
2018-07-27 | 18:36 | 2018-07-27 18:36 | 4.62 |  |  | 255.41 |  |  | 399.01 |  |  | 805.47 |  |  |  | ship not sailing | 4.62 | 8.51 | 4.91 | 9.13 |  | ATM processed
2018-07-27 | 21:21 | 2018-07-27 21:21 | 4.49 |  |  | 254.99 |  |  | 398.68 |  |  | 805.1 |  |  |  | ship not sailing | 4.49 | 8.09 | 4.58 | 8.76
2018-07-28 | 0:22 | 2018-07-28 00:22 | 4.51 |  |  | 255.16 |  |  | 398.76 |  |  | 805.64 |  |  |  | ship not sailing | 4.51 | 8.26 | 4.66 | 9.3
2018-07-29 | 21:22 | 2018-07-29 21:22 | 12.37 |  |  | 265.42 |  |  | 410.67 |  |  | 820.17 |  |  |  | ship not sailing | 12.37 | 18.52 | 16.57 | 23.83
2018-07-30 | 3:21 | 2018-07-30 03:21 | 12.52 |  |  | 265.32 |  |  | 410.68 |  |  | 819.67 |  |  |  | ship not sailing | 12.52 | 18.42 | 16.58 | 23.33
2018-07-30 | 5:22 | 2018-07-30 05:22 | 12.19 |  |  | 265.19 |  |  | 410.42 |  |  | 820.05 |  |  |  | ship not sailing | 12.19 | 18.29 | 16.32 | 23.71
2018-07-30 | 9:29 | 2018-07-30 09:29 | -0.03 | 2 | -2 | 249.38 | 248.9 | 244.9 | 392.13 | 396.1 | 392.1 | 796.25 | 798.34 | 794.34 | after calibration | ship sailing | -0.03 | 2.48 | -1.97 | -0.09 |  | geen oxygen data | geen CO2 data???? Probleem met sql file???
2018-07-30 | 11:21 | 2018-07-30 11:21 | 0.52 | 2 | -2 | 250.27 | 248.9 | 244.9 | 393.12 | 396.1 | 392.1 | 797.59 | 798.34 | 794.34 |  | ship sailing | 0.52 | 3.37 | -0.98 | 1.25
2018-07-30 | 15:21 | 2018-07-30 15:21 | 2.02 | 2 | -2 | 252.19 | 248.9 | 244.9 | 395.27 | 396.1 | 392.1 | 800.22 | 798.34 | 794.34 |  | ship sailing | 2.02 | 5.29 | 1.17 | 3.88
2018-07-30 | 18:36 | 2018-07-30 18:36 | 2.74 |  |  | 253.02 |  |  | 396.3 |  |  | 801.61 |  |  |  | ship not sailing | 2.74 | 6.12 | 2.2 | 5.27
2018-07-30 | 21:21 | 2018-07-30 21:21 | 2.01 |  |  | 251.85 |  |  | 395.06 |  |  | 799.92 |  |  |  | ship not sailing | 2.01 | 4.95 | 0.96 | 3.58
2018-07-31 | 0:22 | 2018-07-31 00:22 | 0.57 |  |  | 249.97 |  |  | 392.83 |  |  | 797.14 |  |  |  | ship not sailing | 0.57 | 3.07 | -1.27 | 0.8
2018-07-31 | 3:21 | 2018-07-31 03:21 | -0.76 |  |  | 248.2 |  |  | 390.8 |  |  | 794.63 |  |  |  | ship not sailing | -0.76 | 1.3 | -3.3 | -1.71
2018-07-31 | 5:22 | 2018-07-31 05:22 | -1.73 |  |  | 246.95 |  |  | 389.38 |  |  | 792.77 |  |  |  | ship not sailing | -1.73 | 0.05 | -4.72 | -3.57 |  | TimeStamp > as.POSIXct("2018-07-31 10:02:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-07-31 10:50:00") ))
2018-07-31 | 10:21 | 2018-07-31 10:21 | 0.02 | 2 | -2 | 249.54 | 248.9 | 244.9 | 392.25 | 396.1 | 392.1 | 796.52 | 798.34 | 794.34 | after calibration | ship sailing | 0.02 | 2.64 | -1.85 | 0.18 |  | oxy processed | PCO2 water processed
2018-07-31 | 11:21 | 2018-07-31 11:21 | 0.36 | 2 | -2 | 250.06 | 248.9 | 244.9 | 392.92 | 396.1 | 392.1 | 797.06 | 798.34 | 794.34 |  | ship sailing | 0.36 | 3.16 | -1.18 | 0.72 |  | ATM done
2018-07-31 | 15:21 | 2018-07-31 15:21 | 2.37 | 2 | -2 | 252.74 | 248.9 | 244.9 | 395.91 | 396.1 | 392.1 | 800.91 | 798.34 | 794.34 |  | ship sailing | 2.37 | 5.84 | 1.81 | 4.57
2018-07-31 | 18:36 | 2018-07-31 18:36 | 4.36 |  |  | 255.3 |  |  | 398.86 |  |  | 804.9 |  |  |  | ship not sailing | 4.36 | 8.4 | 4.76 | 8.56
2018-07-31 | 21:21 | 2018-07-31 21:21 | 4.8 |  |  | 255.57 |  |  | 399.21 |  |  | 805.36 |  |  |  | ship not sailing | 4.8 | 8.67 | 5.11 | 9.02

## test every 3 hour August
date | time (NO UTC) |  | 0 | upper value 0 | lower value 0 | 246.9 | upper value 246,9 | lower value 246,9 | 394.1 |  |  | 796.34 |  |  |  | state of ship | 0 std anomaly base | 250 std anomaly base | 400 std anomaly base | 800 std anomaly base | remarks
2018-08-01 | 0:22 | 2018-08-01 00:22 | 4.01 | 2 | -2 | 254.57 | 248.9 | 244.9 | 398.1 | 396.1 | 392.1 | 803.94 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | 4.01 | 7.67 | 4 | 7.6
2018-08-01 | 3:21 | 2018-08-01 03:21 | 3.46 | 2 | -2 | 253.79 | 248.9 | 244.9 | 397.21 | 396.1 | 392.1 | 802.83 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | 3.46 | 6.89 | 3.11 | 6.49
2018-08-01 | 5:22 | 2018-08-01 05:22 | 3.01 | 2 | -2 | 253.19 | 248.9 | 244.9 | 396.55 | 396.1 | 392.1 | 801.91 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | 3.01 | 6.29 | 2.45 | 5.57
2018-08-01 | 9:42 | 2018-08-01 09:42 | -0.02 | 2 | -2 | 249.55 | 248.9 | 244.9 | 392.27 | 396.1 | 392.1 | 796.32 | 798.34 | 794.34 | after calibration | ship sailing | -0.02 | 2.65 | -1.83 | -0.02 |  |  | oxy processed | TimeStamp > as.POSIXct("2018-08-01 09:23:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-08-01 09:25:00")
2018-08-01 | 11:21 | 2018-08-01 11:21 | 0.69 | 2 | -2 | 250.54 | 248.9 | 244.9 | 393.43 | 396.1 | 392.1 | 797.75 | 798.34 | 794.34 |  | ship sailing | 0.69 | 3.64 | -0.67 | 1.41 |  |  | ATM processed
2018-08-01 | 15:21 | 2018-08-01 15:21 | 2.77 | 2 | -2 | 253.31 | 248.9 | 244.9 | 396.59 | 396.1 | 392.1 | 801.72 | 798.34 | 794.34 |  | ship sailing | 2.77 | 6.41 | 2.49 | 5.38
2018-08-01 | 18:36 | 2018-08-01 18:36 | 4.08 | 2 | -2 | 254.98 | 248.9 | 244.9 | 398.95 | 396.1 | 392.1 | 804.38 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | 4.08 | 8.08 | 4.85 | 8.04
2018-08-01 | 21:21 | 2018-08-01 21:21 | 3.78 | 2 | -2 | 254.3 | 248.9 | 244.9 | 397.87 | 396.1 | 392.1 | 803.57 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | 3.78 | 7.4 | 3.77 | 7.23
2018-08-02 | 0:22 | 2018-08-02 00:22 | 2.37 | 2 | -2 | 252.44 | 248.9 | 244.9 | 395.69 | 396.1 | 392.1 | 800.86 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | 2.37 | 5.54 | 1.59 | 4.52
2018-08-02 | 3:21 | 2018-08-02 03:21 | 1.23 | 2 | -2 | 250.95 | 248.9 | 244.9 | 393.98 | 396.1 | 392.1 | 798.73 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | 1.23 | 4.05 | -0.12 | 2.39
2018-08-02 | 5:22 | 2018-08-02 05:22 | 0.74 | 2 | -2 | 250.32 | 248.9 | 244.9 | 393.2 | 396.1 | 392.1 | 797.68 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | 0.74 | 3.42 | -0.9 | 1.34
2018-08-02 | 9:59 | 2018-08-02 09:59 | -0.11 | 2 | -2 | 249.34 | 248.9 | 244.9 | 392.13 | 396.1 | 392.1 | 796.19 | 798.34 | 794.34 | after calibration | ship sailing | -0.11 | 2.44 | -1.97 | -0.15 |  |  | oxy processed | TimeStamp > as.POSIXct("2018-08-02 09:39:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-08-02 10:25:00")
2018-08-02 | 11:21 | 2018-08-02 11:21 | 0.38 | 2 | -2 | 250.18 | 248.9 | 244.9 | 392.94 | 396.1 | 392.1 | 797.28 | 798.34 | 794.34 |  | ship sailing | 0.38 | 3.28 | -1.16 | 0.94 |  |  |  | ATM done
2018-08-02 | 15:21 | 2018-08-02 15:21 | 2.38 | 2 | -2 | 253.47 | 248.9 | 244.9 | 396.85 | 396.1 | 392.1 | 802.02 | 798.34 | 794.34 |  | ship sailing | 2.38 | 6.57 | 2.75 | 5.68
2018-08-02 | 18:36 | 2018-08-02 18:36 | 4.32 | 2 | -2 | 255.23 | 248.9 | 244.9 | 398.85 | 396.1 | 392.1 | 804.95 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | 4.32 | 8.33 | 4.75 | 8.61
2018-08-02 | 21:21 | 2018-08-02 21:21 | 3.31 | 2 | -2 | 253.56 | 248.9 | 244.9 | 396.99 | 396.1 | 392.1 | 802.66 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | 3.31 | 6.66 | 2.89 | 6.32
2018-08-03 | 0:22 | 2018-08-03 00:22 | 1.12 | 2 | -2 | 250.71 | 248.9 | 244.9 | 393.75 | 396.1 | 392.1 | 798.58 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | 1.12 | 3.81 | -0.35 | 2.24
2018-08-03 | 3:21 | 2018-08-03 03:21 | -0.43 | 2 | -2 | 248.73 | 248.9 | 244.9 | 391.38 | 396.1 | 392.1 | 795.7 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | -0.43 | 1.83 | -2.72 | -0.64
2018-08-03 | 5:22 | 2018-08-03 05:22 | -1.2 | 2 | -2 | 247.73 | 248.9 | 244.9 | 390.22 | 396.1 | 392.1 | 794.28 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | -1.2 | 0.83 | -3.88 | -2.06
2018-08-03 | 9:34 | 2018-08-03 09:34 | -0.08 | 2 | -2 | 249.42 | 248.9 | 244.9 | 392.1 | 396.1 | 392.1 | 796.3 | 798.34 | 794.34 | after calibration | ship sailing | -0.08 | 2.52 | -2 | -0.04 |  |  | oxy processed | TimeStamp > as.POSIXct("2018-08-03 09:14:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-08-03 10:50:00")
2018-08-03 | 11:21 | 2018-08-03 11:21 | 1.1 | 2 | -2 | 251.21 | 248.9 | 244.9 | 394.06 | 396.1 | 392.1 | 798.8 | 798.34 | 794.34 |  | ship sailing | 1.1 | 4.31 | -0.04 | 2.46 |  |  |  | ATM done
2018-08-03 | 15:21 | 2018-08-03 15:21 | 4.48 | 2 | -2 | 255.68 | 248.9 | 244.9 | 399.24 | 396.1 | 392.1 | 805.18 | 798.34 | 794.34 |  | ship sailing | 4.48 | 8.78 | 5.14 | 8.84
2018-08-03 | 18:36 | 2018-08-03 18:36 | 5.99 | 2 | -2 | 257.44 | 248.9 | 244.9 | 401.4 | 396.1 | 392.1 | 808.16 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | 5.99 | 10.54 | 7.3 | 11.82
2018-08-03 | 21:21 | 2018-08-03 21:21 | 5.7 | 2 | -2 | 256.82 | 248.9 | 244.9 | 400.77 | 396.1 | 392.1 | 807.52 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | 5.7 | 9.92 | 6.67 | 11.18
2018-08-04 | 0:22 | 2018-08-04 00:22 | 4.57 | 2 | -2 | 255.45 | 248.9 | 244.9 | 399.13 | 396.1 | 392.1 | 805.51 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | 4.57 | 8.55 | 5.03 | 9.17
2018-08-05 | 21:21 | 2018-08-05 21:21 | 6.21 | 2 | -2 | 257.5 | 248.9 | 244.9 | 401.48 | 396.1 | 392.1 | 808.72 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | 6.21 | 10.6 | 7.38 | 12.38
2018-08-06 | 11:30 | 2018-08-06 11:30 | -0.1 | 2 | -2 | 249.53 | 248.9 | 244.9 | 392.32 | 396.1 | 392.1 | 796.19 | 798.34 | 794.34 | after calibration | ship sailing | -0.1 | 2.63 | -1.78 | -0.15 |  |  | oxy processed | TimeStamp > as.POSIXct("2018-08-06 11:10:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-08-06 11:13:00") ))
2018-08-06 | 15:21 | 2018-08-06 15:21 | -0.98 | 2 | -2 | 248.25 | 248.9 | 244.9 | 390.85 | 396.1 | 392.1 | 794.11 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | -0.98 | 1.35 | -3.25 | -2.23 |  |  |  | ATM done
2018-08-06 | 18:36 | 2018-08-06 18:36 | -2.01 | 2 | -2 | 246.68 | 248.9 | 244.9 | 389.05 | 396.1 | 392.1 | 791.92 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | -2.01 | -0.22 | -5.05 | -4.42
2018-08-06 | 21:21 | 2018-08-06 21:21 | -4.05 | 2 | -2 | 243.95 | 248.9 | 244.9 | 385.81 | 396.1 | 392.1 | 788.08 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | -4.05 | -2.95 | -8.29 | -8.26
2018-08-07 | 0:22 | 2018-08-07 00:22 | -5.96 | 2 | -2 | 241.56 | 248.9 | 244.9 | 383.01 | 396.1 | 392.1 | 784.52 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | -5.96 | -5.34 | -11.09 | -11.82
2018-08-07 | 3:21 | 2018-08-07 03:21 | -7.33 | 2 | -2 | 239.78 | 248.9 | 244.9 | 380.92 | 396.1 | 392.1 | 781.85 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | -7.33 | -7.12 | -13.18 | -14.49
2018-08-07 | 5:22 | 2018-08-07 05:22 | -8.15 | 2 | -2 | 238.76 | 248.9 | 244.9 | 379.73 | 396.1 | 392.1 | 780.29 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | -8.15 | -8.14 | -14.37 | -16.05
2018-08-07 | 10:04 | 2018-08-07 10:04 | -0.03 | 2 | -2 | 249.6 | 248.9 | 244.9 | 392.21 | 396.1 | 392.1 | 796.4 | 798.34 | 794.34 | after calibration | ship sailing | -0.03 | 2.7 | -1.89 | 0.06 |  |  | oxy processed | TimeStamp > as.POSIXct("2018-08-07 09:45:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-08-07 10:50:00")
2018-08-07 | 11:21 | 2018-08-07 11:21 | 0.52 | 2 | -2 | 250.39 | 248.9 | 244.9 | 393.07 | 396.1 | 392.1 | 797.43 | 798.34 | 794.34 |  | ship sailing | 0.52 | 3.49 | -1.03 | 1.09 |  |  |  | ATM done
2018-08-07 | 15:21 | 2018-08-07 15:21 | 2.04 | 2 | -2 | 252.19 | 248.9 | 244.9 | 395.25 | 396.1 | 392.1 | 800.15 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | 2.04 | 5.29 | 1.15 | 3.81
2018-08-07 | 18:36 | 2018-08-07 18:36 | 2.39 | 2 | -2 | 252.52 | 248.9 | 244.9 | 395.6 | 396.1 | 392.1 | 800.9 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | 2.39 | 5.62 | 1.5 | 4.56
2018-08-07 | 21:21 | 2018-08-07 21:21 | 2.1 | 2 | -2 | 252.07 | 248.9 | 244.9 | 395.08 | 396.1 | 392.1 | 800.49 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | 2.1 | 5.17 | 0.98 | 4.15
2018-08-08 | 0:22 | 2018-08-08 00:22 | 1.59 | 2 | -2 | 251.44 | 248.9 | 244.9 | 394.34 | 396.1 | 392.1 | 799.71 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | 1.59 | 4.54 | 0.24 | 3.37
2018-08-08 | 3:21 | 2018-08-08 03:21 | 1.59 | 2 | -2 | 251.46 | 248.9 | 244.9 | 394.43 | 396.1 | 392.1 | 799.79 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | 1.59 | 4.56 | 0.33 | 3.45
2018-08-08 | 5:22 | 2018-08-08 05:22 | 1.63 | 2 | -2 | 251.43 | 248.9 | 244.9 | 394.36 | 396.1 | 392.1 | 799.65 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | 1.63 | 4.53 | 0.26 | 3.31
2018-08-08 | 11:21 | 2018-08-08 11:21 | 1.91 | 2 | -2 | 252.13 | 248.9 | 244.9 | 395 | 396.1 | 392.1 | 799.98 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | 1.91 | 5.23 | 0.9 | 3.64 |  | something changed???
2018-08-08 | 15:21 | 2018-08-08 15:21 | 5.1 | 2 | -2 | 256.36 | 248.9 | 244.9 | 399.85 | 396.1 | 392.1 | 805.95 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | 5.1 | 9.46 | 5.75 | 9.61
2018-08-08 | 18:36 | 2018-08-08 18:36 | 7.42 | 2 | -2 | 259.35 | 248.9 | 244.9 | 403.3 | 396.1 | 392.1 | 810.45 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | 7.42 | 12.45 | 9.2 | 14.11
2018-08-08 | 21:21 | 2018-08-08 21:21 | 8.33 | 2 | -2 | 260.46 | 248.9 | 244.9 | 404.63 | 396.1 | 392.1 | 812.07 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | 8.33 | 13.56 | 10.53 | 15.73
2018-08-09 | 0:22 | 2018-08-09 00:22 | 9.05 | 2 | -2 | 261.43 | 248.9 | 244.9 | 405.78 | 396.1 | 392.1 | 813.45 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | 9.05 | 14.53 | 11.68 | 17.11
2018-08-09 | 3:21 | 2018-08-09 03:21 | 10.04 | 2 | -2 | 262.82 | 248.9 | 244.9 | 407.45 | 396.1 | 392.1 | 815.4 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | 10.04 | 15.92 | 13.35 | 19.06
2018-08-09 | 5:22 | 2018-08-09 05:22 | 10.58 | 2 | -2 | 263.49 | 248.9 | 244.9 | 408.24 | 396.1 | 392.1 | 816.5 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | 10.58 | 16.59 | 14.14 | 20.16
2018-08-09 | 9:10 | 2018-08-09 09:10 | -0.02 | 2 | -2 | 249.74 | 248.9 | 244.9 | 392.47 | 396.1 | 392.1 | 796.39 | 798.34 | 794.34 | after calibration | ship sailing | -0.02 | 2.84 | -1.63 | 0.05 |  |  | oxy processed | TimeStamp > as.POSIXct("2018-08-09 08:51:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-08-09 10:50:00") ))
2018-08-09 | 11:21 | 2018-08-09 11:21 | 0.44 | 2 | -2 | 251.41 | 248.9 | 244.9 | 393.22 | 396.1 | 392.1 | 797.45 | 798.34 | 794.34 |  | ship sailing | 0.44 | 4.51 | -0.88 | 1.11 |  |  |  | ATM done
2018-08-09 | 15:21 | 2018-08-09 15:21 | 1.01 | 2 | -2 | 251.06 | 248.9 | 244.9 | 393.93 | 396.1 | 392.1 | 798.71 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | 1.01 | 4.16 | -0.17 | 2.37
2018-08-09 | 18:36 | 2018-08-09 18:36 | 0.52 | 2 | -2 | 250.25 | 248.9 | 244.9 | 393 | 396.1 | 392.1 | 797.31 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | 0.52 | 3.35 | -1.1 | 0.97
2018-08-09 | 21:21 | 2018-08-09 21:21 | -0.19 | 2 | -2 | 249.43 | 248.9 | 244.9 | 391.98 | 396.1 | 392.1 | 795.84 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | -0.19 | 2.53 | -2.12 | -0.5
2018-08-10 | 0:22 | 2018-08-10 00:22 | 0.49 | 2 | -2 | 250.29 | 248.9 | 244.9 | 392.99 | 396.1 | 392.1 | 797.05 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | 0.49 | 3.39 | -1.11 | 0.71
2018-08-10 | 3:21 | 2018-08-10 03:21 | 6.94 | 2 | -2 | 258.77 | 248.9 | 244.9 | 402.86 | 396.1 | 392.1 | 810.01 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | 6.94 | 11.87 | 8.76 | 13.67 |  | sollinoid 1 still on!
2018-08-10 | 5:22 | 2018-08-10 05:22 | 7.04 | 2 | -2 | 258.92 | 248.9 | 244.9 | 403.03 | 396.1 | 392.1 | 810.14 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | 7.04 | 12.02 | 8.93 | 13.8
2018-08-10 | 11:21 | 2018-08-10 11:21 | 7.09 | 2 | -2 | 259.01 | 248.9 | 244.9 | 43.08 | 396.1 | 392.1 | 809.91 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | 7.09 | 12.11 | -351.02 | 13.57
2018-08-10 | 15:21 | 2018-08-10 15:21 | 7.58 | 2 | -2 | 259.69 | 248.9 | 244.9 | 403.95 | 396.1 | 392.1 | 811.08 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | 7.58 | 12.79 | 9.85 | 14.74
2018-08-10 | 18:36 | 2018-08-10 18:36 | 7.67 | 2 | -2 | 259.81 | 248.9 | 244.9 | 403.98 | 396.1 | 392.1 | 811.13 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | 7.67 | 12.91 | 9.88 | 14.79
2018-08-10 | 21:21 | 2018-08-10 21:21 | 7.77 | 2 | -2 | 259.78 | 248.9 | 244.9 | 404.1 | 396.1 | 392.1 | 811.41 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | 7.77 | 12.88 | 10 | 15.07
2018-08-11 | 0:21 | 2018-08-11 00:21 | 7.84 | 2 | -2 | 260.05 | 248.9 | 244.9 | 404.28 | 396.1 | 392.1 | 811.55 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | 7.84 | 13.15 | 10.18 | 15.21
2018-08-12 | 21:21 | 2018-08-12 21:21 | 3.58 | 2 | -2 | 254.25 | 248.9 | 244.9 | 397.51 | 396.1 | 392.1 | 803.51 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | 3.58 | 7.35 | 3.41 | 7.17
2018-08-13 | 3:21 | 2018-08-13 03:21 | 3.01 | 2 | -2 | 253.45 | 248.9 | 244.9 | 396.69 | 396.1 | 392.1 | 802.65 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | 3.01 | 6.55 | 2.59 | 6.31
2018-08-13 | 5:22 | 2018-08-13 05:22 | 2.56 | 2 | -2 | 252.82 | 248.9 | 244.9 | 396.01 | 396.1 | 392.1 | 801.8 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | 2.56 | 5.92 | 1.91 | 5.46
2018-08-13 | 11:21 | 2018-08-13 11:21 | 0.64 | 2 | -2 | 250.65 | 248.9 | 244.9 | 393.25 | 396.1 | 392.1 | 798.15 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | 0.64 | 3.75 | -0.85 | 1.81
2018-08-13 | 15:00 | 2018-08-13 15:00 | 0.09 | 2 | -2 | 249.82 | 248.9 | 244.9 | 392.27 | 396.1 | 392.1 | 796.53 | 798.34 | 794.34 | after calibration | ship not sailing | 0.09 | 2.92 | -1.83 | 0.19
2018-08-13 | 18:36 | 2018-08-13 18:36 | 2.13 | 2 | -2 | 252.33 | 248.9 | 244.9 | 395.16 | 396.1 | 392.1 | 800.53 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | 2.13 | 5.43 | 1.06 | 4.19
2018-08-13 | 21:21 | 2018-08-13 21:21 | 1.59 | 2 | -2 | 251.55 | 248.9 | 244.9 | 394.26 | 396.1 | 392.1 | 799.45 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | 1.59 | 4.65 | 0.16 | 3.11
2018-08-14 | 0:22 | 2018-08-14 00:22 | 0.91 | 2 | -2 | 250.63 | 248.9 | 244.9 | 393.19 | 396.1 | 392.1 | 798.06 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | 0.91 | 3.73 | -0.91 | 1.72
2018-08-14 | 3:21 | 2018-08-14 03:21 | 0.43 | 2 | -2 | 250.02 | 248.9 | 244.9 | 392.5 | 396.1 | 392.1 | 797.15 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | 0.43 | 3.12 | -1.6 | 0.81
2018-08-14 | 5:22 | 2018-08-14 05:22 | 0.2 | 2 | -2 | 249.71 | 248.9 | 244.9 | 392.2 | 396.1 | 392.1 | 796.69 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | 0.2 | 2.81 | -1.9 | 0.35
2018-08-14 | 11:21 | 2018-08-14 11:21 | -1.05 | 2 | -2 | 248.05 | 248.9 | 244.9 | 390.2 | 396.1 | 392.1 | 793.8 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | -1.05 | 1.15 | -3.9 | -2.54
2018-08-14 | 15:21 | 2018-08-14 15:21 | -1.53 | 2 | -2 | 247.47 | 248.9 | 244.9 | 389.45 | 396.1 | 392.1 | 792.77 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | -1.53 | 0.57 | -4.65 | -3.57
2018-08-14 | 18:36 | 2018-08-14 18:36 | -1.05 | 2 | -2 | 248.14 | 248.9 | 244.9 | 390.2 | 396.1 | 392.1 | 793.82 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | -1.05 | 1.24 | -3.9 | -2.52
2018-08-14 | 21:21 | 2018-08-14 21:21 | -0.77 | 2 | -2 | 248.44 | 248.9 | 244.9 | 390.55 | 396.1 | 392.1 | 794.23 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | -0.77 | 1.54 | -3.55 | -2.11
2018-08-15 | 0:21 | 2018-08-15 00:21 | -0.89 | 2 | -2 | 248.25 | 248.9 | 244.9 | 390.34 | 396.1 | 392.1 | 793.84 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | -0.89 | 1.35 | -3.76 | -2.5
2018-08-15 | 3:21 | 2018-08-15 03:21 | -1.09 | 2 | -2 | 248.08 | 248.9 | 244.9 | 390.12 | 396.1 | 392.1 | 793.7 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | -1.09 | 1.18 | -3.98 | -2.64
2018-08-15 | 5:22 | 2018-08-15 05:22 | -1.03 | 2 | -2 | 248.1 | 248.9 | 244.9 | 390.15 | 396.1 | 392.1 | 793.8 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | -1.03 | 1.2 | -3.95 | -2.54
2018-08-15 | 11:21 | 2018-08-15 11:21 | -0.99 | 2 | -2 | 248.23 | 248.9 | 244.9 | 390.26 | 396.1 | 392.1 | 793.7 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | -0.99 | 1.33 | -3.84 | -2.64
2018-08-15 | 15:21 | 2018-08-15 15:21 | -0.39 | 2 | -2 | 249.04 | 248.9 | 244.9 | 391.17 | 396.1 | 392.1 | 795.03 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | -0.39 | 2.14 | -2.93 | -1.31
2018-08-15 | 18:36 | 2018-08-15 18:36 | -0.03 | 2 | -2 | 249.52 | 248.9 | 244.9 | 391.75 | 396.1 | 392.1 | 795.75 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | -0.03 | 2.62 | -2.35 | -0.59
2018-08-15 | 21:21 | 2018-08-15 21:21 | -0.01 | 2 | -2 | 249.49 | 248.9 | 244.9 | 391.7 | 396.1 | 392.1 | 795.77 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | -0.01 | 2.59 | -2.4 | -0.57
2018-08-16 | 0:21 | 2018-08-16 00:21 | -0.54 | 2 | -2 | 248.78 | 248.9 | 244.9 | 390.88 | 396.1 | 392.1 | 794.6 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | -0.54 | 1.88 | -3.22 | -1.74
2018-08-16 | 3:21 | 2018-08-16 03:21 | -0.85 | 2 | -2 | 248.36 | 248.9 | 244.9 | 390.42 | 396.1 | 392.1 | 794.03 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | -0.85 | 1.46 | -3.68 | -2.31
2018-08-16 | 5:22 | 2018-08-16 05:22 | -0.82 | 2 | -2 | 248.44 | 248.9 | 244.9 | 390.47 | 396.1 | 392.1 | 794.13 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | -0.82 | 1.54 | -3.63 | -2.21
2018-08-16 | 9:37 | 2018-08-16 09:37 | -0.01 | 2 | -2 | 249.77 | 248.9 | 244.9 | 392.11 | 396.1 | 392.1 | 796.33 | 798.34 | 794.34 | after calibration | ship sailing | -0.01 | 2.87 | -1.99 | -0.01 |  |  | oxy processed | TimeStamp > as.POSIXct("2018-08-16 09:17:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-08-16 10:00:00")
2018-08-16 | 11:21 | 2018-08-16 11:21 | 0.75 | 2 | -2 | 250.9 | 248.9 | 244.9 | 393.39 | 396.1 | 392.1 | 798.04 | 798.34 | 794.34 |  | ship sailing | 0.75 | 4 | -0.71 | 1.7 |  |  |  | ATM done
2018-08-16 | 15:21 | 2018-08-16 15:21 | 3.33 | 2 | -2 | 254.49 | 248.9 | 244.9 | 397.41 | 396.1 | 392.1 | 803.07 | 798.34 | 794.34 |  | ship sailing | 3.33 | 7.59 | 3.31 | 6.73
2018-08-16 | 18:36 | 2018-08-16 18:36 | 5.32 | 2 | -2 | 257.23 | 248.9 | 244.9 | 400.47 | 396.1 | 392.1 | 807.1 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | 5.32 | 10.33 | 6.37 | 10.76
2018-08-16 | 21:21 | 2018-08-16 21:21 | 6.02 | 2 | -2 | 258.09 | 248.9 | 244.9 | 401.5 | 396.1 | 392.1 | 808.28 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | 6.02 | 11.19 | 7.4 | 11.94
2018-08-17 | 0:21 | 2018-08-17 00:21 | 6.63 | 2 | -2 | 258.88 | 248.9 | 244.9 | 402.45 | 396.1 | 392.1 | 809.58 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | 6.63 | 11.98 | 8.35 | 13.24
2018-08-17 | 3:21 | 2018-08-17 03:21 | 7.44 | 2 | -2 | 259.96 | 248.9 | 244.9 | 403.73 | 396.1 | 392.1 | 811.22 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | 7.44 | 13.06 | 9.63 | 14.88
2018-08-17 | 5:22 | 2018-08-17 05:22 | 8.06 | 2 | -2 | 260.75 | 248.9 | 244.9 | 404.66 | 396.1 | 392.1 | 812.49 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | 8.06 | 13.85 | 10.56 | 16.15
2018-08-17 | 10:09 | 2018-08-17 10:09 | 0 | 2 | -2 | 250.09 | 248.9 | 244.9 | 392.37 | 396.1 | 392.1 | 796.19 | 798.34 | 794.34 | after calibration | ship sailing | 0 | 3.19 | -1.73 | -0.15 |  |  | oxy processed | TimeStamp > as.POSIXct("2018-08-17 09:50:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-08-17 10:50:00")
2018-08-17 | 11:21 | 2018-08-17 11:21 | -0.17 | 2 | -2 | 249.96 | 248.9 | 244.9 | 392.13 | 396.1 | 392.1 | 795.8 | 798.34 | 794.34 |  | ship sailing | -0.17 | 3.06 | -1.97 | -0.54 |  |  |  | ATM done
2018-08-17 | 15:21 | 2018-08-17 15:21 | -0.3 | 2 | -2 | 249.97 | 248.9 | 244.9 | 391.9 | 396.1 | 392.1 | 795.45 | 798.34 | 794.34 |  | ship sailing | -0.3 | 3.07 | -2.2 | -0.89
2018-08-17 | 18:36 | 2018-08-17 18:36 | -0.28 | 2 | -2 | 249.98 | 248.9 | 244.9 | 391.84 | 396.1 | 392.1 | 795.46 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | -0.28 | 3.08 | -2.26 | -0.88
2018-08-17 | 21:21 | 2018-08-17 21:21 | -1.56 | 2 | -2 | 248.72 | 248.9 | 244.9 | 389.81 | 396.1 | 392.1 | 792.91 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | -1.56 | 1.82 | -4.29 | -3.43
2018-08-18 | 0:21 | 2018-08-18 00:21 | -2.81 | 2 | -2 | 246.57 | 248.9 | 244.9 | 387.91 | 396.1 | 392.1 | 790.62 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | -2.81 | -0.33 | -6.19 | -5.72
2018-08-19 | 21:21 | 2018-08-19 21:21 | -4.43 | 2 | -2 | 244.4 | 248.9 | 244.9 | 385.39 | 396.1 | 392.1 | 787.55 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | -4.43 | -2.5 | -8.71 | -8.79
2018-08-20 | 3:21 | 2018-08-20 03:21 | -4.71 | 2 | -2 | 244.04 | 248.9 | 244.9 | 385.01 | 396.1 | 392.1 | 787.08 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | -4.71 | -2.86 | -9.09 | -9.26
2018-08-20 | 5:22 | 2018-08-20 05:22 | -4.89 | 2 | -2 | 243.83 | 248.9 | 244.9 | 384.77 | 396.1 | 392.1 | 786.82 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | -4.89 | -3.07 | -9.33 | -9.52
2018-08-20 | 10:09 | 2018-08-20 10:09 | -0.06 | 2 | -2 | 250.23 | 248.9 | 244.9 | 392.16 | 396.1 | 392.1 | 796.18 | 798.34 | 794.34 | after calibration | ship sailing | -0.06 | 3.33 | -1.94 | -0.16 |  |  | oxy processed | TimeStamp > as.POSIXct("2018-08-20 09:50:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-08-20 10:50:00")
2018-08-20 | 11:21 | 2018-08-20 11:21 | 0 | 2 | -2 | 250.39 | 248.9 | 244.9 | 392.28 | 396.1 | 392.1 | 796.19 | 798.34 | 794.34 |  | ship sailing | 0 | 3.49 | -1.82 | -0.15 |  |  |  | ATM done
2018-08-20 | 15:21 | 2018-08-20 15:21 | 0.33 | 2 | -2 | 251.01 | 248.9 | 244.9 | 392.77 | 396.1 | 392.1 | 796.66 | 798.34 | 794.34 |  | ship sailing | 0.33 | 4.11 | -1.33 | 0.32
2018-08-21 | 9:35 | 2018-08-21 09:35 | -4.7 | 2 | -2 | 244.43 | 248.9 | 244.9 | 385.02 | 396.1 | 392.1 | 786.88 | 798.34 | 794.34 |  | ship not sailing | -4.7 | -2.47 | -9.08 | -9.46 | probleem met DAS
2018-08-21 | 10:14 | 2018-08-21 10:14 | 0.11 | 2 | -2 | 250.94 | 248.9 | 244.9 | 392.53 | 396.1 | 392.1 | 796.88 | 798.34 | 794.34 | after calibration | ship sailing | 0.11 | 4.04 | -1.57 | 0.54 |  |  | oxy processed | TimeStamp > as.POSIXct("2018-08-21 09:55:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-08-21 10:50:00"
2018-08-21 | 11:21 | 2018-08-21 11:21 | 0.88 | 2 | -2 | 252.02 |  |  | 393.74 |  |  | 798.32 |  |  |  | ship sailing | 0.88 | 5.12 | -0.36 | 1.98 |  |  |  | ATM done
2018-08-21 | 15:21 | 2018-08-21 15:21 | 4.02 | 2 | -2 | 256.41 |  |  | 398.53 |  |  | 804.45 |  |  |  | ship sailing | 4.02 | 9.51 | 4.43 | 8.11
2018-08-21 | 18:36 | 2018-08-21 18:36 | 6.08 | 2 | -2 | 259.23 |  |  | 401.64 |  |  | 808.56 |  |  |  | ship not sailing | 6.08 | 12.33 | 7.54 | 12.22
2018-08-21 | 21:21 | 2018-08-21 21:21 | 6.22 | 2 | -2 | 259.31 |  |  | 401.6 |  |  | 808.67 |  |  |  | ship not sailing | 6.22 | 12.41 | 7.5 | 12.33
2018-08-22 | 0:21 | 2018-08-22 00:21 | 5.37 | 2 | -2 | 258.12 |  |  | 400.27 |  |  | 807.04 |  |  |  | ship not sailing | 5.37 | 11.22 | 6.17 | 10.7
2018-08-22 | 3:21 | 2018-08-22 03:21 | 4.43 | 2 | -2 | 256.89 |  |  | 398.84 |  |  | 805.25 |  |  |  | ship not sailing | 4.43 | 9.99 | 4.74 | 8.91
2018-08-22 | 5:21 | 2018-08-22 05:21 | 3.84 | 2 | -2 | 256.1 |  |  | 397.95 |  |  | 804.2 |  |  |  | ship not sailing | 3.84 | 9.2 | 3.85 | 7.86
2018-08-22 | 9:55 | 2018-08-22 09:55 | -0.03 | 2 | -2 | 251.19 |  |  | 392.2 |  |  | 796.25 |  |  | after calibration | ship sailing | -0.03 | 4.29 | -1.9 | -0.09 |  |  | oxy processed | TimeStamp > as.POSIXct("2018-08-22 09:35:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-08-22 10:50:00") ))
2018-08-22 | 11:21 | 2018-08-22 11:21 | 0.3 | 2 | -2 | 251.76 |  |  | 392.69 |  |  | 796.67 |  |  |  | ship sailing | 0.3 | 4.86 | -1.41 | 0.33 |  |  |  | ATM done
2018-08-22 | 15:21 | 2018-08-22 15:21 | 2.56 | 2 | -2 | 255.23 |  |  | 396.05 |  |  | 800.87 |  |  |  | ship sailing | 2.56 | 8.33 | 1.95 | 4.53
2018-08-22 | 18:36 | 2018-08-22 18:36 | 4.23 | 2 | -2 | 258 |  |  | 398.48 |  |  | 804.11 |  |  |  | ship not sailing | 4.23 | 11.1 | 4.38 | 7.77
2018-08-22 | 21:21 | 2018-08-22 21:21 | 4.04 | 2 | -2 | 258 |  |  | 397.93 |  |  | 803.44 |  |  |  | ship not sailing | 4.04 | 11.1 | 3.83 | 7.1
2018-08-23 | 0:21 | 2018-08-23 00:21 | 2.82 | 2 | -2 | 256.38 |  |  | 396.03 |  |  | 801.11 |  |  |  | ship not sailing | 2.82 | 9.48 | 1.93 | 4.77
2018-08-23 | 3:21 | 2018-08-23 03:21 | 2.07 | 2 | -2 | 255.32 |  |  | 394.85 |  |  | 799.69 |  |  |  | ship not sailing | 2.07 | 8.42 | 0.75 | 3.35
2018-08-23 | 5:21 | 2018-08-23 05:21 | 1.73 | 2 | -2 | 255.13 |  |  | 394.38 |  |  | 799.13 |  |  |  | ship not sailing | 1.73 | 8.23 | 0.28 | 2.79
2018-08-23 | 10:03 | 2018-08-23 10:03 | 0.04 | 2 | -2 | 253.62 |  |  | 392.3 |  |  | 796.52 |  |  | after calibration | ship sailing | 0.04 | 6.72 | -1.8 | 0.18 |  |  | oxy processed
2018-08-23 | 11:21 | 2018-08-23 11:21 | 0.61 | 2 | -2 | 257.52 |  |  | 393.19 |  |  | 797.62 |  |  |  | ship sailing | 0.61 | 10.62 | -0.91 | 1.28 |  |  |  | NO ATM data
2018-08-23 | 15:21 | 2018-08-23 15:21 | 2.14 | 2 | -2 | 258.51 |  |  | 395.45 |  |  | 800.49 |  |  |  | ship not sailing | 2.14 | 11.61 | 1.35 | 4.15
2018-08-23 | 18:36 | 2018-08-23 18:36 | 2 | 2 | -2 | 258.22 |  |  | 395.18 |  |  | 800.4 |  |  |  | ship not sailing | 2 | 11.32 | 1.08 | 4.06
2018-08-23 | 21:21 | 2018-08-23 21:21 | 1.7 | 2 | -2 | 401.69 |  |  | 394.68 |  |  | 799.81 |  |  |  | ship not sailing | 1.7 | 154.79 | 0.58 | 3.47 |  |  | 250 gas bottle empty-smarttrak flow = 0
2018-08-24 | 0:21 | 2018-08-24 00:21 | 1.39 | 2 | -2 | 405.15 |  |  | 394.23 |  |  | 799.3 |  |  |  | ship not sailing | 1.39 | 158.25 | 0.13 | 2.96
2018-08-24 | 3:21 | 2018-08-24 03:21 | 1.18 | 2 | -2 | 396.12 |  |  | 393.84 |  |  | 798.79 |  |  |  | ship not sailing | 1.18 | 149.22 | -0.26 | 2.45
2018-08-24 | 5:21 | 2018-08-24 05:21 | 1.39 | 2 | -2 | 396.98 |  |  | 394.17 |  |  | 799.26 |  |  |  | ship not sailing | 1.39 | 150.08 | 0.07 | 2.92
2018-08-24 | 11:21 | 2018-08-24 11:21 | 2.5 |  |  | 396.67 |  |  | 395.53 |  |  | 801.01 |  |  |  | ship not sailing | 2.5 | 149.77 | 1.43 | 4.67
2018-08-24 | 15:21 | 2018-08-24 15:21 | 4.26 |  |  | 403.17 |  |  | 398.65 |  |  | 804.55 |  |  |  | ship not sailing | 4.26 | 156.27 | 4.55 | 8.21
2018-08-24 | 18:36 | 2018-08-24 18:36 | 5.33 |  |  | 399.62 |  |  | 400.26 |  |  | 806.65 |  |  |  | ship not sailing | 5.33 | 152.72 | 6.16 | 10.31
2018-08-24 | 21:21 | 2018-08-24 21:21 | 5.84 |  |  | 401.98 |  |  | 401.03 |  |  | 807.66 |  |  |  | ship not sailing | 5.84 | 155.08 | 6.93 | 11.32
2018-08-25 | 0:21 | 2018-08-25 00:21 | 6.23 |  |  | 405.36 |  |  | 401.64 |  |  | 808.43 |  |  |  | ship not sailing | 6.23 | 158.46 | 7.54 | 12.09
2018-08-26 | 21:21 | 2018-08-26 21:21 | 9.09 |  |  | 404.66 |  |  | 405.99 |  |  | 814.08 |  |  |  | ship not sailing | 9.09 | 157.76 | 11.89 | 17.74
2018-08-27 | 3:21 | 2018-08-27 03:21 | 9.53 |  |  | 407.49 |  |  | 406.76 |  |  | 815.08 |  |  |  | ship not sailing | 9.53 | 160.59 | 12.66 | 18.74
2018-08-27 | 5:21 | 2018-08-27 05:21 | 9.59 |  |  | 407.03 |  |  | 406.82 |  |  | 815.27 |  |  |  | ship not sailing | 9.59 | 160.13 | 12.72 | 18.93
2018-08-27 | 10:25 | 2018-08-27 10:25 | 0.05 |  |  | 427.51 |  |  | 392.24 |  |  | 796.59 |  |  | after calibration | ship sailing | 0.05 | 180.61 | -1.86 | 0.25 |  |  | oxy processed | TimeStamp > as.POSIXct("2018-08-27 10:06:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-08-27 10:50:00") ))
2018-08-27 | 11:21 | 2018-08-27 11:21 | -0.01 |  |  | 391.13 |  |  | 392.07 |  |  | 796.15 |  |  |  | ship sailing | -0.01 | 144.23 | -2.03 | -0.19 |  |  |  | ATM done
2018-08-27 | 15:21 | 2018-08-27 15:21 | -2.91 |  |  | 243.86 |  |  | 387.55 |  |  | 790.12 |  |  |  | ship not sailing | -2.91 | -5.24 | -6.55 | -6.22 |  |  | 250 gas bottle changed, correct value = 249.0
2018-08-27 | 18:36 | 2018-08-27 18:36 | -4.66 |  |  | 241.82 |  |  | 385.05 |  |  | 786.73 |  |  |  | ship not sailing | -4.66 | -7.28 | -9.05 | -9.61
2018-08-27 | 21:21 | 2018-08-27 21:21 | -4.64 |  |  | 241.81 |  |  | 385.04 |  |  | 786.61 |  |  |  | ship not sailing | -4.64 | -7.29 | -9.06 | -9.73
2018-08-28 | 0:21 | 2018-08-28 00:21 | -4.3 |  |  | 242.36 |  |  | 385.59 |  |  | 787.23 |  |  |  | ship not sailing | -4.3 | -6.74 | -8.51 | -9.11
2018-08-28 | 3:21 | 2018-08-28 03:21 | -3.56 |  |  | 243.32 |  |  | 386.7 |  |  | 788.65 |  |  |  | ship not sailing | -3.56 | -5.78 | -7.4 | -7.69
2018-08-28 | 5:21 | 2018-08-28 05:21 | -3.07 |  |  | 243.88 |  |  | 387.53 |  |  | 789.55 |  |  |  | ship not sailing | -3.07 | -5.22 | -6.57 | -6.79
2018-08-28 | 9:13 | 2018-08-28 09:13 | -0.01 |  |  | 248.08 |  |  | 392.33 |  |  | 796.34 |  |  | after calibration | ship sailing | -0.01 | -1.02 | -1.77 | 0 |  |  | oxygen processed | TimeStamp > as.POSIXct("2018-08-28 08:54:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-08-28 10:50:00") ))
2018-08-28 | 11:21 | 2018-08-28 11:21 | -0.43 |  |  | 247.29 |  |  | 391.56 |  |  | 795.15 |  |  |  | ship sailing | -0.43 | -1.81 | -2.54 | -1.19 |  |  |  | ATM done
2018-08-28 | 15:21 | 2018-08-28 15:21 | -3.16 |  |  | 243.78 |  |  | 387.43 |  |  | 789.95 |  |  |  | ship sailing | -3.16 | -5.32 | -6.67 | -6.39
2018-08-28 | 18:36 | 2018-08-28 18:36 | -3.87 |  |  | 242.87 |  |  | 386.39 |  |  | 788.9 |  |  |  | ship not sailing | -3.87 | -6.23 | -7.71 | -7.44
2018-08-28 | 21:21 | 2018-08-28 21:21 | -4.93 |  |  | 241.47 |  |  | 384.78 |  |  | 786.95 |  |  |  | ship not sailing | -4.93 | -7.63 | -9.32 | -9.39
2018-08-29 | 0:21 | 2018-08-29 00:21 | -5.4 |  |  | 240.88 |  |  | 384.05 |  |  | 786.21 |  |  |  | ship not sailing | -5.4 | -8.22 | -10.05 | -10.13
2018-08-29 | 3:21 | 2018-08-29 03:21 | -5.37 |  |  | 241 |  |  | 384.1 |  |  | 786.38 |  |  |  | ship not sailing | -5.37 | -8.1 | -10 | -9.96
2018-08-29 | 5:21 | 2018-08-29 05:21 | -5.27 |  |  | 241.15 |  |  | 384.26 |  |  | 786.63 |  |  |  | ship not sailing | -5.27 | -7.95 | -9.84 | -9.71
2018-08-29 | 9:04 | 2018-08-29 09:04 | 0.01 |  |  | 247.98 |  |  | 392.09 |  |  | 796.46 |  |  | after calibration | ship sailing | 0.01 | -1.12 | -2.01 | 0.12 |  |  | oxy processed | TimeStamp > as.POSIXct("2018-08-29 08:45:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-08-29 10:50:00")
2018-08-29 | 11:21 | 2018-08-29 11:21 | 0.49 |  |  | 248.68 |  |  | 392.93 |  |  | 797.4 |  |  |  | ship sailing | 0.49 | -0.42 | -1.17 | 1.06 |  |  |  | ATM done
2018-08-29 | 15:21 | 2018-08-29 15:21 | 1.52 |  |  | 249.93 |  |  | 394.43 |  |  | 799.29 |  |  |  | ship sailing | 1.52 | 0.83 | 0.33 | 2.95
2018-08-29 | 18:36 | 2018-08-29 18:36 | 1.98 |  |  | 250.59 |  |  | 395.09 |  |  | 800.4 |  |  |  | ship not sailing | 1.98 | 1.49 | 0.99 | 4.06
2018-08-29 | 21:21 | 2018-08-29 21:21 | 2.3 |  |  | 250.88 |  |  | 395.54 |  |  | 800.74 |  |  |  | ship not sailing | 2.3 | 1.78 | 1.44 | 4.4
2018-08-30 | 0:21 | 2018-08-30 00:21 | 2.67 |  |  | 251.43 |  |  | 396.07 |  |  | 801.63 |  |  |  | ship not sailing | 2.67 | 2.33 | 1.97 | 5.29
2018-08-30 | 3:21 | 2018-08-30 03:21 | 3.21 |  |  | 252.15 |  |  | 396.93 |  |  | 802.73 |  |  |  | ship not sailing | 3.21 | 3.05 | 2.83 | 6.39
2018-08-30 | 5:21 | 2018-08-30 05:21 | 3.53 |  |  | 252.5 |  |  | 397.38 |  |  | 803.29 |  |  |  | ship not sailing | 3.53 | 3.4 | 3.28 | 6.95
2018-08-30 | 9:14 | 2018-08-30 09:14 | 0.02 |  |  | 248 |  |  | 392.12 |  |  | 796.28 |  |  | after calibration | ship sailing | 0.02 | -1.1 | -1.98 | -0.06 |  |  | oxy processed
2018-08-30 | 11:21 | 2018-08-30 11:21 | 0.36 |  |  | 248.5 |  |  | 392.67 |  |  | 796.98 |  |  |  | ship sailing | 0.36 | -0.6 | -1.43 | 0.64 |  |  |  | ATM done
2018-08-30 | 15:21 | 2018-08-30 15:21 | 1.08 |  |  | 249.46 |  |  | 393.85 |  |  | 798.44 |  |  |  | ship sailing | 1.08 | 0.36 | -0.25 | 2.1
2018-08-30 | 18:36 | 2018-08-30 18:36 | 1.64 |  |  | 250.15 |  |  | 394.57 |  |  | 800.01 |  |  |  | ship not sailing | 1.64 | 1.05 | 0.47 | 3.67
2018-08-30 | 21:21 | 2018-08-30 21:21 | 0.73 |  |  | 248.72 |  |  | 393.05 |  |  | 797.94 |  |  |  | ship not sailing | 0.73 | -0.38 | -1.05 | 1.6
2018-08-31 | 0:21 | 2018-08-31 00:21 | -0.12 |  |  | 247.69 |  |  | 391.81 |  |  | 796.44 |  |  |  | ship not sailing | -0.12 | -1.41 | -2.29 | 0.1
2018-08-31 | 3:21 | 2018-08-31 03:21 | -0.39 |  |  | 247.39 |  |  | 391.44 |  |  | 796.05 |  |  |  | ship not sailing | -0.39 | -1.71 | -2.66 | -0.29
2018-08-31 | 5:21 | 2018-08-31 05:21 | -0.42 |  |  | 247.4 |  |  | 391.42 |  |  | 795.98 |  |  |  | ship not sailing | -0.42 | -1.7 | -2.68 | -0.36
2018-08-31 | 9:27 | 2018-08-31 09:27 | 0.06 |  |  | 247.9 |  |  | 391.92 |  |  | 796.58 |  |  | after calibration | ship sailing | 0.06 | -1.2 | -2.18 | 0.24 |  |  | oxy processed | TimeStamp > as.POSIXct("2018-08-31 09:08:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-08-31 10:50:00")
2018-08-31 | 11:21 | 2018-08-31 11:21 | 0.08 |  |  | 247.98 |  |  | 391.95 |  |  | 796.68 |  |  |  | ship sailing | 0.08 | -1.12 | -2.15 | 0.34 |  |  |  | ATM done
2018-08-31 | 15:21 | 2018-08-31 15:21 | 0.13 |  |  | 247.99 |  |  | 392.08 |  |  | 797.42 |  |  |  | ship sailing | 0.13 | -1.11 | -2.02 | 1.08
2018-08-31 | 18:36 | 2018-08-31 18:36 | [13 empty] | ship not sailing | 0 | -249.1 | -394.1 | -796.34
from 19:00u DAS stopped doing checks => ship was dead

## test every 3 hour September
date | time (NO UTC) | 0 | 249.1 | 394.1 | 792.3 |  | state of ship | 0 std anomaly base | 250 std anomaly base | 400 std anomaly base | 800 std anomaly base | remarks
2018-09-03 | 11:30 | -0.43 | 248.26 | 393.51 | 248.76 | after calibration | ship sailing | -0.43 | -0.84 | -0.59 | -543.54 | 800 gas bottle is empty | oxy processed | TimeStamp > as.POSIXct("2018-09-03 11:11:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-09-03 12:00:00")
2018-09-03 | 15:21 | -5.94 | 241.24 | 385.15 | 242.74 |  | ship sailing | -5.94 | -7.86 | -8.95 | -549.56 |  |  | ATM done
2018-09-03 | 18:36 | -9.22 | 236.88 | 380.05 | 369.73 |  | ship not sailing | -9.22 | -12.22 | -14.05 | -422.57
2018-09-03 | 21:21 | -12.1 | 233.13 | 375.66 | 357.63 |  | ship not sailing | -12.1 | -15.97 | -18.44 | -434.67
2018-09-04 | 0:21 | -13.24 | 231.8 | 374.01 | 356.41 |  | ship not sailing | -13.24 | -17.3 | -20.09 | -435.89
2018-09-04 | 3:21 | -13.36 | 231.68 | 373.89 | 358.61 |  | ship not sailing | -13.36 | -17.42 | -20.21 | -433.69
2018-09-04 | 5:22 | -13.3 | 231.72 | 373.9 | 364.15 |  | ship not sailing | -13.3 | -17.38 | -20.2 | -428.15
2018-09-04 | 9:35 | -0.01 | 249.08 | 394.12 | 250.01 | after calibration | ship sailing | -0.01 | -0.02 | 0.02 | -542.29 |  | oxy processed | TimeStamp > as.POSIXct("2018-09-04 09:16:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-09-04 11:00:00")
2018-09-04 | 11:21 | 0.87 | 250.44 | 395.67 | 257.41 |  | ship sailing | 0.87 | 1.34 | 1.57 | -534.89 |  |  | ATM done
2018-09-04 | 15:21 | 3.37 | 253.62 | 399.35 | 257.58 |  | ship not sailing | 3.37 | 4.52 | 5.25 | -534.72
2018-09-04 | 18:36 | 4.29 | 254.78 | 400.72 | 801.86 |  | ship not sailing | 4.29 | 5.68 | 6.62 | 9.56 | 03-09-2018 800 bottle was empty
2018-09-04 | 21:21 | 4.6 | 255.11 | 401.12 | 802.58 |  | ship not sailing | 4.6 | 6.01 | 7.02 | 10.28 | changed it on 04-09-2018: 792.3
2018-09-05 | 0:21 | 4.94 | 255.56 | 401.65 | 803.38 |  | ship not sailing | 4.94 | 6.46 | 7.55 | 11.08
2018-09-05 | 3:21 | 5.24 | 255.98 | 402.12 | 804.11 |  | ship not sailing | 5.24 | 6.88 | 8.02 | 11.81
2018-09-05 | 5:22 | 5.42 | 256.2 | 402.38 | 804.46 |  | ship not sailing | 5.42 | 7.1 | 8.28 | 12.16
2018-09-05 | 10:41 | -0.02 | 248.89 | 393.58 | 792.39 | after calibration | ship sailing | -0.02 | -0.21 | -0.52 | 0.09 |  | oxy processed | TimeStamp > as.POSIXct("2018-09-05 10:21:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-09-05 10:50:00")
2018-09-05 | 11:21 | 0.18 | 249.24 | 394.02 | 793.08 |  | ship sailing | 0.18 | 0.14 | -0.08 | 0.78 |  |  | NO ATM data
2018-09-05 | 15:21 | 1.16 | 250.32 | 395.42 | 794.7 |  | ship not sailing | 1.16 | 1.22 | 1.32 | 2.4
2018-09-05 | 18:36 | 1.19 | 250.25 | 395.31 | 794.64 |  | ship not sailing | 1.19 | 1.15 | 1.21 | 2.34
2018-09-05 | 21:21 | 0.46 | 29.23 | 394.15 | 793.21 |  | ship not sailing | 0.46 | -219.87 | 0.05 | 0.91 | 787.3
2018-09-06 | 0:21 | -0.24 | 248.38 | 393.15 | 792.04 |  | ship not sailing | -0.24 | -0.72 | -0.95 | -0.26
2018-09-06 | 3:21 | -0.54 | 247.98 | 392.7 | 791.51 |  | ship not sailing | -0.54 | -1.12 | -1.4 | -0.79
2018-09-06 | 5:22 | -0.63 | 247.88 | 392.53 | 791.32 |  | ship not sailing | -0.63 | -1.22 | -1.57 | -0.98
2018-09-06 | 11:21 | 0.06 | 248.88 | 393.62 | 792.55 | after calibration | ship not sailing | 0.06 | -0.22 | -0.48 | 0.25
2018-09-06 | 15:21 | 1.34 | 250.54 | 395.51 | 794.92 |  | ship not sailing | 1.34 | 1.44 | 1.41 | 2.62
2018-09-06 | 18:36 | 2.19 | 251.64 | 396.88 | 796.71 |  | ship not sailing | 2.19 | 2.54 | 2.78 | 4.41
2018-09-06 | 21:21 | 2.55 | 251.98 | 397.31 | 797.96 |  | ship not sailing | 2.55 | 2.88 | 3.21 | 5.66
2018-09-07 | 0:21 | 2.45 | 251.89 | 397.13 | 797.18 |  | ship not sailing | 2.45 | 2.79 | 3.03 | 4.88
2018-09-07 | 3:21 | 2.28 | 251.65 | 396.85 | 796.6 |  | ship not sailing | 2.28 | 2.55 | 2.75 | 4.3
2018-09-07 | 5:22 | 2.14 | 251.5 | 396.64 | 796.26 |  | ship not sailing | 2.14 | 2.4 | 2.54 | 3.96
2018-09-07 | 11:21 | 3.32 | 253.31 | 398.59 | 798.63 |  | ship not sailing | 3.32 | 4.21 | 4.49 | 6.33
2018-09-07 | 15:21 | 5.39 | 255.87 | 401.63 | 802.33 |  | ship not sailing | 5.39 | 6.77 | 7.53 | 10.03
2018-09-07 | 18:36 | 5.85 | 256.35 | 402.25 | 803.21 |  | ship not sailing | 5.85 | 7.25 | 8.15 | 10.91
2018-09-07 | 21:21 | 5.47 | 255.78 | 401.6 | 802.34 |  | ship not sailing | 5.47 | 6.68 | 7.5 | 10.04
2018-09-08 | 0:21 | 4.94 | 255.02 | 400.6 | 801.27 |  | ship not sailing | 4.94 | 5.92 | 6.5 | 8.97
2018-09-09 | 21:21 | 3.05 | 252.47 | 397.75 | 797.39 |  | ship not sailing | 3.05 | 3.37 | 3.65 | 5.09
2018-09-10 | 3:21 | 2.79 | 252.26 | 397.45 | 797.01 |  | ship not sailing | 2.79 | 3.16 | 3.35 | 4.71
2018-09-10 | 5:22 | 3 | 252.49 | 397.73 | 797.4 |  | ship not sailing | 3 | 3.39 | 3.63 | 5.1
2018-09-10 | 10:22 | 0.07 | 253.77 | 396.85 | 797.36 | after calibration | ship sailing | 0.07 | 4.67 | 2.75 | 5.06 |  | oxy processed | TimeStamp > as.POSIXct("2018-09-10 09:48:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-09-10 10:45:00") ))
2018-09-10 | 11:21 | 17.59 | 271.98 | 420.58 | 827.25 |  | ship sailing | 17.59 | 22.88 | 26.48 | 34.95 | pressure difference before check…. | ATM done
2018-09-10 | 15:21 | 16.89 | 271.23 | 419.69 | 826 |  | ship sailing | 16.89 | 22.13 | 25.59 | 33.7 | Enkel calibratie uitgevoerd geen check….. Enkel 0 en 800 gas kunnen gebruiken voor correctie data
2018-09-10 | 18:36 | 17.16 | 271.59 | 420.01 | 826.83 |  | ship not sailing | 17.16 | 22.49 | 25.91 | 34.53
2018-09-10 | 21:21 | 16:29 | 270.03 | 418.32 | 824.6 |  | ship not sailing | 0.68681 | 20.93 | 24.22 | 32.3
2018-09-11 | 0:21 | 15.11 | 268.52 | 416.52 | 822.44 |  | ship not sailing | 15.11 | 19.42 | 22.42 | 30.14
2018-09-11 | 3:21 | 14.51 | 267.57 | 415.47 | 821.21 |  | ship not sailing | 14.51 | 18.47 | 21.37 | 28.91
2018-09-11 | 5:22 | 13.89 | 266.87 | 414.58 | 820.05 |  | ship not sailing | 13.89 | 17.77 | 20.48 | 27.75
2018-09-11 | 9:45 | -0.01 | 248.81 | 393.5 | 792.36 | after calibration | ship sailing | -0.01 | -0.29 | -0.6 | 0.06 |  | oxy processed | TimeStamp > as.POSIXct("2018-09-11 09:26:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-09-11 10:45:00")
2018-09-11 | 11:21 | 0.55 | 249.57 | 394.33 | 793.58 |  | ship sailing | 0.55 | 0.47 | 0.23 | 1.28 |  |  | ATM done
2018-09-11 | 15:21 | 1.93 | 251.28 | 396.4 | 796.09 |  | ship sailing | 1.93 | 2.18 | 2.3 | 3.79
2018-09-11 | 18:36 | 2.6 | 252.25 | 397.53 | 797.46 |  | ship not sailing | 2.6 | 3.15 | 3.43 | 5.16
2018-09-11 | 21:21 | 2.67 | 252.2 | 397.55 | 797.37 |  | ship not sailing | 2.67 | 3.1 | 3.45 | 5.07
2018-09-12 | 0:21 | 2.41 | 251.92 | 397.19 | 797.01 |  | ship not sailing | 2.41 | 2.82 | 3.09 | 4.71
2018-09-12 | 3:21 | 2.62 | 252.17 | 397.53 | 797.67 |  | ship not sailing | 2.62 | 3.07 | 3.43 | 5.37
2018-09-12 | 5:22 | 2.68 | 252.37 | 397.71 | 797.85 |  | ship not sailing | 2.68 | 3.27 | 3.61 | 5.55
2018-09-12 | 7:43 | 0.03 | 248.82 | 393.64 | 792.37 | after calibration | ship sailing | 0.03 | -0.28 | -0.46 | 0.07 |  | oxy processed | TimeStamp > as.POSIXct("2018-09-12 00:02:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-09-12 00:05:00"
2018-09-12 | 11:21 | 0.17 | 249.04 | 393.74 | 792.38 |  | ship sailing | 0.17 | -0.06 | -0.36 | 0.08
2018-09-12 | 15:21 | 0.86 | 250.03 | 394.87 | 793.75 |  | ship sailing | 0.86 | 0.93 | 0.77 | 1.45
2018-09-12 | 18:36 | 1.38 | 250.62 | 395.61 | 794.58 |  | ship sailing | 1.38 | 1.52 | 1.51 | 2.28
2018-09-12 | 21:21 | 1.34 | 250.61 | 395.5 | 794.42 |  | ship sailing | 1.34 | 1.51 | 1.4 | 2.12 | schip even binnen geweest en nu terug buiten
2018-09-13 | 0:21 | 2.03 | 251.41 | 396.49 | 795.72 |  | ship sailing | 2.03 | 2.31 | 2.39 | 3.42
2018-09-13 | 3:21 | 2.12 | 251.48 | 396.6 | 795.91 |  | ship sailing | 2.12 | 2.38 | 2.5 | 3.61
2018-09-13 | 5:22 | 2.09 | 251.53 | 396.64 | 796.05 |  | ship sailing | 2.09 | 2.43 | 2.54 | 3.75 | schip even binnen geweest om 06:49
2018-09-13 | 8:00 | -0.06 | 248.76 | 393.49 | 792.03 | after calibration | ship sailing | -0.06 | -0.34 | -0.61 | -0.27 |  | oxy processed | TimeStamp > as.POSIXct("2018-09-13 00:02:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-09-13 00:05:00")
2018-09-13 | 11:21 | -0.2 | 248.62 | 393.38 | 791.74 |  | ship sailing | -0.2 | -0.48 | -0.72 | -0.56
2018-09-13 | 15:21 | -0.29 | 248.32 | 393.07 | 791.41 |  | ship sailing | -0.29 | -0.78 | -1.03 | -0.89
2018-09-13 | 18:36 | 0.95 | 250.51 | 395.78 | 795.81 |  | ship not sailing | 0.95 | 1.41 | 1.68 | 3.51
2018-09-13 | 21:21 | -0.64 | 248.15 | 393.04 | 791.86 |  | ship not sailing | -0.64 | -0.95 | -1.06 | -0.44
2018-09-14 | 0:21 | -0.81 | 248.05 | 392.78 | 791.34 |  | ship not sailing | -0.81 | -1.05 | -1.32 | -0.96
2018-09-14 | 3:21 | 0.28 | 249.6 | 394.43 | 793.22 |  | ship not sailing | 0.28 | 0.5 | 0.33 | 0.92
2018-09-14 | 5:22 | 1.24 | 250.96 | 396.02 | 795.1 |  | ship not sailing | 1.24 | 1.86 | 1.92 | 2.8
2018-09-14 | 9:33 | 0.15 | 249.36 | 394.13 | 792.81 | after calibration | ship sailing | 0.15 | 0.26 | 0.03 | 0.51 |  | oxy processed | TimeStamp > as.POSIXct("2018-09-14 09:13:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-09-14 10:45:00")
2018-09-14 | 11:21 | 1.26 | 250.48 | 395.58 | 794.63 |  | ship sailing | 1.26 | 1.38 | 1.48 | 2.33 |  |  | ATM done
2018-09-14 | 15:21 | -0.57 | 248.11 | 392.81 | 791.25 |  | ship sailing | -0.57 | -0.99 | -1.29 | -1.05
2018-09-14 | 18:36 | -1.12 | 247.48 | 392.05 | 790.21 |  | ship not sailing | -1.12 | -1.62 | -2.05 | -2.09
2018-09-14 | 21:21 | -1.46 | 246.9 | 391.36 | 789.36 |  | ship not sailing | -1.46 | -2.2 | -2.74 | -2.94
2018-09-15 | 0:21 | -1.86 | 246.33 | 390.7 | 788.6 |  | ship not sailing | -1.86 | -2.77 | -3.4 | -3.7
2018-09-16 | 21:21 | -7.24 | 239.05 | 382.34 | 778.23 |  | ship not sailing | -7.24 | -10.05 | -11.76 | -14.07
2018-09-17 | 3:21 | -8.05 | 238.05 | 381.12 | 776.49 |  | ship not sailing | -8.05 | -11.05 | -12.98 | -15.81
2018-09-17 | 5:22 | -8.28 | 237.77 | 380.8 | 776.03 |  | ship not sailing | -8.28 | -11.33 | -13.3 | -16.27
2018-09-17 | 10:09 | 0.08 | 248.96 | 393.7 | 792.74 | after calibration | ship sailing | 0.08 | -0.14 | -0.4 | 0.44 |  | oxy processed | TimeStamp > as.POSIXct("2018-09-17 09:49:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-09-17 10:45:00")
2018-09-17 | 11:21 | 0.75 | 249.85 | 394.72 | 793.93 |  | ship sailing | 0.75 | 0.75 | 0.62 | 1.63 |  |  | ATM done
2018-09-17 | 15:21 | 2.63 | 252.26 | 397.61 | 797.76 |  | ship sailing | 2.63 | 3.16 | 3.51 | 5.46
2018-09-17 | 18:36 | 3.76 | 253.58 | 399.31 | 800.29 |  | ship not sailing | 3.76 | 4.48 | 5.21 | 7.99
2018-09-17 | 21:21 | 2.86 | 252.2 | 397.72 | 798.49 |  | ship not sailing | 2.86 | 3.1 | 3.62 | 6.19
2018-09-18 | 0:21 | 1.62 | 250.6 | 395.91 | 796.2 |  | ship not sailing | 1.62 | 1.5 | 1.81 | 3.9
2018-09-18 | 3:21 | 0.53 | 249.24 | 394.26 | 794.22 |  | ship not sailing | 0.53 | 0.14 | 0.16 | 1.92
2018-09-18 | 5:22 | 0.09 | 248.66 | 393.56 | 793.41 |  | ship not sailing | 0.09 | -0.44 | -0.54 | 1.11
2018-09-18 | 9:20 | -0.03 | 248.52 | 393.17 | 792.33 | after calibration | ship sailing | -0.03 | -0.58 | -0.93 | 0.03 |  | oxy processed | TimeStamp > as.POSIXct("2018-09-18 09:01:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-09-18 10:45:00") )
2018-09-18 | 11:21 | 0.7 | 249.68 | 394.55 | 793.81 |  | ship sailing | 0.7 | 0.58 | 0.45 | 1.51 |  |  | ATM done
2018-09-18 | 15:21 | 3.6 | 253.3 | 398.75 | 799.39 |  | ship not sailing | 3.6 | 4.2 | 4.65 | 7.09
2018-09-18 | 18:36 | 3.16 | 252.51 | 397.87 | 798.32 |  | ship not sailing | 3.16 | 3.41 | 3.77 | 6.02
2018-09-18 | 21:21 | 2.64 | 251.81 | 397.1 | 797.35 |  | ship not sailing | 2.64 | 2.71 | 3 | 5.05
2018-09-19 | 0:21 | 2.21 | 251.27 | 396.43 | 796.56 |  | ship not sailing | 2.21 | 2.17 | 2.33 | 4.26
2018-09-19 | 3:21 | 1.88 | 250.86 | 395.96 | 795.82 |  | ship not sailing | 1.88 | 1.76 | 1.86 | 3.52
2018-09-19 | 5:22 | 1.64 | 250.47 | 395.5 | 795.24 |  | ship not sailing | 1.64 | 1.37 | 1.4 | 2.94
2018-09-19 | 9:08 | -0.01 | 248.56 | 393.32 | 792.35 | after calibration | ship sailing | -0.01 | -0.54 | -0.78 | 0.05 |  | oxy processed | TimeStamp > as.POSIXct("2018-09-19 08:50:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-09-19 10:45:00")
2018-09-19 | 11:21 | 0.48 | 249.34 | 394.14 | 793.13 |  | ship sailing | 0.48 | 0.24 | 0.04 | 0.83 |  |  | ATM done
2018-09-19 | 15:21 | 2.21 | 251.66 | 396.9 | 796.71 |  | ship sailing | 2.21 | 2.56 | 2.8 | 4.41
2018-09-19 | 18:36 | 3.85 | 253.46 | 398.95 | 799.45 |  | ship not sailing | 3.85 | 4.36 | 4.85 | 7.15
2018-09-19 | 21:21 | 3.77 | 253.47 | 399.08 | 799.64 |  | ship not sailing | 3.77 | 4.37 | 4.98 | 7.34
2018-09-20 | 0:21 | 3.63 | 253.33 | 398.86 | 799.46 |  | ship not sailing | 3.63 | 4.23 | 4.76 | 7.16
2018-09-20 | 3:21 | 3.65 | 253.31 | 398.86 | 799.54 |  | ship not sailing | 3.65 | 4.21 | 4.76 | 7.24
2018-09-20 | 5:22 | 3.7 | 253.43 | 398.98 | 799.65 |  | ship not sailing | 3.7 | 4.33 | 4.88 | 7.35
2018-09-20 | 9:38 | 0.01 | 248.76 | 393.54 | 792.46 | after calibration | ship sailing | 0.01 | -0.34 | -0.56 | 0.16 |  | oxy processed | TimeStamp > as.POSIXct("2018-09-20 09:18:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-09-20 10:45:00")
2018-09-20 | 11:21 | 0.69 | 249.68 | 394.56 | 793.79 |  | ship sailing | 0.69 | 0.58 | 0.46 | 1.49 |  |  | ATM done
2018-09-20 | 15:21 | 1.38 | 250.43 | 395.56 | 795.01 |  | ship not sailing | 1.38 | 1.33 | 1.46 | 2.71
2018-09-20 | 18:36 | 1.59 | 250.86 | 395.84 | 795.73 |  | ship not sailing | 1.59 | 1.76 | 1.74 | 3.43
2018-09-20 | 21:21 | 0.98 | 249.78 | 394.86 | 794.76 |  | ship not sailing | 0.98 | 0.68 | 0.76 | 2.46
2018-09-21 | 0:21 | 0.26 | 248.83 | 393.78 | 793.59 |  | ship not sailing | 0.26 | -0.27 | -0.32 | 1.29
2018-09-21 | 3:21 | -0.42 | 248.03 | 392.81 | 792.57 |  | ship not sailing | -0.42 | -1.07 | -1.29 | 0.27
2018-09-21 | 5:22 | -0.49 | 247.85 | 392.63 | 792.42 |  | ship not sailing | -0.49 | -1.25 | -1.47 | 0.12 | DAS lag plat 21-09-2018 werken aan UPS/systeem schip
2018-09-23 | 21:21 | 4.11 | 254.19 | 399.66 | 800.05 |  | ship not sailing | 4.11 | 5.09 | 5.56 | 7.75
2018-09-24 | 0:21 | 5.32 | 255.73 | 401.46 | 801.81 |  | ship not sailing | 5.32 | 6.63 | 7.36 | 9.51
2018-09-24 | 3:21 | 5.56 | 256.07 | 401.84 | 802.26 |  | ship not sailing | 5.56 | 6.97 | 7.74 | 9.96
2018-09-24 | 11:21 | 6.5 | 257.21 | 403.12 | 803.73 |  | ship not sailing | 6.5 | 8.11 | 9.02 | 11.43
2018-09-24 | 15:34 | -0.14 | 248.75 | 393.57 | 791.87 | after calibration | ship sailing | -0.14 | -0.35 | -0.53 | -0.43 |  | oxy processed
2018-09-24 | 18:36 | -0.92 | 247.73 | 392.46 | 790.45 |  | ship not sailing | -0.92 | -1.37 | -1.64 | -1.85 |  | NO ATM data
2018-09-24 | 21:21 | -2.01 | 246.23 | 390.67 | 788.17 |  | ship not sailing | -2.01 | -2.87 | -3.43 | -4.13
2018-09-25 | 0:21 | -2.71 | 245.41 | 389.62 | 786.82 |  | ship not sailing | -2.71 | -3.69 | -4.48 | -5.48
2018-09-25 | 3:21 | -2.9 | 245.13 | 389.25 | 786.35 |  | ship not sailing | -2.9 | -3.97 | -4.85 | -5.95
2018-09-25 | 5:22 | -3.1 | 244.92 | 388.96 | 785.92 |  | ship not sailing | -3.1 | -4.18 | -5.14 | -6.38 |  | ATM done | Pco2 processed
2018-09-25 | 11:04 | 0.05 | 249.26 | 394.03 | 792.55 | after calibration | ship sailing | 0.05 | 0.16 | -0.07 | 0.25 |  | oxy processed
2018-09-25 | 15:21 | -1.44 | 247.02 | 391.63 | 789.6 |  | ship sailing | -1.44 | -2.08 | -2.47 | -2.7
2018-09-25 | 18:36 | -3.08 | 244.86 | 389.05 | 786.32 |  | ship sailing | -3.08 | -4.24 | -5.05 | -5.98
2018-09-25 | 21:21 | -4.5 | 243.06 | 386.96 | 783.63 |  | ship sailing | -4.5 | -6.04 | -7.14 | -8.67
2018-09-26 | 0:21 | -5.3 | 241.17 | 385.89 | 782.34 |  | ship sailing | -5.3 | -7.93 | -8.21 | -9.96
2018-09-26 | 3:21 | -5.13 | 242.29 | 386 | 782.46 |  | ship sailing | -5.13 | -6.81 | -8.1 | -9.84
2018-09-26 | 5:22 | -4.99 | 242.62 | 386.35 | 782.98 |  | ship sailing | -4.99 | -6.48 | -7.75 | -9.32 |  | ATM done | Pco2 processed
2018-09-26 | 9:35 | -0.09 | 248.89 | 393.76 | 792.26 | after calibration | ship sailing | -0.09 | -0.21 | -0.34 | -0.04 |  | oxy processed
2018-09-26 | 11:21 | 0.85 | 250.19 | 395.15 | 794.38 |  | ship sailing | 0.85 | 1.09 | 1.05 | 2.08 |  | problem solinoids om 3 u en 5 u
2018-09-26 | 15:34 | 1.3 | 250.75 | 395.94 | 795.4 |  | ship sailing | 1.3 | 1.65 | 1.84 | 3.1
2018-09-26 | 18:36 | 1 | 250.11 | 395.27 | 794.42 |  | ship sailing | 1 | 1.01 | 1.17 | 2.12
2018-09-26 | 21:21 | 0.43 | 249.45 | 394.42 | 793.31 |  | ship sailing | 0.43 | 0.35 | 0.32 | 1.01
2018-09-27 | 0:21 | 0.87 | 249.99 | 395.07 | 794.48 |  | ship sailing | 0.87 | 0.89 | 0.97 | 2.18
2018-09-27 | 3:21 | 0.66 | 249.73 | 394.78 | 794.12 |  | ship sailing | 0.66 | 0.63 | 0.68 | 1.82
2018-09-27 | 5:22 | 0.41 | 249.43 | 394.44 | 793.71 |  | ship sailing | 0.41 | 0.33 | 0.34 | 1.41 |  | ATM done | Pco2 processed
2018-09-27 | 9:35 | 0.04 | 248.99 | 393.72 | 792.38 | after calibration | ship sailing | 0.04 | -0.11 | -0.38 | 0.08 |  | oxy processed
2018-09-27 | 11:21 | 0.65 | 249.61 | 394.51 | 793.44 |  | ship sailing | 0.65 | 0.51 | 0.41 | 1.14
2018-09-27 | 15:34 | 0.18 | 248.85 | 393.72 | 792.51 |  | ship not sailing | 0.18 | -0.25 | -0.38 | 0.21 | 0 gas bottle empty
2018-09-27 | 18:36 | 0.21 | 248.21 | 393.09 | 791.95 |  | ship not sailing | 0.21 | -0.89 | -1.01 | -0.35
2018-09-27 | 21:21 | -0.13 | 247.54 | 392.29 | 791.04 |  | ship not sailing | -0.13 | -1.56 | -1.81 | -1.26
2018-09-28 | 0:21 | 5.88 | 247.12 | 391.66 | 790.32 |  | ship not sailing | 5.88 | -1.98 | -2.44 | -1.98
2018-09-28 | 3:21 | 0.89 | 246.86 | 391.4 | 789.92 |  | ship not sailing | 0.89 | -2.24 | -2.7 | -2.38
2018-09-28 | 5:22 | 3.52 | 246.6 | 391.09 | 789.53 |  | ship not sailing | 3.52 | -2.5 | -3.01 | -2.77
2018-09-28 | 11:21 | 392.48 | 257 | 392.61 | 790.43 |  | ship not sailing | 392.48 | 7.9 | -1.49 | -1.87
2018-09-28 | 15:21 | 1.34 | 250.52 | 395.67 | 795.15 |  | ship not sailing | 1.34 | 1.42 | 1.57 | 2.85 |  | 0 gas bottle changed
2018-09-28 | 18:36 | 1.41 | 250.53 | 395.73 | 795.13 |  | ship not sailing | 1.41 | 1.43 | 1.63 | 2.83
2018-09-28 | 21:21 | 1.1 | 250.08 | 395.17 | 794.26 |  | ship not sailing | 1.1 | 0.98 | 1.07 | 1.96
2018-09-29 | 0:21 | 1.06 | 250.15 | 395.11 | 794.23 |  | ship not sailing | 1.06 | 1.05 | 1.01 | 1.93
2018-09-30 | 21:21 | 4.06 | 254.06 | 399.68 | 800.15 |  | ship not sailing | 4.06 | 4.96 | 5.58 | 7.85

## test every 3 hour Oktober
date | time (NO UTC) | date + time | 0 | 249.1 | 394.1 | 792.3 |  | state of ship | 0 std anomaly base | 250 std anomaly base | 400 std anomaly base | 800 std anomaly base | remarks
2018-10-01 | 3:21 | 2018-10-01 03:21 | 5.1 | 255.45 | 401.29 | 802.42 |  | ship not sailing | 5.1 | 6.35 | 7.19 | 10.12
2018-10-01 | 5:22 | 2018-10-01 05:22 | 5.44 | 255.98 | 401.9 | 803.27 |  | ship not sailing | 5.44 | 6.88 | 7.8 | 10.97
2018-10-01 | 11:21 | 2018-10-01 11:21 | 6.05 | 256.68 | 402.72 | 803.83 |  | ship not sailing | 6.05 | 7.58 | 8.62 | 11.53
2018-10-01 | 15:21 | 2018-10-01 15:21 | 7.36 | 258.66 | 404.99 | 806.53 |  | ship not sailing | 7.36 | 9.56 | 10.89 | 14.23
2018-10-01 | 18:36 | 2018-10-01 18:36 | 8.89 | 260.63 | 407.28 | 809.87 |  | ship not sailing | 8.89 | 11.53 | 13.18 | 17.57
2018-10-01 | 21:21 | 2018-10-01 21:21 | 7.9 | 258.84 | 405.23 | 807.27 |  | ship not sailing | 7.9 | 9.74 | 11.13 | 14.97
2018-10-02 | 0:21 | 2018-10-02 00:21 | 5.42 | 255.52 | 401.39 | 802.49 |  | ship not sailing | 5.42 | 6.42 | 7.29 | 10.19
2018-10-02 | 3:21 | 2018-10-02 03:21 | 3.48 | 252.99 | 398.43 | 798.76 |  | ship not sailing | 3.48 | 3.89 | 4.33 | 6.46
2018-10-02 | 5:22 | 2018-10-02 05:22 | 2.35 | 251.52 | 396.71 | 796.7 |  | ship not sailing | 2.35 | 2.42 | 2.61 | 4.4
2018-10-02 | 11:21 | 2018-10-02 11:21 | 0.34 | 249.26 | 394 | 793.02 |  | ship not sailing | 0.34 | 0.16 | -0.1 | 0.72
2018-10-02 | 15:21 | 2018-10-02 15:21 | 2.12 | 251.65 | 396.84 | 796.76 |  | ship not sailing | 2.12 | 2.55 | 2.74 | 4.46
2018-10-02 | 18:36 | 2018-10-02 18:36 | 3.66 | 253.6 | 399.2 | 799.88 |  | ship not sailing | 3.66 | 4.5 | 5.1 | 7.58
2018-10-02 | 21:21 | 2018-10-02 21:21 | 3.86 | 253.75 | 399.39 | 800.13 |  | ship not sailing | 3.86 | 4.65 | 5.29 | 7.83
2018-10-03 | 0:21 | 2018-10-03 00:21 | 3.77 | 253.63 | 399.26 | 799.97 |  | ship not sailing | 3.77 | 4.53 | 5.16 | 7.67
2018-10-03 | 3:21 | 2018-10-03 03:21 | 3.53 | 253.28 | 398.87 | 799.47 |  | ship not sailing | 3.53 | 4.18 | 4.77 | 7.17
2018-10-03 | 5:22 | 2018-10-03 05:22 | 3.34 | 253.02 | 398.55 | 798.91 |  | ship not sailing | 3.34 | 3.92 | 4.45 | 6.61
2018-10-03 | 9:33 | 2018-10-03 09:33 | 0.1 | 248.92 | 393.76 | 792.75 | after calibration | ship sailing | 0.1 | -0.18 | -0.34 | 0.45 |  | TimeStamp > as.POSIXct("2018-10-03 09:13:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-10-03 10:00:00")
2018-10-03 | 11:21 | 2018-10-03 11:21 | 0.56 | 249.36 | 394.19 | 793.16 |  | ship not sailing | 0.56 | 0.26 | 0.09 | 0.86 |  | Oxy processed
2018-10-03 | 15:21 | 2018-10-03 15:21 | -0.36 | 248.01 | 392.69 | 791.27 |  | ship not sailing | -0.36 | -1.09 | -1.41 | -1.03 |  | ATM processed
2018-10-03 | 18:36 | 2018-10-03 18:36 | -1.41 | 246.59 | 391.04 | 789.17 |  | ship not sailing | -1.41 | -2.51 | -3.06 | -3.13 | Problem with solinoids
2018-10-03 | 21:21 | 2018-10-03 21:21 | -3.16 | 244.21 | 388.36 | 785.71 |  | ship not sailing | -3.16 | -4.89 | -5.74 | -6.59
2018-10-04 | 0:21 | 2018-10-04 00:21 | -5.25 | 241.48 | 385.12 | 781.65 |  | ship not sailing | -5.25 | -7.62 | -8.98 | -10.65
2018-10-04 | 3:21 | 2018-10-04 03:21 | -7.36 | 238.74 | 381.92 | 777.52 |  | ship not sailing | -7.36 | -10.36 | -12.18 | -14.78
2018-10-04 | 5:22 | 2018-10-04 05:22 | -8.44 | 237.41 | 380.33 | 775.58 |  | ship not sailing | -8.44 | -11.69 | -13.77 | -16.72
2018-10-04 | 9:21 | 2018-10-04 09:21 | 0.12 | 248.79 | 393.45 | 792.66 | after calibration | ship sailing | 0.12 | -0.31 | -0.65 | 0.36 |  | TimeStamp > as.POSIXct("2018-10-04 09:02:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-10-04 10:00:00") ))
2018-10-04 | 11:21 | 2018-10-04 11:21 | 0.99 | 249.92 | 394.72 | 794.03 |  | ship sailing | 0.99 | 0.82 | 0.62 | 1.73 |  | oxy processed
2018-10-04 | 15:21 | 2018-10-04 15:21 | 2.92 | 252.62 | 397.87 | 798.14 |  | ship sailing | 2.92 | 3.52 | 3.77 | 5.84 |  | problem with solinoid at check 15 u
2018-10-04 | 18:36 | 2018-10-04 18:36 | 22.07 | 278.1 | 427.51 | 836.53 |  | ship not sailing | 22.07 | 29 | 33.41 | 44.23 |  | ATM processed
2018-10-04 | 21:21 | 2018-10-04 21:21 | 23.39 | 279.26 | 428.98 | 838.62 |  | ship not sailing | 23.39 | 30.16 | 34.88 | 46.32
2018-10-05 | 0:21 | 2018-10-05 00:21 | 22.14 | 277.36 | 426.74 | 836.02 |  | ship not sailing | 22.14 | 28.26 | 32.64 | 43.72
2018-10-05 | 3:21 | 2018-10-05 03:21 | 20.04 | 274.51 | 423.42 | 831.8 |  | ship not sailing | 20.04 | 25.41 | 29.32 | 39.5
2018-10-05 | 5:22 | 2018-10-05 05:22 | 18.56 | 272.56 | 421.2 | 828.96 |  | ship not sailing | 18.56 | 23.46 | 27.1 | 36.66
2018-10-05 | 10:23 | 2018-10-05 10:23 | 0.15 | 248.86 | 393.47 | 792.82 | after calibration | ship sailing | 0.15 | -0.24 | -0.63 | 0.52 |  | TimeStamp > as.POSIXct("2018-10-05 10:05:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-10-05 11:00:00")
2018-10-05 | 11:21 | 2018-10-05 11:21 | 0.73 | 249.58 | 394.31 | 793.89 |  | ship sailing | 0.73 | 0.48 | 0.21 | 1.59 |  | oxy processed
2018-10-05 | 15:21 | 2018-10-05 15:21 | 3.88 | 253.74 | 399.3 | 800.31 |  | ship sailing | 3.88 | 4.64 | 5.2 | 8.01 |  | ATM done
2018-10-05 | 18:36 | 2018-10-05 18:36 | 6.06 | 256.84 | 402.96 | 805.07 |  | ship not sailing | 6.06 | 7.74 | 8.86 | 12.77
2018-10-05 | 21:21 | 2018-10-05 21:21 | 7.36 | 257.96 | 404.37 | 807.11 |  | ship not sailing | 7.36 | 8.86 | 10.27 | 14.81
2018-10-06 | 0:21 | 2018-10-06 00:21 | 5.59 | 255.46 | 401.47 | 803.56 |  | ship not sailing | 5.59 | 6.36 | 7.37 | 11.26
2018-10-07 | 21:21 | 2018-10-07 21:21 | 2.86 | 251.74 | 396.95 | 798.83 |  | ship not sailing | 2.86 | 2.64 | 2.85 | 6.53
2018-10-08 | 3:21 | 2018-10-08 03:21 | 2.38 | 251.25 | 396.32 | 796.13 |  | ship not sailing | 2.38 | 2.15 | 2.22 | 3.83
2018-10-08 | 5:22 | 2018-10-08 05:22 | 2.2 | 251.05 | 396.06 | 795.88 |  | ship not sailing | 2.2 | 1.95 | 1.96 | 3.58
2018-10-08 | 10:47 | 2018-10-08 10:47 | 0.4 | 249.61 | 394.19 | 793.59 | after calibration | ship sailing | 0.4 | 0.51 | 0.09 | 1.29 |  | TimeStamp > as.POSIXct("2018-10-08 10:28:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-10-08 11:00:00")
2018-10-08 | 11:21 | 2018-10-08 11:21 | 1.36 | 250.65 | 395.49 | 795.31 |  | ship sailing | 1.36 | 1.55 | 1.39 | 3.01 |  | oxy processed
2018-10-08 | 15:21 | 2018-10-08 15:21 | 4.52 | 254.59 | 400.26 | 801.32 |  | ship sailing | 4.52 | 5.49 | 6.16 | 9.02 |  | ATM done
2018-10-08 | 18:36 | 2018-10-08 18:36 | 5.54 | 255.92 | 401.81 | 803.2 |  | ship sailing | 5.54 | 6.82 | 7.71 | 10.9
2018-10-08 | 21:21 | 2018-10-08 21:21 | 6.48 | 257.18 | 403.36 | 805.25 |  | ship sailing | 6.48 | 8.08 | 9.26 | 12.95
2018-10-09 | 0:21 | 2018-10-09 00:21 | 7.71 | 258.75 | 405.15 | 807.44 |  | ship sailing | 7.71 | 9.65 | 11.05 | 15.14
2018-10-09 | 3:21 | 2018-10-09 03:21 | 8.65 | 260.12 | 406.72 | 809.56 |  | ship sailing | 8.65 | 11.02 | 12.62 | 17.26
2018-10-09 | 5:21 | 2018-10-09 05:21 | 9.6 | 261.31 | 408.19 | 811.57 |  | ship sailing | 9.6 | 12.21 | 14.09 | 19.27
2018-10-09 | 9:35 | 2018-10-09 09:35 | 0.08 | 248.97 | 393.77 | 792.68 | after calibration | ship sailing | 0.08 | -0.13 | -0.33 | 0.38 |  | TimeStamp > as.POSIXct("2018-10-09 09:16:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-10-09 09:45:00") ))
2018-10-09 | 11:21 | 2018-10-09 11:21 | 0.66 | 249.62 | 394.56 | 793.77 |  | ship sailing | 0.66 | 0.52 | 0.46 | 1.47 |  | oxy processed
2018-10-09 | 15:21 | 2018-10-09 15:21 | 0.82 | 249.71 | 394.78 | 793.79 |  | ship sailing | 0.82 | 0.61 | 0.68 | 1.49 |  | ATM processed
2018-10-09 | 18:36 | 2018-10-09 18:36 | 0.43 | 249.14 | 394.17 | 793.28 |  | ship sailing | 0.43 | 0.04 | 0.07 | 0.98 | schip binnen en buiten van 21:01-22:13
2018-10-09 | 21:21 | 2018-10-09 21:21 | 0.43 | 249.37 | 394.31 | 793.19 |  | ship sailing | 0.43 | 0.27 | 0.21 | 0.89 |  | pomp Equi niet uitgezet!!!!
2018-10-10 | 0:21 | 2018-10-10 00:21 | 5.76 | 256.21 | 402.24 | 803.48 |  | ship sailing | 5.76 | 7.11 | 8.14 | 11.18
2018-10-10 | 3:21 | 2018-10-10 03:21 | 5.61 | 256.03 | 402.03 | 803.25 |  | ship sailing | 5.61 | 6.93 | 7.93 | 10.95
2018-10-10 | 5:21 | 2018-10-10 05:21 | 5.37 | 255.61 | 401.61 | 802.79 |  | ship sailing | 5.37 | 6.51 | 7.51 | 10.49
2018-10-10 | 8:29 | 2018-10-10 08:29 | -0.04 | 248.59 | 393.39 | 792.1 | after calibration | ship sailing | -0.04 | -0.51 | -0.71 | -0.2 |  | TimeStamp > as.POSIXct("2018-10-10 08:11:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-10-10 10:35:00") ))
2018-10-10 | 11:21 | 2018-10-10 11:21 | -0.74 | 247.63 | 392.19 | 790.71 |  | ship sailing | -0.74 | -1.47 | -1.91 | -1.59 |  | oxy processed
2018-10-10 | 15:21 | 2018-10-10 15:21 | -0.58 | 247.92 | 392.71 | 791.64 |  | ship sailing | -0.58 | -1.18 | -1.39 | -0.66 |  | ATM processed
2018-10-10 | 18:36 | 2018-10-10 18:36 | -1.01 | 247.25 | 392.03 | 790.83 |  | ship sailing | -1.01 | -1.85 | -2.07 | -1.47
2018-10-10 | 21:21 | 2018-10-10 21:21 | -1.06 | 247.31 | 392.02 | 790.85 |  | ship sailing | -1.06 | -1.79 | -2.08 | -1.45
2018-10-11 | 0:21 | 2018-10-11 00:21 | -0.01 | 248.78 | 393.66 | 793.02 |  | ship sailing | -0.01 | -0.32 | -0.44 | 0.72
2018-10-11 | 3:21 | 2018-10-11 03:21 | 0.68 | 249.55 | 394.64 | 794.33 |  | ship sailing | 0.68 | 0.45 | 0.54 | 2.03
2018-10-11 | 5:21 | 2018-10-11 05:21 | 0.64 | 249.46 | 394.53 | 794.2 |  | ship sailing | 0.64 | 0.36 | 0.43 | 1.9
2018-10-11 | 9:35 | 2018-10-11 09:35 | -0.01 | 248.58 | 393.32 | 792.55 | after calibration | ship sailing | -0.01 | -0.52 | -0.78 | 0.25 |  | TimeStamp > as.POSIXct("2018-10-11 09:16:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-10-11 10:35:00")
2018-10-11 | 11:21 | 2018-10-11 11:21 | 0.26 | 248.79 | 393.63 | 792.95 |  | ship sailing | 0.26 | -0.31 | -0.47 | 0.65 |  | oxy processed
2018-10-11 | 15:21 | 2018-10-11 15:21 | 0.61 | 249.3 | 394.26 | 793.67 |  | ship sailing | 0.61 | 0.2 | 0.16 | 1.37 |  | ATM processed
2018-10-11 | 18:36 | 2018-10-11 18:36 | 0.93 | 249.74 | 394.75 | 794.33 |  | ship sailing | 0.93 | 0.64 | 0.65 | 2.03
2018-10-11 | 21:21 | 2018-10-11 21:21 | 1.13 | 249.93 | 395.05 | 794.51 |  | ship not sailing | 1.13 | 0.83 | 0.95 | 2.21
2018-10-12 | 0:21 | 2018-10-12 00:21 | 1.56 | 250.51 | 395.65 | 795.34 |  | ship not sailing | 1.56 | 1.41 | 1.55 | 3.04
2018-10-12 | 3:21 | 2018-10-12 03:21 | 1.26 | 249.98 | 395.01 | 794.37 |  | ship not sailing | 1.26 | 0.88 | 0.91 | 2.07
2018-10-12 | 5:22 | 2018-10-12 05:22 | 1.16 | 250.08 | 395.02 | 794.37 |  | ship not sailing | 1.16 | 0.98 | 0.92 | 2.07
2018-10-12 | 15:21 | 2018-10-12 15:21 | 6.52 | 257.34 | 404.01 | 806.02 |  | ship not sailing | 6.52 | 8.24 | 9.91 | 13.72
2018-10-12 | 18:36 | 2018-10-12 18:36 | 3.73 | 253.58 | 399.6 | 800.55 |  | ship not sailing | 3.73 | 4.48 | 5.5 | 8.25
2018-10-12 | 21:21 | 2018-10-12 21:21 | 2.11 | 251.43 | 397 | 797.35 |  | ship not sailing | 2.11 | 2.33 | 2.9 | 5.05
2018-10-13 | 0:21 | 2018-10-13 00:21 | 0.71 | 249.55 | 394.8 | 794.66 |  | ship not sailing | 0.71 | 0.45 | 0.7 | 2.36
2018-10-14 | 21:21 | 2018-10-14 21:21 | -6.25 | 240.22 | 383.89 | 780.84 |  | ship not sailing | -6.25 | -8.88 | -10.21 | -11.46
2018-10-15 | 3:21 | 2018-10-15 03:21 | -6.96 | 239.33 | 382.83 | 779.45 |  | ship not sailing | -6.96 | -9.77 | -11.27 | -12.85
2018-10-15 | 5:22 | 2018-10-15 05:22 | -7.17 | 239.09 | 382.54 | 779.16 |  | ship not sailing | -7.17 | -10.01 | -11.56 | -13.14
2018-10-15 | 9:29 | 2018-10-15 09:29 | 0.01 | 248.34 | 393.06 | 792.38 | after calibration | ship sailing | 0.01 | -0.76 | -1.04 | 0.08 |  | TimeStamp > as.POSIXct("2018-10-15 09:10:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-10-15 11:00:00")
2018-10-15 | 11:21 | 2018-10-15 11:21 | 1 | 249.85 | 394.82 | 794.56 |  | ship sailing | 1 | 0.75 | 0.72 | 2.26 |  | oxy processed
2018-10-15 | 15:21 | 2018-10-15 15:21 | 3.32 | 252.88 | 398.36 | 798.87 |  | ship sailing | 3.32 | 3.78 | 4.26 | 6.57 |  | ATM done
2018-10-15 | 18:36 | 2018-10-15 18:36 | 5.08 | 255.24 | 401.15 | 802.58 |  | ship not sailing | 5.08 | 6.14 | 7.05 | 10.28
2018-10-15 | 21:21 | 2018-10-15 21:21 | 4.26 | 253.51 | 399.27 | 800.03 |  | ship not sailing | 4.26 | 4.41 | 5.17 | 7.73
2018-10-16 | 0:21 | 2018-10-16 00:21 | 1.45 | 249.77 | 394.86 | 794.57 |  | ship not sailing | 1.45 | 0.67 | 0.76 | 2.27
2018-10-16 | 3:21 | 2018-10-16 03:21 | -1.15 | 246.36 | 390.86 | 789.56 |  | ship not sailing | -1.15 | -2.74 | -3.24 | -2.74
2018-10-16 | 5:22 | 2018-10-16 05:22 | -2.68 | 244.38 | 388.55 | 786.6 |  | ship not sailing | -2.68 | -4.72 | -5.55 | -5.7
2018-10-16 | 9:07 | 2018-10-16 09:07 | -0.21 | 247.87 | 392.58 | 791.66 | after calibration | ship sailing | -0.21 | -1.23 | -1.52 | -0.64
2018-10-16 | 11:21 | 2018-10-16 11:21 | 0.55 | 249.35 | 394.24 | 793.69 |  | ship sailing | 0.55 | 0.25 | 0.14 | 1.39 |  | TimeStamp > as.POSIXct("2018-10-16 08:48:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-10-16 11:00:00")
2018-10-16 | 15:21 | 2018-10-16 15:21 | 3.56 | 253.26 | 398.86 | 799.33 |  | ship not sailing | 3.56 | 4.16 | 4.76 | 7.03 |  | oxy processed
2018-10-16 | 18:36 | 2018-10-16 18:36 | 5.34 | 255.19 | 401.26 | 803.04 |  | ship not sailing | 5.34 | 6.09 | 7.16 | 10.74 |  | ATM done
2018-10-16 | 21:21 | 2018-10-16 21:21 | 3.69 | 252.8 | 398.47 | 799.54 |  | ship not sailing | 3.69 | 3.7 | 4.37 | 7.24
2018-10-17 | 0:21 | 2018-10-17 00:21 | 1.94 | 250.56 | 395.75 | 796.18 |  | ship not sailing | 1.94 | 1.46 | 1.65 | 3.88
2018-10-17 | 3:21 | 2018-10-17 03:21 | 1 | 249.35 | 394.32 | 794.39 |  | ship not sailing | 1 | 0.25 | 0.22 | 2.09
2018-10-17 | 5:22 | 2018-10-17 05:22 | 0.19 | 248.32 | 393.06 | 792.69 |  | ship not sailing | 0.19 | -0.78 | -1.04 | 0.39
2018-10-17 | 9:13 | 2018-10-17 09:13 | -0.06 | 248.14 | 392.7 | 792.15 | after calibration | ship sailing | -0.06 | -0.96 | -1.4 | -0.15
2018-10-17 | 11:21 | 2018-10-17 11:21 | 0.45 | 249.06 | 393.76 | 793.11 |  | ship sailing | 0.45 | -0.04 | -0.34 | 0.81 |  | TimeStamp > as.POSIXct("2018-10-17 08:53:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-10-17 11:00:00"
2018-10-17 | 15:21 | 2018-10-17 15:21 | 5.6 | 256.11 | 402.03 | 803.29 |  | ship sailing | 5.6 | 7.01 | 7.93 | 10.99 |  | oxy processed
2018-10-17 | 18:36 | 2018-10-17 18:36 | 9.46 | 261.08 | 407.89 | 811.12 |  | ship not sailing | 9.46 | 11.98 | 13.79 | 18.82 |  | ATM done
2018-10-17 | 21:21 | 2018-10-17 21:21 | 10.42 | 262.14 | 409.12 | 812.64 |  | ship not sailing | 10.42 | 13.04 | 15.02 | 20.34
2018-10-18 | 0:21 | 2018-10-18 00:21 | 10.75 | 262.55 | 409.49 | 813.23 |  | ship not sailing | 10.75 | 13.45 | 15.39 | 20.93
2018-10-18 | 3:21 | 2018-10-18 03:21 | 11.28 | 263.23 | 410.29 | 814.17 |  | ship not sailing | 11.28 | 14.13 | 16.19 | 21.87
2018-10-18 | 5:22 | 2018-10-18 05:22 | 11.66 | 263.79 | 410.9 | 815 |  | ship not sailing | 11.66 | 14.69 | 16.8 | 22.7
2018-10-18 | 11:21 | 2018-10-18 11:21 | 12.77 | 265.37 | 412.78 | 816.82 |  | ship not sailing | 12.77 | 16.27 | 18.68 | 24.52
2018-10-18 | 15:21 | 2018-10-18 15:21 | 13.79 | 266.63 | 414.25 | 818.95 |  | ship not sailing | 13.79 | 17.53 | 20.15 | 26.65
2018-10-18 | 18:36 | 2018-10-18 18:36 | 13.8 | 266.66 | 414.37 | 818.94 |  | ship not sailing | 13.8 | 17.56 | 20.27 | 26.64
2018-10-18 | 21:21 | 2018-10-18 21:21 | 14.65 | 267.99 | 415.75 | 820.75 |  | ship not sailing | 14.65 | 18.89 | 21.65 | 28.45
2018-10-19 | 0:21 | 2018-10-19 00:21 | 16.51 | 270.51 | 418.68 | 824.38 |  | ship not sailing | 16.51 | 21.41 | 24.58 | 32.08
2018-10-19 | 3:21 | 2018-10-19 03:21 | 18.53 | 273.16 | 421.74 | 828.31 |  | ship not sailing | 18.53 | 24.06 | 27.64 | 36.01
2018-10-19 | 5:22 | 2018-10-19 05:22 | 19.5 | 274.52 | 423.32 | 830.32 |  | ship not sailing | 19.5 | 25.42 | 29.22 | 38.02
2018-10-19 | 11:21 | 2018-10-19 11:21 | 20.59 | 275.53 | 424.55 | 831.72 |  | ship not sailing | 20.59 | 26.43 | 30.45 | 39.42
2018-10-19 | 15:21 | 2018-10-19 15:21 | 18.85 | 273.28 | 42.05 | 828.7 |  | ship not sailing | 18.85 | 24.18 | -352.05 | 36.4
2018-10-19 | 18:36 | 2018-10-19 18:36 | 18.46 | 272.77 | 421.51 | 828.05 |  | ship not sailing | 18.46 | 23.67 | 27.41 | 35.75
2018-10-19 | 21:21 | 2018-10-19 21:21 | 18.14 | 272.4 | 420.94 | 827.41 |  | ship not sailing | 18.14 | 23.3 | 26.84 | 35.11
2018-10-20 | 0:21 | 2018-10-20 00:21 | 18.28 | 272.54 | 421.06 | 827.46 |  | ship not sailing | 18.28 | 23.44 | 26.96 | 35.16
2018-10-21 | 21:22 | 2018-10-21 21:22 | 15.52 | 268.64 | 416.53 | 821.57 |  | ship not sailing | 15.52 | 19.54 | 22.43 | 29.27
2018-10-22 | 3:21 | 2018-10-22 03:21 | 15.1 | 268.02 | 415.83 | 820.71 |  | ship not sailing | 15.1 | 18.92 | 21.73 | 28.41
2018-10-22 | 5:22 | 2018-10-22 05:22 | 14.98 | 268.04 | 415.82 | 820.71 |  | ship not sailing | 14.98 | 18.94 | 21.72 | 28.41
2018-10-22 | 11:21 | 2018-10-22 11:21 | 16.59 | 269.97 | 418.05 | 823.4 |  | ship not sailing | 16.59 | 20.87 | 23.95 | 31.1
2018-10-22 | 15:22 | 2018-10-22 15:22 | 14.7 | 267.53 | 415.19 | 819.64 |  | ship not sailing | 14.7 | 18.43 | 21.09 | 27.34
2018-10-22 | 18:37 | 2018-10-22 18:37 | 15.94 | 269.38 | 417.29 | 822.32 |  | ship not sailing | 15.94 | 20.28 | 23.19 | 30.02
2018-10-22 | 21:21 | 2018-10-22 21:21 | 15.65 | 268.68 | 416.51 | 821.26 |  | ship not sailing | 15.65 | 19.58 | 22.41 | 28.96
2018-10-23 | 0:21 | 2018-10-23 00:21 | 14.71 | 267.4 | 414.95 | 819.47 |  | ship not sailing | 14.71 | 18.3 | 20.85 | 27.17
2018-10-23 | 3:21 | 2018-10-23 03:21 | 14.04 | 266.5 | 413.84 | 818.21 |  | ship not sailing | 14.04 | 17.4 | 19.74 | 25.91
2018-10-23 | 5:22 | 2018-10-23 05:22 | 13.74 | 266.12 | 413.45 | 817.78 |  | ship not sailing | 13.74 | 17.02 | 19.35 | 25.48
2018-10-23 | 11:21 | 2018-10-23 11:21 | 14.08 | 267.03 | 414.44 | 818.75 |  | ship not sailing | 14.08 | 17.93 | 20.34 | 26.45
2018-10-23 | 16:10 | 2018-10-23 16:10 | 0.07 | 248.72 | 393.41 | 792.34 |  | ship not sailing | 0.07 | -0.38 | -0.69 | 0.04 | changed regulators 0 and 800 gas
2018-10-23 | 18:37 | 2018-10-23 18:37 | 1.21 | 249.87 | 394.72 | 792.91 |  | ship not sailing | 1.21 | 0.77 | 0.62 | 0.61
2018-10-23 | 21:21 | 2018-10-23 21:21 | 1.66 | 250.34 | 395.45 | 793.72 |  | ship not sailing | 1.66 | 1.24 | 1.35 | 1.42
2018-10-24 | 0:21 | 2018-10-24 00:21 | 1.32 | 249.69 | 394.63 | 792.55 |  | ship not sailing | 1.32 | 0.59 | 0.53 | 0.25
2018-10-24 | 3:21 | 2018-10-24 03:21 | 0.54 | 248.81 | 393.65 | 791.37 |  | ship not sailing | 0.54 | -0.29 | -0.45 | -0.93
2018-10-24 | 5:22 | 2018-10-24 05:22 | 0.34 | 248.57 | 393.37 | 791.62 |  | ship not sailing | 0.34 | -0.53 | -0.73 | -0.68
2018-10-24 | 11:21 | 2018-10-24 11:21 | -0.82 | 247.01 | 391.59 | 787.49 |  | ship not sailing | -0.82 | -2.09 | -2.51 | -4.81
2018-10-24 | 15:21 | 2018-10-24 15:21 | -0.89 | 246.93 | 391.46 | 788.11 |  | ship not sailing | -0.89 | -2.17 | -2.64 | -4.19
2018-10-24 | 17:56 | 2018-10-24 17:56 | -0.18 | 248.08 | 392.91 | 791.65 | after calibration | ship sailing | -0.18 | -1.02 | -1.19 | -0.65 | pCO2 done
2018-10-24 | 18:37 | 2018-10-24 18:37 | -0.03 | 248.09 | 392.91 | 791.48 |  | ship sailing | -0.03 | -1.01 | -1.19 | -0.82 | processed oxygen
2018-10-24 | 21:21 | 2018-10-24 21:21 | -0.95 | 246.79 | 391.4 | 788.85 |  | ship sailing | -0.95 | -2.31 | -2.7 | -3.45 | ATM done
2018-10-25 | 0:21 | 2018-10-25 00:21 | -1.91 | 245.75 | 390.11 | 787.28 |  | ship sailing | -1.91 | -3.35 | -3.99 | -5.02
2018-10-25 | 3:21 | 2018-10-25 03:21 | -2.04 | 245.58 | 389.85 | 786.99 |  | ship sailing | -2.04 | -3.52 | -4.25 | -5.31
2018-10-25 | 5:22 | 2018-10-25 05:22 | -0.97 | 247.07 | 391.62 | 789.62 |  | ship sailing | -0.97 | -2.03 | -2.48 | -2.68
2018-10-25 | 9:35 | 2018-10-25 09:35 | -0.05 | 248.67 | 393.24 | 792.66 | after calibration | ship sailing | -0.05 | -0.43 | -0.86 | 0.36 | pCO2 done
2018-10-25 | 11:21 | 2018-10-25 11:21 | 0.45 | 248.93 | 393.71 | 792.63 |  | ship sailing | 0.45 | -0.17 | -0.39 | 0.33 | processed oxygen
2018-10-25 | 15:21 | 2018-10-25 15:21 | 0.52 | 248.89 | 393.71 | 792.26 |  | ship sailing | 0.52 | -0.21 | -0.39 | -0.04 | ATM done
2018-10-25 | 18:36 | 2018-10-25 18:36 | 0.5 | 248.93 | 393.73 | 792.55 |  | ship not sailing | 0.5 | -0.17 | -0.37 | 0.25
2018-10-25 | 21:21 | 2018-10-25 21:21 | 0.51 | 248.94 | 393.74 | 792.85 |  | ship not sailing | 0.51 | -0.16 | -0.36 | 0.55
2018-10-26 | 0:21 | 2018-10-26 00:21 | 0.29 | 248.63 | 393.43 | 792.64 |  | ship not sailing | 0.29 | -0.47 | -0.67 | 0.34
2018-10-26 | 3:21 | 2018-10-26 03:21 | -0.04 | 248.2 | 392.9 | 792.17 |  | ship not sailing | -0.04 | -0.9 | -1.2 | -0.13
2018-10-26 | 5:21 | 2018-10-26 05:21 | -0.12 | 248.16 | 392.94 | 792.37 |  | ship not sailing | -0.12 | -0.94 | -1.16 | 0.07
2018-10-26 | 9:34 | 2018-10-26 09:34 | 0.05 | 248.51 | 393.02 | 792.54 | after calibration | ship sailing | 0.05 | -0.59 | -1.08 | 0.24
2018-10-26 | 11:21 | 2018-10-26 11:21 | 0.83 | 249.06 | 393.9 | 793.01 |  | ship sailing | 0.83 | -0.04 | -0.2 | 0.71 | TimeStamp > as.POSIXct("2018-10-26 09:15:00") & TimeStamp < as.POSIXct("2018-10-26 11:00:00
2018-10-26 | 15:21 | 2018-10-26 15:21 | -0.7 | 247.14 | 391.52 | 789.42 |  | ship not sailing | -0.7 | -1.96 | -2.58 | -2.88 | processed oxygen
2018-10-26 | 18:36 | 2018-10-26 18:36 | 0.15 | 248.35 | 392.93 | 791.37 |  | ship not sailing | 0.15 | -0.75 | -1.17 | -0.93 | ATM done
2018-10-26 | 21:21 | 2018-10-26 21:21 | 0.22 | 248.6 | 393.16 | 791.69 |  | ship not sailing | 0.22 | -0.5 | -0.94 | -0.61
2018-10-27 | 0:21 | 2018-10-27 00:21 | 1.97 | 250.69 | 395.63 | 794.78 |  | ship not sailing | 1.97 | 1.59 | 1.53 | 2.48
2018-10-28 | 20:21 | 2018-10-28 20:21 | 6.83 | 256.99 | 402.66 | 802.31 |  | ship not sailing | 6.83 | 7.89 | 8.56 | 10.01 | WINTERUUR!!!!!
2018-10-29 | 2:22 | 2018-10-29 02:22 | 6.79 | 256.87 | 402.55 | 803.23 |  | ship not sailing | 6.79 | 7.77 | 8.45 | 10.93
2018-10-29 | 4:22 | 2018-10-29 04:22 | 6.6 | 257.02 | 402.74 | 803.85 |  | ship not sailing | 6.6 | 7.92 | 8.64 | 11.55
2018-10-29 | 10:21 | 2018-10-29 10:21 | 6.85 | 256.99 | 402.81 | 803.69 |  | ship not sailing | 6.85 | 7.89 | 8.71 | 11.39
2018-10-29 | 14:22 | 2018-10-29 14:22 | 6.58 | 256.75 | 402.57 | 803.64 |  | ship not sailing | 6.58 | 7.65 | 8.47 | 11.34
2018-10-29 | 17:36 | 2018-10-29 17:36 | 7.15 | 257.49 | 403.61 | 805.07 |  | ship not sailing | 7.15 | 8.39 | 9.51 | 12.77
2018-10-29 | 20:21 | 2018-10-29 20:21 | 7.22 | 257.94 | 404.14 | 805.97 |  | ship not sailing | 7.22 | 8.84 | 10.04 | 13.67
2018-10-29 | 23:22 | 2018-10-29 23:22 | 8.2 | 258.88 | 405.3 | 807.6 |  | ship not sailing | 8.2 | 9.78 | 11.2 | 15.3
2018-10-30 | 2:21 | 2018-10-30 02:21 | 8.95 | 259.95 | 406.59 | 809.38 |  | ship not sailing | 8.95 | 10.85 | 12.49 | 17.08
2018-10-30 | 4:22 | 2018-10-30 04:22 | 8.75 | 260.12 | 406.84 | 809.91 |  | ship not sailing | 8.75 | 11.02 | 12.74 | 17.61
2018-10-30 | 10:21 | 2018-10-30 10:21 | 10.39 | 261.72 | 408.67 | 812.48 |  | ship not sailing | 10.39 | 12.62 | 14.57 | 20.18
2018-10-30 | 14:22 | 2018-10-30 14:22 | 6.95 | 257.15 | 403.34 | 805.62 |  | ship not sailing | 6.95 | 8.05 | 9.24 | 13.32
2018-10-30 | 17:36 | 2018-10-30 17:36 | 5.24 | 254.91 | 400.68 | 802.11 |  | ship not sailing | 5.24 | 5.81 | 6.58 | 9.81
2018-10-30 | 20:21 | 2018-10-30 20:21 | 4.44 | 253.94 | 399.57 | 800.63 |  | ship not sailing | 4.44 | 4.84 | 5.47 | 8.33
2018-10-30 | 23:22 | 2018-10-30 23:22 | 3.76 | 252.98 | 398.35 | 798.91 |  | ship not sailing | 3.76 | 3.88 | 4.25 | 6.61
2018-10-31 | 2:21 | 2018-10-31 02:21 | 3.16 | 252.08 | 397.29 | 797.29 |  | ship not sailing | 3.16 | 2.98 | 3.19 | 4.99
2018-10-31 | 4:22 | 2018-10-31 04:22 | 2.61 | 251.54 | 396.54 | 796.59 |  | ship not sailing | 2.61 | 2.44 | 2.44 | 4.29
2018-10-31 | 10:21 | 2018-10-31 10:21 | -0.14 | 248.61 | 393.06 | 792.46 | after calibration | ship sailing | -0.14 | -0.49 | -1.04 | 0.16 | ship has not been out longer than 2 hours
2018-10-31 | 14:21 | 2018-10-31 14:21 | 1.88 | 250.67 | 395.75 | 795.16 |  | ship not sailing | 1.88 | 1.57 | 1.65 | 2.86
2018-10-31 | 17:36 | 2018-10-31 17:36 | 2.01 | 250.91 | 396.12 | 795.9 |  | ship not sailing | 2.01 | 1.81 | 2.02 | 3.6
2018-10-31 | 20:21 | 2018-10-31 20:21 | 0.9 | 249.47 | 394.47 | 793.99 |  | ship not sailing | 0.9 | 0.37 | 0.37 | 1.69
2018-10-31 | 23:21 | 2018-10-31 23:21 | 0.2 | 248.54 | 393.3 | 792.65 |  | ship not sailing | 0.2 | -0.56 | -0.8 | 0.35

## test every 4 hour November
date | time (NO UTC) | date + time | 0 | 249.1 | 394.1 | 792.3 |  | state of ship | 0 std anomaly base | 250 std anomaly base | 400 std anomaly base | 800 std anomaly base | remarks
2018-11-01 | 2:21 | 2018-11-01 02:21 | 0.38 | 248.72 | 393.58 | 793 |  | ship not sailing
2018-11-01 | 4:21 | 2018-11-01 04:21 | 0.34 | 248.58 | 393.69 | 793.38 |  | ship not sailing
2018-11-01 | 10:21 | 2018-11-01 10:21 | 0.72 | 249.11 | 394.05 | 793.38 |  | ship not sailing
2018-11-01 | 14:21 | 2018-11-01 14:21 | 1.21 | 249.47 | 394.55 | 794.1 |  | ship not sailing
2018-11-01 | 17:36 | 2018-11-01 17:36 | 5.22 | 250.39 | 395.59 | 795.58 |  | ship not sailing | [5 empty] | 0 gas bottle empty!!!!!!!
2018-11-01 | 20:21 | 2018-11-01 20:21 | 1.16 | 248.62 | 393.51 | 792.82 |  | ship not sailing
2018-11-01 | 23:21 | 2018-11-01 23:21 | 6.3 | 248.67 | 393.67 | 792.66 |  | ship not sailing
2018-11-02 | 2:21 | 2018-11-02 02:21 | 4.53 | 248.55 | 393.51 | 792.18 |  | ship not sailing
2018-11-02 | 4:21 | 2018-11-02 04:21 | 8.87 | 248.8 | 393.66 | 792.58 |  | ship not sailing
2018-11-02 | 10:21 | 2018-11-02 10:21 | 11.46 | 249.47 | 394.51 | 792.79 |  | ship not sailing
2018-11-02 | 14:21 | 2018-11-02 14:21 | 14.96 | 250.28 | 395.4 | 793.86 |  | ship not sailing
2018-11-02 | 17:36 | 2018-11-02 17:36 | 19.06 | 250.84 | 396.06 | 794.62 |  | ship not sailing
2018-11-02 | 20:21 | 2018-11-02 20:21 | 21.75 | 250.83 | 395.96 | 794.71 |  | ship not sailing
2018-11-02 | 23:21 | 2018-11-02 23:21 | 18.07 | 250.93 | 396.17 | 794.59 |  | ship not sailing
2018-11-04 | 20:21 | 2018-11-04 20:21 | 25.22 | 251.79 | 397.17 | 794.98 |  | ship not sailing
2018-11-05 | 2:21 | 2018-11-05 02:21 | 41.22 | 251.31 | 396.77 | 795.96 |  | ship not sailing
2018-11-05 | 4:21 | 2018-11-05 04:21 | 60.86 | 251.42 | 396.81 | 796.66 |  | ship not sailing
2018-11-05 | 9:14 | 2018-11-05 09:14 | 786.23 | 222.67 | 371.93 | 790.99 | after calibration | ship sailing
2018-11-05 | 10:21 | 2018-11-05 10:21 | 268.05 | 223.41 | 373.03 | 792.43 |  | ship sailing | [5 empty] | SOMEThing went wrong during calibration?????
2018-11-05 | 14:21 | 2018-11-05 14:21 | 108.96 | 222.31 | 371.76 | 790.63 |  | ship sailing | [5 empty] | Oxy data processed
2018-11-05 | 17:36 | 2018-11-05 17:36 | 18.44 | 220.31 | 369.31 | 787.66 |  | ship not sailing
2018-11-05 | 20:21 | 2018-11-05 20:21 | 5.11 | 217.88 | 366.5 | 784.15 |  | ship not sailing
2018-11-05 | 23:21 | 2018-11-05 23:21 | -0.11 | 215.72 | 363.88 | 780.92 |  | ship not sailing
2018-11-06 | 2:21 | 2018-11-06 02:21 | 6.09 | 214.2 | 362.03 | 778.53 |  | ship not sailing
2018-11-06 | 4:21 | 2018-11-06 04:21 | 9.27 | 213.74 | 361.53 | 778.02 |  | ship not sailing
2018-11-06 | 10:06 | 2018-11-06 10:06 | 785.67 | 207.85 | 359.49 | 791.92 | after calibration | ship sailing | [5 empty] | Oxy data processed
2018-11-14 | 10:32 | 2018-11-14 10:32 | -1.26 | 246.47 | 390.22 | 786.98 | after calibration | ship sailing | [5 empty] | 0 gas bottle stays empty untill 14-11-2018
2018-11-14 | 14:21 | 2018-11-14 14:21 | 84.49 | 364.92 | 527.58 | 965.3 |  | ship sailing
2018-11-14 | 16:00 | 2018-11-14 16:00 | -63.12 | 169.48 | 300.44 | 668.52 |  | ship sailing | [5 empty] | changed blac tubing with BEV A line buting when ship was in
2018-11-14 | 18:21 | 2018-11-14 18:21 | -4.06 | 243.63 | 387.1 | 784.14 | after calibration | ship not sailing
2018-11-14 | 23:21 | 2018-11-14 23:21 | -6.98 | 239.71 | 382.17 | 777.28 |  | ship not sailing
2018-11-15 | 2:21 | 2018-11-15 02:21 | -6.96 | 239.67 | 382.4 | 778.36 |  | ship not sailing
2018-11-15 | 6:21 | 2018-11-15 06:21 | -16.48 | 227.27 | 368.05 | 759.57 |  | ship not sailing
2018-11-15 | 10:21 | 2018-11-15 10:21 | 13.3 | 265.77 | 413.03 | 817.92 |  | ship not sailing
2018-11-15 | 14:21 | 2018-11-15 14:21 | 11.72 | 264.25 | 411.03 | 815.66 |  | ship not sailing
2018-11-15 | 18:21 | 2018-11-15 18:21 | -49.72 | 185.94 | 319.81 | 695.84 |  | ship not sailing
2018-11-15 | 23:21 | 2018-11-15 23:21 | -67.74 | 164.52 | 294.78 | 662.39 |  | ship not sailing
2018-11-16 | 2:21 | 2018-11-16 02:21 | -68.12 | 164.1 | 294.23 | 661.72 |  | ship not sailing
2018-11-16 | 6:21 | 2018-11-16 06:21 | -69.45 | 162.5 | 292.46 | 659.22 |  | ship not sailing
2018-11-16 | 10:21 | 2018-11-16 10:21 | -70.09 | 161.9 | 291.45 | 657.77 |  | ship not sailing
2018-11-16 | 11:27 | 2018-11-16 11:27 | -0.01 | 249.17 | 393.28 | 792.56 | after calibration | ship not sailing
2018-11-16 | 14:21 | 2018-11-16 14:21 | 4.85 | 255.27 | 400.41 | 801.32 |  | ship not sailing
2018-11-16 | 18:21 | 2018-11-16 18:21 | 7.99 | 259.08 | 405.02 | 807.43 |  | ship not sailing
2018-11-16 | 23:21 | 2018-11-16 23:21 | 7.55 | 258.37 | 404.2 | 806.47 |  | ship not sailing
2018-11-18 | 20:21 | 2018-11-18 20:21 | 4.72 | 254.79 | 399.66 | 800.74 |  | ship not sailing
2018-11-19 | 2:21 | 2018-11-19 02:21 | 5.05 | 255.1 | 400.15 | 801.64 |  | ship not sailing
2018-11-19 | 6:21 | 2018-11-19 06:21 | 6.66 | 257.1 | 402.58 | 804.77 |  | ship not sailing
2018-11-19 | 10:21 | 2018-11-19 10:21 | 7.85 | 259.19 | 404.85 | 807.3 |  | ship not sailing
2018-11-19 | 11:34 | 2018-11-19 11:34 | -0.47 | 248.64 | 392.66 | 791.71 | after calibration | ship not sailing
2018-11-19 | 14:21 | 2018-11-19 14:21 | 3 | 253.04 | 397.82 | 798.52 |  | ship not sailing
2018-11-19 | 18:21 | 2018-11-19 18:21 | 5 | 255.5 | 400.83 | 802.5 |  | ship not sailing
2018-11-19 | 23:21 | 2018-11-19 23:21 | 4.16 | 254.09 | 399.32 | 800.74 |  | ship not sailing
2018-11-20 | 2:21 | 2018-11-20 02:21 | 5.18 | 255.42 | 400.85 | 803.13 |  | ship not sailing
2018-11-20 | 6:21 | 2018-11-20 06:21 | 2.11 | 251.35 | 396.05 | 796.96 |  | ship not sailing
2018-11-20 | 10:21 | 2018-11-20 10:21 | 1.11 | 250.28 | 394.8 | 795.19 |  | ship not sailing
2018-11-20 | 14:21 | 2018-11-20 14:21 | 4.75 | 255.28 | 400.54 | 802.62 |  | ship not sailing
2018-11-20 | 16:22 | 2018-11-20 16:22 | -0.66 | 247.99 | 392.07 | 790.73 |  | ship not sailing
2018-11-20 | 18:21 | 2018-11-20 18:21 | 1.68 | 250.81 | 395.27 | 794.98 |  | ship not sailing
2018-11-20 | 23:21 | 2018-11-20 23:21 | 3.41 | 253.14 | 397.71 | 798.07 |  | ship not sailing
2018-11-21 | 2:21 | 2018-11-21 02:21 | 3.59 | 253.3 | 397.98 | 798.49 |  | ship not sailing
2018-11-21 | 6:21 | 2018-11-21 06:21 | 5.15 | 255.26 | 400.27 | 801.2 |  | ship not sailing
2018-11-21 | 9:00 | 2018-11-21 09:00 | 1.3 | 250.9 | 395 | 795.17 | after calibration | ship sailing
2018-11-21 | 10:21 | 2018-11-21 10:21 | 2.47 | 251.76 | 395.26 | 796.23 |  | ship sailing | [5 empty] | CO2 water processed
2018-11-21 | 14:21 | 2018-11-21 14:21 | 3.81 | 253.79 | 398.35 | 799.2 |  | ship sailing | [5 empty] | ATM processed
2018-11-21 | 18:21 | 2018-11-21 18:21 | 3.03 | 252.77 | 397.25 | 797.69 |  | ship sailing | [5 empty] | Oxy data processed
2018-11-21 | 23:21 | 2018-11-21 23:21 | 3.05 | 252.97 | 397.23 | 797.97 |  | ship sailing
2018-11-22 | 2:21 | 2018-11-22 02:21 | 2.25 | 251.92 | 395.99 | 796.29 |  | ship sailing
2018-11-22 | 6:21 | 2018-11-22 06:21 | 3.84 | 254.12 | 398.61 | 799.72 |  | ship sailing
2018-11-22 | 8:35 | 2018-11-22 08:35 | -0.45 | 248.66 | 392.12 | 791.64 | after calibration | ship sailing
2018-11-22 | 10:21 | 2018-11-22 10:21 | -1.37 | 247.08 | 390.53 | 789.08 |  | ship sailing | [5 empty] | CO2 water processed
2018-11-22 | 14:21 | 2018-11-22 14:21 | -1.85 | 246.36 | 389.41 | 787.65 |  | ship not sailing | [5 empty] | ATM done
2018-11-22 | 18:21 | 2018-11-22 18:21 | -1.58 | 246.68 | 390.45 | 788.44 |  | ship not sailing | [5 empty] | Oxy data processed
2018-11-22 | 23:21 | 2018-11-22 23:21 | -6.87 | 239.67 | 382.39 | 778.26 |  | ship not sailing
2018-11-23 | 2:21 | 2018-11-23 02:21 | -8.44 | 237.58 | 380.01 | 775.27 |  | ship not sailing
2018-11-23 | 6:21 | 2018-11-23 06:21 | -9.34 | 236.41 | 378.6 | 773.63 |  | ship not sailing
2018-11-23 | 9:49 | 2018-11-23 09:49 | 2.07 | 251.91 | 396.42 | 797.04 | after calibration | ship sailing | [5 empty] | CO2 water processed
2018-11-23 | 10:21 | 2018-11-23 10:21 | -0.48 | 248.33 | 392.42 | 791.51 |  | ship sailing | [5 empty] | ATM processed
2018-11-23 | 14:21 | 2018-11-23 14:21 | 0.33 | 249.27 | 393.42 | 792.8 |  | ship sailing | [5 empty] | Oxy data processed
2018-11-23 | 18:21 | 2018-11-23 18:21 | -0.05 | 249.28 | 393 | 792.51 |  | ship not sailing
2018-11-23 | 23:21 | 2018-11-23 23:21 | 0.34 | 249.38 | 393.5 | 793.12 |  | ship not sailing
2018-11-25 | 20:21 | 2018-11-25 20:21 | -8.14 | 237.91 | 380.2 | 776.09 |  | ship not sailing
2018-11-26 | 2:21 | 2018-11-26 02:21 | -9.18 | 236.81 | 378.9 | 774.7 |  | ship not sailing
2018-11-26 | 6:21 | 2018-11-26 06:21 | -8.95 | 237.05 | 379.21 | 775.12 |  | ship not sailing
2018-11-26 | 9:54 | 2018-11-26 09:54 | 12.12 | 265.41 | 411.77 | 816.95 | after calibration | ship sailing | [5 empty] | CO2 water processed
2018-11-26 | 10:21 | 2018-11-26 10:21 | 12.18 | 265.18 | 411.63 | 816.58 |  | ship sailing | [5 empty] | ATM done
2018-11-26 | 14:21 | 2018-11-26 14:21 | 14.98 | 268.64 | 415.71 | 821.41 |  | ship sailing | [5 empty] | Oxy data processed
2018-11-26 | 18:21 | 2018-11-26 18:21 | 7.43 | 258.68 | 404.13 | 806.36 |  | ship not sailing
2018-11-26 | 23:21 | 2018-11-26 23:21 | 5.26 | 255.42 | 400.44 | 801.68 |  | ship not sailing
2018-11-27 | 2:21 | 2018-11-27 02:21 | 3.3 | 252.73 | 397.49 | 797.97 |  | ship not sailing
2018-11-27 | 6:21 | 2018-11-27 06:21 | 2.62 | 251.84 | 396.39 | 796.63 |  | ship not sailing
2018-11-27 | 9:09 | 2018-11-27 09:09 | -0.55 | 248.16 | 392.04 | 791.15 | after calibration | ship sailing | [5 empty] | CO2 water processed
2018-11-27 | 10:21 | 2018-11-27 10:21 | 0.44 | 249.35 | 393.46 | 792.66 |  | ship sailing | [5 empty] | ATM done
2018-11-27 | 14:21 | 2018-11-27 14:21 | 2.43 | 252.16 | 396.47 | 796.65 |  | ship sailing | [5 empty] | Oxy data processed
2018-11-27 | 18:21 | 2018-11-27 18:21 | 5.23 | 255.87 | 400.98 | 802.46 |  | ship not sailing
2018-11-27 | 23:21 | 2018-11-27 23:21 | 4.51 | 254.6 | 399.63 | 801.09 |  | ship not sailing
2018-11-28 | 2:21 | 2018-11-28 02:21 | 3.04 | 252.74 | 397.44 | 798.52 |  | ship not sailing
2018-11-28 | 6:21 | 2018-11-28 06:21 | 2.47 | 251.89 | 396.58 | 797.41 |  | ship not sailing
2018-11-28 | 9:36 | 2018-11-28 09:36 | -0.4 | 248.45 | 392.48 | 791.8 | after calibration | ship sailing | [5 empty] | CO2 water processed
2018-11-28 | 10:21 | 2018-11-28 10:21 | 1.38 | 250.84 | 395.19 | 795.39 |  | ship sailing | [5 empty] | ATM done
2018-11-28 | 14:21 | 2018-11-28 14:21 | 4.82 | 255.46 | 400.59 | 802.43 |  | ship sailing | [5 empty] | Oxy data processed
2018-11-28 | 18:21 | 2018-11-28 18:21 | 6.31 | 257.18 | 402.81 | 805.15 |  | ship not sailing
2018-11-28 | 23:21 | 2018-11-28 23:21 | 3.61 | 253.53 | 399.12 | 799.38 |  | ship not sailing
2018-11-29 | 2:21 | 2018-11-29 02:21 | 3.48 | 253.32 | 398.34 | 800.07 |  | ship not sailing
2018-11-29 | 6:21 | 2018-11-29 06:21 | 15.72 | 269.54 | 417.21 | 824.65 |  | ship not sailing
2018-11-29 | 10:21 | 2018-11-29 10:21 | 0.52 | 249.58 | 393.81 | 794.27 |  | ship not sailing | [5 empty] | placed good regulator on 0 gas bottle inside the dry lab
2018-11-29 | 11:56 | 2018-11-29 11:56 | 1.59 | 249.98 | 394.53 | 795.27 |  | ship not sailing
2018-11-29 | 14:21 | 2018-11-29 14:21 | 2.11 | 249.88 | 394.61 | 794.99 |  | ship not sailing
2018-11-29 | 18:21 | 2018-11-29 18:21 | 1.03 | 248.88 | 393.33 | 793.31 |  | ship not sailing
2018-11-29 | 23:21 | 2018-11-29 23:21 | 0.47 | 247.53 | 391.74 | 791.38 |  | ship not sailing
2018-11-30 | 2:21 | 2018-11-30 02:21 | -0.07 | 246.7 | 390.79 | 790.28 |  | ship not sailing
2018-11-30 | 6:21 | 2018-11-30 06:21 | -0.28 | 246.42 | 390.36 | 789.69 |  | ship not sailing
2018-11-30 | 10:21 | 2018-11-30 10:21 | -0.17 | 246.42 | 390.42 | 789.6 |  | ship not sailing
2018-11-30 | 14:21 | 2018-11-30 14:21 | -0.4 | 246.17 | 390.08 | 789.16 |  | ship not sailing
2018-11-30 | 18:21 | 2018-11-30 18:21 | 0.05 | 247.56 | 391.64 | 791.14 |  | ship not sailing
2018-11-30 | 23:21 | 2018-11-30 23:21 | 0.96 | 248.12 | 392.34 | 791.9 |  | ship not sailing

## test every 4 hour December
date | time (NO UTC) | date + time | 0 | 249.1 | 394.1 | 792.3 |  | state of ship | 0 std anomaly base | 250 std anomaly base | 400 std anomaly base | 800 std anomaly base | remarks
2018-12-02 | 20:21 |  | -0.04 | 246.07 | 389.77 | 789.44 |  | ship not sailing
2018-12-03 | 2:21 |  | -0.49 | 245.45 | 389.17 | 788.8 |  | ship not sailing
2018-12-03 | 6:21 |  | -1 | 245 | 388.68 | 788.22 |  | ship not sailing
2018-12-03 | 10:21 |  | -1.71 | 245.53 | 389.18 | 788.71 |  | ship not sailing
2018-12-03 | 10:57 |  | 0.05 | 248.74 | 392.66 | 792.59 | after calibration | ship not sailing
2018-12-03 | 14:21 |  | 4.11 | 253.37 | 398.12 | 799.32 |  | ship not sailing
2018-12-03 | 18:21 |  | 6.62 | 256.87 | 402.11 | 804.66 |  | ship not sailing
2018-12-03 | 23:21 |  | 6.52 | 255.57 | 400.77 | 802.51 |  | ship not sailing
2018-12-04 | 2:21 |  | 5.3 | 253.73 | 398.69 | 799.67 |  | ship not sailing
2018-12-04 | 6:21 |  | 4.39 | 252.46 | 397.12 | 797.3 |  | ship not sailing
2018-12-04 | 12:04 |  | 0.36 | 249.31 | 393.51 | 792.78 | after calibration | ship sailing |  |  |  |  | CO2 water done
2018-12-04 | 14:21 |  | 1.8 | 251.02 | 395.41 | 794.95 |  | ship sailing |  |  |  |  | ATM done
2018-12-04 | 18:21 |  | 2.53 | 251.98 | 396.4 | 796.04 |  | ship sailing |  |  |  |  | Oxy data processed
2018-12-04 | 23:21 |  | 4.63 | 254.56 | 399.49 | 799.85 |  | ship sailing
2018-12-05 | 2:21 |  | 5.69 | 255.9 | 401.2 | 801.64 |  | ship sailing
2018-12-05 | 6:21 |  | 6.73 | 257.05 | 402.55 | 803.32 |  | ship sailing
2018-12-05 | 8:35 |  | -0.32 | 248.99 | 393.14 | 792.22 | after calibration | ship sailing |  |  |  |  | CO2 water done
2018-12-05 | 10:21 |  | 0.98 | 250.01 | 394.42 | 793.72 |  | ship sailing |  |  |  |  | ATM done
2018-12-05 | 14:21 |  | 0.82 | 249.51 | 394.04 | 792.87 |  | ship sailing |  |  |  |  | Oxy data processed
2018-12-05 | 18:21 |  | 1.04 | 249.66 | 394.23 | 793.65 |  | ship sailing
2018-12-05 | 23:21 |  | -1.16 | 246.85 | 390.94 | 789.7 |  | ship sailing |  |  |  |  | CO2 water done
2018-12-06 | 2:21 |  | -2.57 | 245.05 | 388.75 | 787.13 |  | ship sailing |  |  |  |  | ATM done
2018-12-06 | 6:21 |  | -3.97 | 243.19 | 386.65 | 784.15 |  | ship sailing |  |  |  |  | Oxy data processed
2018-12-06 | 8:35 |  | -0.48 | 248.56 | 392.59 | 791.79 |  | ship sailing
2018-12-06 | 10:21 |  | 0.17 | 248.66 | 392.77 | 791.73 |  | ship sailing
2018-12-06 | 14:21 |  | -0.2 | 248.1 | 392.1 | 790.85 |  | ship not sailing |  | Changed licors and forgot to put ethernet cable in the licor
2018-12-10 | 2:21 |  | -3.53 | 243.5 | 386.14 | 779.74 |  | ship not sailing
2018-12-10 | 6:21 |  | -3.83 | 243.05 | 385.66 | 779.1 |  | ship not sailing |  | CLOSED DOOR of DRY LAB
2018-12-10 | 10:21 |  | -4.34 | 242.28 | 384.63 | 777.59 |  | ship not sailing |  | CLOSED DOOR of DRY LAB
2018-12-10 | 14:21 |  | -6.34 | 239.15 | 381.01 | 772.5 |  | ship not sailing |  | CLOSED DOOR of DRY LAB
2018-12-10 | 18:21 |  | -8.88 | 235.52 | 376.81 | 766.95 |  | ship not sailing |  | CLOSED DOOR of DRY LAB
2018-12-10 | 23:21 |  | -9.58 | 234.89 | 375.81 | 765.67 |  | ship not sailing |  | CLOSED DOOR of DRY LAB
2018-12-11 | 2:21 |  | -9.39 | 235.1 | 376.12 | 766.05 |  | ship not sailing |  | CLOSED DOOR of DRY LAB
2018-12-11 | 6:21 |  | -9.07 | 235.54 | 376.6 | 766.75 |  | ship not sailing |  | CLOSED DOOR of DRY LAB
2018-12-11 | 10:12 |  | 0.22 | 250.7 | 394.97 | 793.33 | after calibration | ship sailing |  | CLOSED DOOR of DRY LAB
2018-12-11 | 14:21 |  | 5.8 | 258.52 | 403.94 | 805.21 |  | ship not sailing |  | CLOSED DOOR of DRY LAB
2018-12-11 | 18:21 |  | 6.36 | 258.66 | 404.25 | 804.72 |  | ship not sailing |  | CLOSED DOOR of DRY LAB
2018-12-11 | 23:21 |  | 5.21 | 256.68 | 401.86 | 801.7 |  | ship not sailing |  | CLOSED DOOR of DRY LAB
2018-12-12 | 2:21 |  | 4.21 | 255.02 | 400.06 | 799.56 |  | ship not sailing |  | CLOSED DOOR of DRY LAB
2018-12-12 | 6:21 |  | 2.18 | 252.3 | 396.72 | 794.8 |  | ship not sailing |  | CLOSED DOOR of DRY LAB
2018-12-12 | 9:11 |  | 0.19 | 250.57 | 394.73 | 793.13 | after calibration | ship sailing |  | CLOSED DOOR of DRY LAB |  |  | CO2 water done
2018-12-12 | 10:21 |  | 1.13 | 251.96 | 396.49 | 795.39 |  | ship sailing |  | CLOSED DOOR of DRY LAB |  |  | ATM processed
2018-12-12 | 14:21 |  | 1.83 | 253.44 | 398.06 | 797.77 |  | ship sailing |  | CLOSED DOOR of DRY LAB |  |  | Oxy data processed
2018-12-12 | 18:21 |  | 5.11 | 257.11 | 402.61 | 803.12 |  | ship not sailing |  | CLOSED DOOR of DRY LAB
2018-12-12 | 23:21 |  | 4.78 | 256.24 | 401.55 | 801.71 |  | ship not sailing |  | CLOSED DOOR of DRY LAB
2018-12-13 | 2:21 |  | 4.22 | 255.33 | 400.51 | 800.4 |  | ship not sailing |  | CLOSED DOOR of DRY LAB
2018-12-13 | 6:21 |  | 3.33 | 254.06 | 399.07 | 798.74 |  | ship not sailing |  | CLOSED DOOR of DRY LAB
2018-12-13 | 9:11 |  | -0.09 | 249.38 | 393.69 | 791.92 | after calibration | ship sailing |  | CLOSED DOOR of DRY LAB |  |  | CO2 water done
2018-12-13 | 10:21 |  | -0.17 | 249.2 | 393.39 | 791.25 |  | ship sailing |  | CLOSED DOOR of DRY LAB |  |  | ATM processed
2018-12-13 | 14:21 |  | -1.09 | 246.88 | 392.36 | 787.14 |  | ship sailing |  | CLOSED DOOR of DRY LAB |  |  | oxy data processed
2018-12-13 | 18:21 |  | -0.89 | 249.06 | 392.99 | 790.78 |  | ship not sailing |  | CLOSED DOOR of DRY LAB
2018-12-13 | 23:21 |  | 0.07 | 249.94 | 394.09 | 792.47 |  | ship not sailing |  | CLOSED DOOR of DRY LAB
2018-12-14 | 2:21 |  | 0.89 | 250.89 | 395.17 | 793.77 |  | ship not sailing |  | buoy day
2018-12-14 | 6:21 |  | 1.92 | 252.26 | 396.81 | 796.12 |  | ship not sailing |  | CLOSED DOOR of DRY LAB
2018-12-14 | 8:08 |  | -0.18 | 249.66 | 393.77 | 791.61 | after calibration | ship sailing |  | CLOSED DOOR of DRY LAB |  |  | CO2 water done
2018-12-14 | 10:21 |  | 0.51 | 250.38 | 394.7 | 792.71 |  | ship sailing |  | CLOSED DOOR of DRY LAB |  |  | ATM processed
2018-12-14 | 14:21 |  | -0.99 | 248.5 | 392.31 | 789.73 |  | ship sailing |  | CLOSED DOOR of DRY LAB |  |  | Oxy data processed
2018-12-14 | 18:21 |  | -2.44 | 246.36 | 390.03 | 786.17 |  | ship not sailing |  | CLOSED DOOR of DRY LAB
2018-12-14 | 23:21 |  | -6.59 | 240.43 | 382.67 | 776.54 |  | ship not sailing |  | CLOSED DOOR of DRY LAB
2018-12-16 | 20:21 |  | -8.34 | 236.5 | 377.98 | 770.46 |  | ship not sailing |  | CLOSED DOOR of DRY LAB
2018-12-17 | 2:21 |  | -9.31 | 235.34 | 376.64 | 768.95 |  | ship not sailing |  | CLOSED DOOR of DRY LAB
2018-12-17 | 6:21 |  | -9.83 | 234.51 | 375.64 | 767.45 |  | ship not sailing |  | CLOSED DOOR of DRY LAB
2018-12-17 | 10:21 |  | -10.16 | 234.02 | 375.27 | 766.59 |  | ship not sailing |  | CLOSED DOOR of DRY LAB
2018-12-17 | 14:21 |  | -11.12 | 232.93 | 373.91 | 764.48 |  | ship not sailing |  | CLOSED DOOR of DRY LAB
2018-12-17 | 18:21 |  | -11.63 | 232.3 | 373 | 763.04 |  | ship not sailing |  | CLOSED DOOR of DRY LAB
2018-12-17 | 23:21 |  | -12.21 | 229.83 | 369.94 | 759.09 |  | ship not sailing |  | CLOSED DOOR of DRY LAB
2018-12-18 | 2:21 |  | -13.08 | 228.43 | 368.54 | 757.32 |  | ship not sailing |  | CLOSED DOOR of DRY LAB
2018-12-18 | 6:21 |  | -13.51 | 227.91 | 367.73 | 756.51 |  | ship not sailing |  | CLOSED DOOR of DRY LAB
2018-12-18 | 9:57 |  | 0.26 | 250.94 | 394.66 | 794.26 | after calibration | ship sailing
2018-12-18 | 10:21 |  | 1.31 | 252.51 | 396.91 | 796.46 |  | ship sailing |  |  |  |  | co2 water done
2018-12-18 | 14:21 |  | 8.69 | 262.54 | 408.62 | 812.3 |  | ship sailing |  |  |  |  | ATM processed
2018-12-18 | 18:21 |  | 13.28 | 269.05 | 416.27 | 822.82 |  | ship sailing |  |  |  |  | Oxy data processed
2018-12-18 | 23:21 |  | 12.56 | 266.92 | 413.83 | 818.65 |  | ship not sailing
ship did not sail any more in 2018 after this date.